附件

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体激光生发仪 | 武汉健桥医疗器械有限公司 | Apira Science,Inc. | iGrow | 2016/08/18 IGP16H 11851 | 湖北省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 标记 |
| 2 | 半导体激光治疗机 | 上海医贝激光技术有限公司 | 上海医贝激光技术有限公司 | EB-1600MD | 2019.04 M219006 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1.输入功率；2.标记 |
| 3 | 半导体激光治疗仪 | 比特乐医疗器械（深圳）有限公司 | BTL Industries Ltd.（BTL实业有限公司） | BTL-6000 | 2018-10-11 04100B002716 | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.标记 |
| 4 | 半导体激光治疗仪 | 长春中吉光电设备有限公司 | 长春中吉光电设备有限公司 | SDL-800 | 2019-04-26 SDL1904150101 | 吉林省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 设备或设备部件的外部标记；2.控制器件和仪表的准确性；3.标记；4.激光终端输出功率 |
| 5 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 四川沃文特生物技术有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | R1:60ml×3 R2:45ml×1 校准品:1.0ml×1 | 20181119 1811031 | 四川省药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验研究院 | 线性 |
| 6 | 软性亲水接触镜 | 南昌市青山湖区朗星眼镜店 | CooperVision Inc. | Mediflex 1 day Extra | 2018-04、2018-05、2018-08 242225000010040365、242225000190120485、242225002230280613 | 江西省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 总直径 |
| 7 | 软性亲水接触镜 | 北京市益明眼镜有限责任公司 | WÖhlk Contactlinsen GmbH | Mould Contact Lenses | 2018-01 2018-02 2018-07 2018-08 2018-09 00221272500 00221212400 00221260000 00221282200 00221201400 | 北京市药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 紫外光区要求（适用时） |
| 8 | 软性亲水接触镜 Eye Secret Color Soft Contact Lens | 南平市延平区亨得利眼镜城 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret Color半年抛 | 20170103、20150918、20160323、20150916、20150914、20150918、20170105、20150916、20150914、20150918、20170105、20160321、20150914、20150918、20170105、20150914、20150918、20150918、20150914、20150916 | 福建省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 紫外光区 要求（适用时） |
| 8 | 软性亲水接触镜 Eye Secret Color Soft Contact Lens | 南平市延平区亨得利眼镜城 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret Color半年抛 | HDAJR0357A、H3B193AJVA、H3C051AJVA、H3B187AJTA、H3B181AJRB、H3B193AJVB、HDAJT0363J、H3B188AJTD、H3B182AJRD、H3B194AJVD、HDAJT0365C、H3C047AJTE、H3B183AJRE、H3B195AJVE、HDAJT0364D、H3B182AJRH、H3B194AJVH、H3B195AJVH、H3B183AJRH、H3B189AJTH | 福建省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 紫外光区 要求（适用时） |
| 9 | 低频脉冲治疗仪 | 青岛鑫升实业有限公司 | 青岛鑫升实业有限公司 | G6805-ⅠB | 2019/04/24 621904002 | 山东省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 1.控制器的操作部件；2.输出闭锁； |
| 10 | 低频治疗仪 | 江苏兴鑫医用设备有限公司 | DAEYANG MEDICAL CO.,LTD. | POINTRON802 | 2018.10.17 DY39-18026 20190400721 | 江苏省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.连接——概述 |
| 11 | 低频治疗仪 | 广州健明希医疗仪器有限公司 | 广州健明希医疗仪器有限公司 | JMC-A2 | 20190301 D180169 | 广东省药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.输出闭锁 |
| 12 | 低中频综合治疗仪 | 佛山市凌远医疗科技有限公司 | 佛山市凌远医疗科技有限公司 | LY-528B | 2019年1月23日 19011264 | 广东省药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 13 | 神经肌肉刺激仪 | 北京御健康复医疗仪器有限公司 | 北京御健康复医疗仪器有限公司 | KT-1 | 2019年3月20日 K11903022 | 北京市药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.输入功率；2.控制器的操作部件 |
| 14 | 微电脑低频治疗仪 | 广东羊城电子有限公司 | 广东羊城电子有限公司 | YC-81B | 20190325 168927 | 广东省药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 输出闭锁 |
| 15 | 中低频电疗机 | 丹东海华应用技术开发有限公司 | 丹东海华应用技术开发有限公司 | CD-9NEW | 19/01/22 0159 | 辽宁省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 16 | 中低频温热治疗机 | 丹东市大洋电子仪器厂 | 丹东市大洋电子仪器厂 | LD-A-E型 | 2019年3月15日 JL1401 | 辽宁省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 17 | 中频电疗仪 | 武汉众为信息技术有限公司 | 武汉众为信息技术有限公司 | JX-Smart6800 | 2018年01月17日 20171101 JX-Smart6800-1711-038 | 湖北省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 输入功率 |
| 18 | 中频治疗仪 | 北京达轮医疗及电子仪器有限公司 | 北京达轮医疗及电子仪器有限公司 | TL980-HB | 2018-10-24 620400 | 北京市药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 |
| 19 | 中频治疗仪 | 郑州雅晨生物科技有限公司 | 郑州雅晨生物科技有限公司 | YC-8100 | 2017年2月 81501500A499 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 输出闭锁 |
| 20 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 长度≥160mm 标称宽度52±2mm | 201903 19030721 | 山西省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 针孔 |
| 21 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 吉林省吉善大药房有限公司 | 济宁卫康胶业有限公司 | 52mm | 2018.01 180103 | 吉林省药品监督管理局 | 内蒙古自治区医疗器械检测中心 | 针孔 |
| 22 | 一次性使用无菌导尿包（薄型粘合法非织造布） | 庆安春天医疗器械科技有限公司 | 庆安春天医疗器械科技有限公司 | 无 | 2019年03月19日 190301 | 黑龙江省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | EO残留量 |
| 23 | 一次性使用无菌导尿管 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 三腔 16Fr 20mL | 2018-11 D18101624 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 球囊可靠性（水的回收率） |
| 24 | 一次性使用无菌导尿管 三腔 | 重庆医科大学附属第一医院 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 22Fr 30ml | 2018-10 D18101009 | 重庆市药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验研究院 | 球囊可靠性（水的回收率） |