上海市食品药品检验所

专用仪器设备采购项目

项目编号：SIFDC-FS-2019

报 价 文 件

采购单位：上海市食品药品检验所

二○一九年九月

目  录

第一章  报价邀请书	2

第二章 报价人须知	2

第三章 合同格式及合同条款	5

第四章 报价表格（格式）	7

第五章 设备技术规格及要求	17

# 第一章  报价邀请书

上海市食品药品检验所拟对实验室小型专用仪器设备项目进行公开竞争性报价采购。现邀请合格的报价人前来报价。

1．项目编号：SIFDC-FS-2019

2. 采购内容、数量及主要技术规格： 详见第五章技术规格和要求。

第二章  报价人须知

3．报价人须知

| 序号 | 要求 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 上海市张衡路1500号上海市食品药品检验所 上海市富特西一路479号2楼实验室外高桥实验室 上海市哥白尼路150号1号楼4楼 哥白尼路实验室 |
| 2 | 交货时间 | 按采购要求或由报价商自报 |
| 3 | 报价货币及报价 | 人民币元（上海工地价） |
| 4 | 报价文件数目 | 正本一份，副本一份。 |
| 5 | 报价地点 | 上海市浦东新区张衡路1500号 上海市食品药品检验所二楼加层222室 |
| 6 | 报价文件领取时间 | 网站下载 |
| 7 | 报价截止日期 | 2019 年 9 月 20 日 16点 |
| 8 | 评审原则 | 综合评审法或最低价评审法 |

4. 联系方式

采购单位：上海市食品药品检验所

地    址：上海市张衡路1500号

邮    编：201203

联 系 人：金嘉华，电话50798187

陈洁，电话50798187

传    真：50798187

## 5.   说明

5.1.    适用范围

本采购文件仅适用于本报价邀请中所叙述项目的货物采购及服务。

5.2.    合格的报价人

5.2.1 凡在法律上和财务上独立、合法运作，并有报价竞争能力、符合本次采购所规定的、具有相应资格和资质要求的制造商或供货商为合格的报价人。

5.2．3 报价人应有相应资格和资质要求是指（但不仅限于）：

1） 近3年内销售的业绩证明；

2） 合法性生产或经营本项目所需产品的许可证

3）通过国家有关部门出具的认证证书和检验报告；

### 6.    采购文件组成

采购文件包括：

第一章：报价邀请书

第二章：报价人须知

第三章：合同格式及合同条款

第四章：报价表格（格式）

14、报价书（格式）

15、报价一览表

16、报价报价表

17、设备说明一览表

18、规格偏离表

19、资格证明文件

第五章：设备技术规格、要求

报价人应认真阅读采购文件中的所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果报价人没有按照采购文件要求提交全部资料,或者报价书没有对采购文件在各方面都作出实质性响应， 则是报价人的风险。根据规定， 没有实质上响应采购文件要求的报价将被拒绝。

### 7.报价

7.1 报价人应在采购文件所附的相应的报价表上注明拟提供的货物的单价和报价总价。如果单价与总价有出入，以总价为准。报价以工地交货价为基础，包括设备自运抵项目现场前的销售税或其他税收、运保费、设备运抵项目现场后的卸货、清点、保管、安装、调试、验收、使用单位人员培训、技术服务费用以及采购文件中的其他要求等。报价总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评审时将有效报价中该项内容的最高价计入其报价总价。

7.2 报价报价表至少应填写下列内容：

(1) 单价，包括应缴纳的增值税和其他费用；

(2) 工厂至工地的运输费和保险费；

(3) 专用工具和测试仪器及备品备件的费用；

(4) 安装和调试费用；

(5) 采购文件要求的其他技术服务费用；

(6) 履行合同所必需的其他项目，如无另外说明价款，所有费用视作已包括在合同总价内。

报价人按上述规定分类报价仅供评审委员会评审方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

### 8.报价人资格的证明文件

8.1 报价人须提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

8.2 若报价人提供的货物不是报价人自己生产的，报价人应提供货物的制造商向其提供的该种货物和服务的授权书，制造厂商及其产品在国内已使用，并且已经通过国家权威部门或机构的鉴定证书(如在技术规范中要求的话 )。

### 9.报价书格式

9.1报价人应准备一份正本，并在每一份报价书上明确注明“正本”和“副本”。一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

9.2报价书正本和副本须打印并由报价人法人代表或经正式授权的报价人代表签字， 授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价书中。 报价书的每一页都应有法定代表人或其授权代表用姓或首字母小签。

9.3除报价人对错误处作必要修改外，报价书中不许有行间插字、加行、涂改或改动，若有修改须由法定代表人或其授权代表签字和盖章。

9.4报价人应如实填写报价一览表、报价报价表、设备说明一览表和规格偏离表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。

9.5电报、电话、电传、传真和电子邮件的报价文件概不接受。

### 10.递交报价书的截止日期

报价人必须在采购文件中规定的时间内将报价文件送达规定的地址。采购单位可根据本须知规定，可酌情延长报价截止日期。

### 11.评审

评审将按照综合评审法或最低价评审法进行。采用综合评审法，评审内容以资格后审、报价报价、设备技术规格性能、技术服务及售后服务、交货期、业绩和信誉等为主要因素。评审也可采用最低价评审法，除考虑报价价格外，对技术规格性能、交货期、付款条件、售后服务等因素进行量化考虑，调整其评审价。报价商品应达到采购文件中的商务部分关键条款和/或技术部分关键技术参数和技术规格（*指标）。

### 12.签订合同时变更数量的权利

采用综合评审法时将合同授予综合评价得分最高的报价人；采用最低价评审法时将合同授予最低评审价的报价人。买方在授予合同时有权对规定的设备数量和服务予以增加或减少。

# 第三章合同格式及合同条款

13. 购销合同

合同编号：

采购编号：                                     签约地点：上海

合同各方：

甲方（买方，使用单位）：上海市食品药品检验所

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （所有配置详细清单见合同附件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |
| 合计人民币（大写）： |

本合同的合同价为人民币      （大写）    元整，与交货有关的所有费用应包含在合同总价中，买方不再另行支付任何费用。

- 交货地点、时间和交货状态

2.1交货地点：上海市食品药品检验所。

□张江实验室：张衡路1500号

□外高桥实验室：富特西一路479号7号楼2F、3F

□哥白尼路化妆品室实验室：哥白尼路150号1号楼4楼

2.2交货时间：合同签订后    天。

2.3交货状态：设备安装、调试、验收，并通过买方要求的检验和测试。

- 质量标准和要求

3.1卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

- 权利瑕疵担保

4.1卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密等权利；

4.4如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

- 包装要求

5.1卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附有一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.3 卖方应在货物外包装上标明收货人、采购编号、货物名称等。

- 验收

6.1货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后7日内提出。

6.2卖方可采取以下方式对货物组织验收：

- 使用单位收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，使用单位收取发票。

- 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。相关费用由卖方承担。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格要求和质量标准，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足要求。

- 付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2本合同款项支付方式：到货验收并通过检验和测试，且收到乙方开具的发票后， 40 个工作日内100％付款。

- 伴随服务

8.1卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文/英文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2卖方还应提供下列服务：

- 货物的现场安装、调试和启动监督；

- 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

- 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

- 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

- 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收合格后不少于    个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，卖方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合用规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责免费将所有所缺的设备、技术资料（含软件）、专用设备、备品备件等补齐。

- 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

2）根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

3）卖方应在接到使用单位通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由卖方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

- 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方，买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

- 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之四（4％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之二十（20％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。由于误期导致甲方的一切损失应由乙方承担。

- 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见，不可避免，不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其他双方商定的事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 履约保证金

14.1 在签署本合同前之前，买方有权要求卖方提交履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者买方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

- 争端解决

15.1合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

2）如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

16.2 如果买方根据上述16.1款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

- 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方任何的补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 合用转让和分包

18.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

- 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

19.2 本合同一式三份，以中文书就，甲方执两份，乙方执一份。

- 合同附件

20.1 本合同附件包括：1、具体配置清单； 2、售后技术保障协议书。

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

- 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变化和修改。

签约各方：

| 甲方（买方，使用单位） | 乙方（卖方） |
| --- | --- |
| 单位名称（章）：上海市食品药品检验所 | 单位名称（章）： |
| 地址：上海市张衡路1500号 | 地址： |
| 委托人签章： | 委托人签章： |
| 电话： 021－38839900 | 电话： |
| 传真： 021－50798187 | 传真： |
| 开户银行：上海浦东发展银行陆家嘴支行 | 开户银行： |
| 帐号：076428-98060130650000044 | 帐号： |
| 邮政编码：201203 | 邮政编码： |
| 年 月 日 |

备品备件的报价或折扣表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称与规格 | 原产地与制造商 | 数量 | 单价/折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需按本表格式提供质保期后运行2年所需的备品备件的清单和价格，并承诺在质保期满后2年内不高于上述清单的价格，此报价不计入投标总价。

（关于折扣报价的说明：原价100元，折扣为70%或7折，则折后价格=100*0.7=70元）

投标人承诺在质保期满后，对以下售后服务项目（如有，勾选），作出减免优惠：

□1 上门费：              □免收取  或   □____折   或   □其他___________

□2 维修工时费：          □免收取  或   □____折   或   □其他___________

□3 零配件或耗材：                       □____折   或   □其他___________

□4 软件升级和维护：      □免收取  或   □____折   或   □其他___________

□5 年度维保价格：___________元/年  或   □____折

□6 验证服务价格：___________元/次（建议___年验证一次） 或   □____折

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年     月      日

# 第四章 报价表格（格式）

采购编号：

## 14.           报价书（格式）

致:	上海市食品药品检验所

根据上海市食品药品检验所采购及服务项目的报价邀请，签字代表_____________（全名、职务）经正式授权并代表报价人_____________（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式一份：

1 报价一览表；

2 报价表；

3 设备说明一览表（包括规格偏离表）；

4 第四章规定的资格证明文件和其他表格；

5 第五章规定的技术文件和资料；

6 其他能满足采购文件要求的文件和资料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

(1)        所附报价价格表中规定的应提供和交付的货物报价总价为_________元（人民币），即__________________元（文字表述）。

(2)        报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

(3)        报价人将按采购文件的规定承诺本采购项下的货物交货期为         ，质保期为        。

(4)        报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。报价文件均属实，若有不实之处，同意作为作废。

(5)        本报价自报价日起有效期为      个日历日，如果报价人的报价被接受（直至合同生效时止）本报价始终有效。

(6)          报价人同意提供按照采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购单位不一定要接受最低的报价或其他可能收到的任何报价，并可不作任何解释。

(7)        本报价货物和服务均采用自有技术，与第三方的专利或知识产权无任何纠纷，若有碍买方，报价人愿承担所有责任。

(8)          与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                 	邮编：

电话：                              		传真：

电子邮件：

报价人名称：

报价人代表签字：

公章：

日期：

（注：本附件是组成报价文件的一部分）

## 15.           报价一览表（格式）

报价人名称：

| 采购编号 | 设备名称 | 型号和规格 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 报价总价 | 交货期 | 保修期 | 备注 | 报价人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人盖章：

报价人代表签字

日期：         年   月    日

## 16.           报价表格（格式）

报价价格分项表

报价人名称：                      采购编号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具仪器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 运费和保险费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

报价人代表签字：_____________________________

备注：1. 所有价格以人民币表示；

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准；

3.价格应按报价人须知的要求报价。

## 17.             设备说明一览表

报价人名称：                采购编号：

| 设备名称 | 主要规格 /型号 | 数量 | 技术参数和性能说明 | 制造厂商 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人应如实填写设备说明一览表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。

报价人代表签字：__________________

（注：本附件是组成报价文件的一部分）

## 18.           技术规格偏离表

报价人名称：                采购编号：

| 设备名称 | 采购规格、参数 | 报价规格、参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人应如实填写规格偏离表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。

报价人代表签字：____________________

（注：本附件是组成报价文件的一部分）

## 19.           资格证明文件

子目录

19.1.申请人须知	13

19.2.法定代表人授权书	14

19.3.联合体协议书	15

19.4.关于资格的声明函	15

19.5.制造商出具的授权函	16

19.6.报价人对采购单位优惠条件的承诺书(如果有)	16

###### 19.1.       申请人须知

#### 1）主要设备制造厂家作为申请人应填写和提交下述规定的全部格式，以及其他有关资料。供货商作为申请人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

#### 2）所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

#### 3）本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

#### 4）买方将应用申请人提交的资料根据自己的判断和考虑决定报价人履行合同的合格性及能力。

#### 5）报价文件中务必每页出现报价单位名称或加盖公章。

6）报价文件及合同、发票中货物名称、数量、采购编号务必与询价文件货物名称、数量采购编号相一致，不得有任何偏差，否则不予受理。

#### 7）申请人提交的材料将被保密，但不退还。

#### 8）全部文件一式两份，一份正本，一份副本。

###### 19.2.       法定代表人授权书

本授权书声明:注册于             的             公司(厂)的在下面签字的

(法人代表姓名、职务)代表本公司(厂)授权        (单位)的在下面签字的          (被授权人的姓名、职务)为本公司(厂)的合法代理人，就           项目         (采购编号)的报价及该报价项下的合同的执行和履约，以本公司(厂)名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年__月  日签字生效，特此申明。

授权人签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称与盖章：

地址：

###### 19.3. 联合体协议书

不适用。

###### 19.4.       关于资格的声明函

尊敬的采购方：

关于贵方____年__月__日_____________(采购编号)报价邀请书，本签字人愿意参加报价，提供采购设备一览表中规定的______________（设备名称），并证明提交的下列文件和说明是正确的和真实的。

由供应___________（设备名称）的制造商______________（制造商名称）出具的授权我方代表该制造商的授权书正本一份，副本一份（当报价人是作为供货商时）。

我方和制造商的资格声明正本一份，副本一份。

本签字人的确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

制造商或供货商名称和地址	        授权签署资格文件人的

名称：___________					签字人姓名(印刷体)

地址：	___________				    _____________________

邮编：	__________		            签字：______________

电话：____________		            职务：______________

传真：_____________	                签字日期：____________

###### 19.5.       制造商出具的授权函

致：                                    （买方名称）

我们          （制造商名称）根据   （国家名称）法律正式成立的一家制造商       （公司），其主要营业地点设在       （制造商地址）。兹指派按         （国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在          （贸易公司地址）的         （贸易公司名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动；

1）、代表我方办理贵方          （项目名称）报价邀请           （采购编号）要求提供的由我方制造的设备的有关事宜，并对我方具有约束力。

2）、作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

3）、我方兹授予             （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认          （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于     年   月   日签署本文件，              （贸易公司名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                        出具授权书的制造商名称

（盖章）                           （盖章）

正式授权签字的代表：                正式授权签字的代表：

姓名、职务和部门：                  姓名、职务和部门：

日期：                              日期：

###### 19.6.       报价人对采购单位优惠条件的承诺书(如果有)

# 第五章 设备技术规格及要求

20．项目概况

项目总体情况：上海市食品药品检验所是上海市人民政府为保障人民群众食品药品安全而设置的能够提供综合性技术支持和服务的检验基地，位于上海市浦东新区张江高科技园区张衡路1500号。

上海市食品药品检验所检验专用仪器的配套设备项目，拟通过公开竞争性采购采购仪器设备。

特别提醒：本报价文件非整体项目，各供应商可根据贵司感兴趣的设备，以采购编号为一个项目，可逐个或多个进行报价。

21、货物需求一览表

| 采购编号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 19-hx-04 | 马弗炉 | 1 |
| 19-hx-05 | 振荡器 | 2 |
| 19-hx-06 | 熔点仪 | 1 |
| 19-hx-07 | 数字滴定仪 | 2 |
| 19-hx-08 | 电子天平-1 | 2 |
| 19-hx-10 | 除湿机 | 2 |
| 19-ks-06 | 重量稀释仪 | 1 |
| 19-ks-07 | 多联加热套 | 2 |
| 19-ks-08 | 灭菌柜无纸化电子记录仪 | 1 |
| 19-ks-10 | 电子天平-2 | 2 |
| 19-sh-03 | 高速剪切均质机 | 1 |
| 19-sh-04 | 恒温振荡水浴槽 | 1 |
| 19-sh-05 | 多管式涡旋混合器 | 4 |
| 19-sj-06 | 超低温冰箱-1 | 1 |
| 19-sj-07 | 液氮罐 | 2 |
| 19-sj-08 | 超净台-1 | 1 |
| 19-sj-09 | 便携式个人剂量检测仪 | 1 |
| 19-sj-10 | 超净台-2 | 2 |
| 19-yl-07 | 超低温冰箱-2 | 1 |
| 19-yl-08 | 电子天平-3 | 1 |
| 19-yl-09 | 恒温水浴锅 | 1 |
| 19-yl-10 | 数显型金属浴 | 3 |
| 19-yl-11 | 电子天平-4 | 2 |
| 19-yl-12 | 微量注射泵 | 2 |
| 19-zb-01 | 科学冰箱-1 | 1 |
| 19-zy-05 | 超净酸蒸清洗系统 | 1 |
| 19-zy-06 | 电感耦合质谱仪进样器 | 1 |
| 19-zy-07 | 离心机 | 1 |
| 19-zy-08 | 组织粉碎机 | 2 |
| 19-zy-09 | 小型离心机 | 2 |
| 19-zy-10 | 水浴锅及中药提取组件 | 2 |
| 19-zy-11 | 周转式震荡仪 | 6 |
| 18-hx-16 | 真空泵 | 4 |
| 18-hx-18 | 水浴振摇仪 | 1 |
| 19w-zy-01 | 科学冰箱-2 | 1 |
| 19w-ks-01 | 卧式压力灭菌锅 | 1 |
| 19w-yl-06 | 恒温恒湿柜 | 1 |

22、设备技术规格及要求

22.1设备用途及总体要求

主要用于对各类食品、药品、化妆品等的质量检验。

22.2设备技术规格和技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 数量 (套) | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19-hx-04 | 马弗炉 | 1 | 一、系统配置： 箱式马弗炉，一台 程序温度控制器，一台 二、具体技术要求： 马弗炉炉腔体积10~15L *功率小于≤3500W *最高工作温度不低于1200 ºC *温度均一性：±5 ºC 升至最高温度所需时间≤80分钟 *带过温保护装置 炉门上开，有炉门安全开关，可高温下开炉门，有开门即断电功能 有排气口，配有排气烟囱 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：国内正规培训名额1人。 供应商在上海有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19-hx-05 | 振荡器 | 2 | 一、系统配置： 振荡器2台（含通用支架） 二、具体技术要求： 振荡平台 外观尺寸：尺寸不大于500×500mm； 最大装载量：≥15kg； *微处理控制器：LED数显控制振荡频率，设置频率以1.0rpm为单位； *振荡模式：往复式； *定时功能：1分钟~24小时，或持续运行； *振荡幅度：30mm； *振荡频率：20~300rpm； *RS232接口：可连接计算机进行实验数据的采集和记录 通用支架 *固定方式：应灵活可变，满足实验室多规格容器的固定需要 容量：至少能满足20个100ml容量瓶同时振荡的要求 三、售后服务： 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或者折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19-hx-06 | 熔点仪 | 1 | 一、系统配置： 熔点测定仪1台。 二、具体技术要求： 具有自动加热测定功能。 ﹡温度测定范围：至少包含50℃-320℃ ﹡测量精度：温度测量偏差不超过±1% ﹡升温速率：升温速率应可在0.1℃/min-10℃/min范围内准确设定。 ﹡网络连接：有合适的数据接口，能和PC机或其他网络装置连接，进行数据传输和保存。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-hx-07 | 数字滴定仪 | 2 | 一、系统配置： 50ml数字滴定仪2套：主要包括瓶口滴定器控制元件、瓶口转接头、伸缩吸管和储液瓶。 二、具体技术要求： ﹡精度要求：测量精度要达到玻璃滴定管A级要求。能准确逐滴滴定：50ml滴定器每滴液体应约为30μl。 ﹡材料要求：与滴定液接触的材料能耐受中国药典所列的各种滴定液，不改变滴定液性质。 ﹡避光性要求：能用于光敏性滴定液如硝酸银、碘、高锰酸钾等滴定液的滴定。储液瓶为棕色，滴定控制元有棕色观察窗。 ﹡数据记录和传输：有合适的数据接口，能和计算计或网络装置连接进行数据传输和记录。 三、售后服务： 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-hx-08 | 电子天平-1 | 2 | 一、系统配置： 电子分析天平2台 二、具体技术要求： ﹡精度要求：分度值为0.1g ﹡称量范围：最大称量值不小于2000g 标准偏差：不大于1g ﹡数据传输：有合适的数据接口能与电脑或其他网络设备连接，进行数据传输和记录。 三、售后服务： 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-hx-10 | 去湿机 | 2 | 一、系统配置： 去湿机两台 二、具体技术要求： 1. 除湿量：≥50L/天 2. 电源：220V-50Hz 3. 功率：≥600W 4. 适用环境温度：5~35℃ 5. *水箱容量：≥7L 6. 有水满报警，自动除霜功能 7. *运转噪声≤55dB 三、售后服务： 质保：整机1年，压缩机3年。在保修期外，可为设备提供长期维修服务，并提供出保后维修工时费、上门费等报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-ks-06 | 重量稀释仪 | 1 | 一、系统配置： 主机一台； 标配泵两个；每个泵配有1套分注装配件； 安全滴水盘1个； 喷嘴保护帽1个； 电源线，监测软件，USB密钥各一个； 稀释器的开袋器1个； 使用手册、快速使用指南、合格证、保修卡各一本； 开袋黏胶10个；无菌样品袋1000个； 二、具体技术要求： 具有可移动安全滴水盘、开袋器磁力底座、彩色LED状态灯信号灯；不锈钢机身、不锈钢电磁核心，不锈钢质量不低于304L，具有机械手臂、管子喷嘴保护； 具有多分注模式，可编辑程序不少于32种，可双向连接LIMS； *称重范围：称重精确度：20g到1000g不超过0.1%；1000g的称重精确度：0到20 g：±0.01g； *稀释倍数：2到1000倍，可修改为小数；稀释精确度：>99%；25g样品稀释10倍所需时间：< 8s； *90mL分注时间：< 6s；225mL分注时间：<9s； 泵的最大数量：2个内置+4个外置； 可追溯性：支持打印机/输出到Excel/USB输出CSV文件/LIMS；符合ISO 9001 V2008,CE,WEEE2002/96/EC，RoHS 2002/95/EC； 支持链接方式：2个USB输出口（A型）连接到打印机，键盘，条形码阅读器，USB密钥/1个USB输出口（B型）连接到电脑/Jack口连接脚踏板/手持枪/以太网连接到LIMS 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-ks-07 | 多联加热套 | 2 | 系统配置： 多联加热套中温型：加热单元、6个玻璃容器弹簧夹具、支架、电压式控制器、电源线。 具体技术要求： *1、提供均匀的（非单点的）加热方式和最大的加热面积，获得良好的温度均匀性 *2、节省空间的低矮设计，总体尺寸： 不大于750 × 250 × 150(宽×深×高，mm) 3、方便更换加热容器 4、加热单元容器同时可以作为承接溅出溢出溶液的空腔 *5、最高加热温度（℃）：450 6、加热单元至少6位 7、烧瓶容量(ml) ：不大于250/300 *8、控制器控制方式：时间比例式 9、表面氧化处理铝质容器柜及耐化学腐蚀黑色PTFE树脂涂层面板 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-ks-08 | 灭菌柜无纸化电子记录仪 | 1 | 一、系统配置： 无纸记录仪主机一台； 压力传感器1个； 64GB SD卡一个； 二、具体技术要求： *设备可应用于客户已有的双扉灭菌柜，并负责安装调试。 可将测量/运算数据显示在液晶屏上，也可保存在外部存储媒体中，测量/运算数据可以作为显示数据保存在内存中，也可以在插入外部存储器时通过手动或自动备份的方式保存在外部存储媒体中。 在直流电流，直流电压，电阻，热电偶，热电阻，频率信号的输入中，可根据输入信号选择输入量程。 *可选择1～16通道输入；测量周期不超过为1秒。测量周期和记录间隔：AD 采样周期120 毫秒，是50Hz 电源周期的整数倍；测量和运算在每个采样周期进行，显示数据由这些测量或运算数据生成。 *具备F0计算功能，温度准确性不超过±0.5℃。 具备显示各个通道的信号的数值，信号的报警状态，信号的趋势曲线，信号的历史曲线，信号的报警列表，以及打印历史数据（附加规格），备份历史数据（附加规格）；可现实数显画面、棒图画面、实时曲线画面、历史曲线画面和数据查询画面。数据查询画面包括报警列表画面、数据打印画面（附加规格）、备份历史数据（附加规格）、累积报表（附加规格）、掉电记录和系统日志等画面。 *支持外部存储器和普通SD 卡。仪表在启动记录后根据记录间隔向内部存储器写入数据，断电后在上电初始化时自动生成新的历史数据文件。保存到外部存储器自动备份：将SD卡插入到驱动器后，仪表会在每天定时自动备份历史数据至SD卡，当停止记录或达到用户设定的触发条件时，仪表也会自动备份历史数据至SD 卡。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-ks-10 | 电子天平-2 | 2 | 一、系统配置： 可读1mg电子天平1台； 可读100mg电子天平1台； 二、具体技术要求： 可读1mg电子天平参数： *可读性（mg）：1； 最大称重范围(g)：≥220； 重复性≤±1mg； 具备自动校准系统和密度直读功能，具备左右除皮键。 可读100mg电子天平参数： *可读性（mg）：不超过100； 最大称重范围(g)：≥2200； 重复性≤±100mg；线性≤±100mg； 具备自动校准系统和密度直读功能，具备左右除皮键。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-sh-03 | 高速剪切均质机 | 1 | 系统配置： 主机1台（含6个搅拌环） 二、具体技术要求： *1、最高转速不低于8000rpm。 *2、转速可实现无级变速调节。 3、具备电动升降台。 4、混合器由符合卫生标准的316不锈钢组成，在旋转轴部位为聚四氟乙烯轴套固定。 5、样品黏度等同于水的情况下每次生产量不少于12升。 *6、至少具备通用型、纤维材料专用、颗粒状物料专用（高剪切率）和液体、乳剂等物料专用（环状）四种搅拌环。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-sh-04 | 恒温振荡水浴槽 | 1 | 一、系统配置： 主机1台，不锈钢可折起槽盖1个，万能锥形瓶固定托架1套。 二、具体技术要求： 1、防水开关及控制面板，允许操作者湿手进行开关机和设置，可防止液体意外喷溅损坏电路。 2、具备显示设定温度、实际温度和振荡频率的LED屏幕，温度分辨率不大于0.1 ℃。 3、具备自动校准功能，具备至少0-10h范围的定时报警功能。 4、*振荡频率至少满足在20-200rpm范围可调，振幅不小于15mm。 5、温度范围：室温+5-99.9℃；温度稳定性：≤±0.2℃。 6、*具备低液位报警保护功能，工作及安全温度传感器位于浴槽内部不同高度；当2个传感器温差大于25℃，仪器随即报警并自动切断电源，防止干烧。 7、*具备高温上限报警功能，任何情况下浴槽温度超过105℃，仪器自动报警并切断电源。 8、可设置样品的敏感温度范围，当仪器温度超出该温度范围时报警。 9、槽开口尺寸（W×L/D）≥50×30/18cm；充液体积：≥20L。 10、加热功率≥2kW，可快速稳定地达到设定温度。 11、具备自检及提示功能，可自动检测故障并显示原因。 12、*具备RS232通讯端口，可利用软件进行温度控制。 13、具备无线通讯功能，管理者远程实时监控仪器运行状态。 14、可满足25-1000ml锥形瓶、容量瓶、烧杯的振荡水浴需求 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-sh-05 | 多管式涡旋混合器 | 4 | 一、系统配置： 主机4台，12mm泡沫试管架4套，托盘垫4套，16mm泡沫试管架（15mL离心管×50孔）4套，29mm泡沫试管架（50mL离心管×15孔）4套。 二、具体技术要求： 1、* 最多可一次处理不少于50个样品； 2、* LED屏可显示速度，调速范围至少满足500-2500rpm； 3、* LED屏可显示时间，调节范围至少满足1秒-160小时； 4、微处理器控制系统，脉冲工作模式； 5、最大样品承载量：不小于4.5Kg 6、工作环境条件：18-33℃。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-sj-06 | 超低温冰箱-1 | 1 | 一、系统配置： 超低温冰箱由压缩机制冷系统，绝热保温系统，自动控制系统和散热系统组成。包含：超低温冰箱1台（套），冰箱搁篮2个。 二、具体技术参数： *1.内部容积应≥180L，外部尺寸应≤900*1000*700mm（高（含脚轮）*宽*深）。 *2. 温度应达到以下要求：范围-60℃~-86℃，可调节，均匀性≤±3℃，精度≤±1℃。 3. 能耗应≤6.0 KWh/天， ≤2190KWh/年 4. 噪音应≤55dB（距离冰箱1米处）。 *5.符合节能环保要求，且性能稳定；采用环保制冷剂：Natural R。 6. 温度探头应≥1个，有温度偏离报警功能，以及报警以声音或者可视形式；应可外接温度记录仪。 7. 应带有4个具有刹车功能的脚轮，内盖2个。 *8. 应有备用电池，工作时间：-86℃温度条件下≥50h。 9. 应带有两个把手锁，方便样品开关门控制管理。 10. 除霜模式：手动，内部湿度小于5%。 11. 应可使用CO2干冰作为后备冷源，后部有干冰接口。 12. 应带有显示屏的人机界面控制器。 13. 绝缘保温层聚氨酯材质厚度应≤80mm。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后整机质保12个月，压缩机质保36个月。并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供关于超低温冰箱使用安全与维护以及操作的现场培训不少于0.5天。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19-sj-07 | 液氮罐 | 2 | 系统配置： 液氮罐两台，液位报警器两台，脚轮两只，配套冻存盒48个（每盒可装100个冻存管）。 二、具体技术要求： 1、容积不小于60升。 2、适用于手动和计算机化的库存记录保存方法。 3、瓶口不小于215mm。 *4、冻存容器里剩余的液氮高度少于5cm，仍可为样本提供-180℃ 以下的储存环境。 *5、储存样本不少于1600份。 6、有脚轮和锁盖，方便样本管理和转移。 *7、静态挥发量小于0.9L/天。 8、报警器上可显示温度。温度探头有套管保护，不需要固定在塞盖或冻存架上。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19-sj-08 | 超净台 -1 | 1 | 一、系统配置： 洁净工作台：1台。 具体技术要求： 1. 设备外形尺寸≤1800*800*1900mm(W*D*H)。设备工作区尺寸≥1600*700*620mm(W*D*H)。 *2. 可满足GMP要求，下降风速范围为0.3~0.6m/s，带PAO注入口及检测口。 3. 数显式控制界面，轻触键操作，可实现三档调速和显示风机、照明灯和紫外灯运行状态。 4. 可设置紫外灯预约开启和关闭，实时显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。 5. 下方配备集液槽和排污阀，使工作区更易清洁。 6. 采用任意定位移门系统。 7. 内部气流循环，顶部安全排风，前窗操作口气幕隔离保护系统保护操作人员安全。 8. 工作台面采用一体成型的不锈钢，耐腐蚀，易清洁。 9.外箱体采用冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂，以抗腐蚀并抑制柜体表面细菌滋生。 *10. 符合各项医疗器械设备安全要求且具有国家二类医疗器械注册证。 三、售后服务： 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-sj-09 | 便携式个人剂量检测仪 | 1 | 一、系统配置： 便携式个人剂量检测仪1套，可拆卸的橡皮套1个，液晶大屏幕1个。 二、具体技术要求： 1 *测量范围：0.05μSv/h～100mSv/h 2 *能量范围：50keV～3MeV 3 可拆卸的橡皮套作为外部保护装置 4 *液晶屏幕显示，使数据更清晰 5 菜单式界面，操作简单 6 采用充电电池 三、售后服务： 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-sj-10 | 超净台 -2 | 2 | 系统配置： 洁净工作台2台 具体技术要求： 1. 设备外形尺寸≤1100*800*1600mm(W*D*H)。设备工作区尺寸≥800*600*500mm(W*D*H)。 2. 数显式控制界面，轻触键操作，可实现三档调速和显示风机、照明灯和紫外灯运行状态。 3. 可设置紫外灯预约开启和关闭，实时显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。 *4. 采用任意定位移门系统。 5. 工作台面采用一体成型的不锈钢，耐腐蚀，易清洁。 6. 外箱体采用冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂，以抗腐蚀并抑制柜体表面细菌滋生。 7. 流线型整机造型，使作业区气流受扰动最少。 8. 双面操作，提高配合工作效率。 9. 照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，具有断电保护功能，使用更安全。 *10. 符合各项医疗器械设备安全要求且具有国家二类医疗器械注册证。 三、售后服务： 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-yl-07 | 超低温冰箱-2 | 1 | 一、系统配置： 超低温冰箱1台 二、具体技术要求： 1.有效容积不低于550L，至少可以存放400个2寸冻存盒 2.控温范围要求：-50°C～-86°C。调节精度：±1°C 3.*绝热材料：使用厚度不低于120mm的聚氨酯泡沫或者真空绝热板 4.箱体外部材质为18标准厚度的钢板，厚度不低于1.2mm。内腔材质为优质抛光304L不锈钢防刮擦，防锈蚀 5.外门：1个，带有有防滑单手可操作把手（可锁，并可附加挂锁），具有低温密封圈能防止冷气流失，降低能耗；隔间：5个，内门5个，不锈钢铰链设计，拆卸无需工具，方便拆洗；搁架：4个可独立调节高度搁板 6.配备坚固耐用的脚轮，控制面板与视线同一水平，数字LED大字体显示，可设置用户密码，防止未授权更改 7.具有真空释放孔：破除冰封，防止负压产生，方便开门 8.*具备接入口：2个，孔径不小于20mm 9.前置式可水洗空气过滤器，便于拆洗 10.开机延时功能：断电后重启延时，防止电路负载超负荷 11.微处理器控制，实时显示监测冰箱运行状态及各种报警，断电重启后自回复先前设定 12.箱内和制冷系统3温度探头，精确控制箱内温度 13.制冷系统：二级复叠制冷系统，2个独立压缩机组的级联式循环方式，级间热交换器，高效的气冷式高温极冷凝器 14.*使用环保制冷剂：R404a或者R508b等HFC型环保制冷剂 15.循环系统：单风扇循环系统，降低能耗，减少噪音 16.*制冷速度（25 to -85℃）小于5.5小时 17.*24小时耗电量不高于12KW 18.具备报警系统及自我诊断：声光显示断电报警、温度报警、过滤网报警等，自检软件能标示故障代码，实现快速诊断 19.具备备用电池，确保断电情况下报警及控制系统的正常运行。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-yl-08 | 电子天平-3 | 1 | 一、系统配置： 电子天平0.1mg 一台 二、具体技术要求： 1、技术指标： 1）*量程(g)：不低于220 2）*可读性(mg)：0.1 3）可重复性(mg)：0.1 4）线性(mg)：0.2 5）典型稳定时间（S）：2 7）秤盘尺寸（直径）：不小于90mm 2、仪器配置及特性 1）*配备单体传感器，可消除静电影响的具有防静电涂层技术的新型称量底板和整个防风罩系统； 2）*配备可拆卸的防风罩和称重室底座。 3）集成的水平控制功能可以实时检测天平是否已经调平，并图形指示水平调整。 4）*配备全自动内校系统，实现由温度和时间触发的全自动校准功能。并通过审计追踪功能进行文档化记录，确保可追溯以满足质量保证的要求； 5）具有中文界面； 6）符合人体工程学设计，方便操作； 7）称重结果可马上传输至选定的程序，快速使用电子表格的计算功能； 8)内置识别功能为样品和批次分配独特的文字数字式识别编号（ID）。可将数据方便地分别打印到标准纸或者连续的标签上； 9）具有安全密码保护功能 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-yl-09 | 恒温水浴锅 | 1 | 一、系统配置： 恒温水浴锅1台，配不锈钢顶盖和底板 二、具体技术要求： 温度设定范围：+10℃~+99℃（精度0.1℃） 温度控制范围：室温+5℃~+99℃ *温度稳定性：具有PID温度控制器，±0.2℃@37℃，无加热丝，全槽升温均匀 *容积不小于32L，工作尺寸不小于600×280×150mm，带有排水阀 外部尺寸不大于800×350×300mm 有过温保护，防干烧保护，配备独立的安全断路器 *具备LCD显示屏显示温度，可预设至少3个温度，具备2个点的温度校准，具备蜂鸣倒计时，具有面板锁定功能 加热功率不低于1200w 具备不锈钢顶盖和底板 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-yl-10 | 数显型金属浴 | 3 | 一、系统配置： 数显型金属浴3台，每台均配四个加热模块 二、具体技术要求： *具备PID温度控制器，温度均一性可以控制在±0.25℃@37℃，温度稳定性可以控制在±0.2℃@37℃ 温度范围可高于100℃ 具备LED显示屏 *可放置不少于80根13mm试管 *至少4个可拆卸的加热模块 外部尺寸不大于30×30×10cm 重量不大于3.0kg 功率不小于200w 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-yl-11 | 电子天平-4 | 2 | 一、系统配置： 电子天平1mg 一台，电子天平0.1mg 一台 二、具体技术要求： （一）1mg天平： 1.*最大称量值：不小于620g, 可读性:1mg； 2.平均响应时间: 不超过1.3s； 3.*重复性：1mg; 4.秤盘直径：不小于115mm； 5.*线性：2mg； 6.*校正方式：内校； 7.*具有动态温度补偿功能； 8.*前置水平仪，操作方便； 9.标配RS-232C接口，可连接打印机及电脑，可得到符合ISO/GLP标准的原始或校准/调整数据； 10.*具有密度直读功能，直接显示测得的密度； 11.*四级防震； 12.应用程序：计数、动物称量、密度称量、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 13.具有防尘罩，提供额外的防尘和防划伤防护； （二）0.1mg天平： 1.*最大称量值：不小于220g, 可读性:0.1mg； 2.平均响应时间：不超过2.5s； 3.*重复性：0.1mg; 4.秤盘直径：不小于90mm； 5.*线性：0.2mg； 6.*校正方式：内校； 7.*具有动态温度补偿功能； 8.*前置水平仪，操作方便； 9.标配RS-232C接口，可连接打印机及电脑，可得到符合ISO/GLP标准的原始或校准/调整数据； 10.*具有密度直读功能，直接显示测得的密度； 11.*四级防震； 12.应用程序：计数、动物称量、密度称量、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 13.具有防尘罩，提供额外的防尘和防划伤防护； 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-yl-12 | 注射泵 | 2 | 一、系统配置： 注射泵两台 二、具体技术要求： 1. *工作模式：注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、连续通道数量：2 2. 最大行程：不少于140mm 3. 行程分辨率：不低于0.15μm 4. 线速度范围：5μm/min-130mm/min(流量=线速度×注射器内截面积) 5. 线速度调节分辨率：5μm/min 6. *行程控制精度：误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时) 7. 额定线性推力：＞180N 8. 注射器选择：内置主要厂家、主要型号注射器供选择 9. 注射器自定义：可直接输入注射器内径 10. 流量校正：通过校正程序获得更为精确的液量 11. 运行参数设置：注射液量、抽取液量、注射时间、抽取时间 12. 显示参数选择：液量、流量或线速度 13. 掉电记忆：重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作 14. 状态信号输出：2路OC门信号输出，用于指示启/停和方向状态 15. 控制信号输入：2路启停控制输入端，1路下降沿触发信号控制启停；1路TTL电平信号控制启停 16. 通信接口：RS485 17. 重量：不超过5kg 三、售后服务： 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19-zb-01 | 科学冰箱 | 1 | 一、系统配置： 实验室冷冻冰箱一台 二、具体技术要求： 容积不小于275L *温度范围-12ºC 到-40ºC可调,工厂预设温度为-40ºC 可钥匙锁定式电源开关 标配25mm接入/输出端口，方便信息采集 *停电情况下，后备电池可继续为报警系统供电18-24小时 *可锁定高级钢制外门，为样品提供妥善保护 具有高耐受力结构 具有高密度、无CFC隔热层，保温性能卓越且环境友好高耐受力结构 配备轮脚，方便移动和固定冰箱 不少于六个独立存储抽屉 *符合CE认证 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19-zy-05 | 超净酸蒸清洗系统 | 1 | 系统配置： 1、酸蒸清洗器主机 1 套 2、清洗支架、盖、盘 2 套 3、自动清洗干燥模块 1 套 4、可编程控制控制系统 1 套 5、消解内罐组件 17套 二、具体技术要求： 1、适用于各种 TFM、PFA、玻璃和石英材质实验容器的清洗； 2、适用试剂：氢氟酸，盐酸，硝酸，硫酸，和水； 3、设备具备自动酸蒸清洗、自动水蒸清洗，自动烘干功能； *4、酸蒸清洗腔和加热体采用一体化全密闭设计，采用自然空气冷却，无需连接冷却水； *5、清洗腔内外部各接触面均为高纯透明PFA材料； *6、安全性：仪器所有外壳部件采用绝缘防腐非金属材质；酸蒸清洗腔加热温度≥150度，且清洗腔加热温度150度时，外壁温度≤50度； 7、清洗容量：一次可清洗直径＞26mm，高度＞190mm消解罐的数量≥40根，并可同时清洗消解罐盖等小配件≥80个； 8、酸蒸超净清洗腔高度≥400mm，可清洗长移液管、大容量瓶等 *9、配备可编程控制系统，可按程序自动进行加酸、酸蒸、排酸、加水、水洗、烘干功能。可编程序数量≥10个； *10、消解罐组件：高度≥190mm，外径≥26mm，壁厚≥3mm，容量≥55ml；消解内罐、压力弹片TFM材质，盖子PFA材质； 消解外罐采用非金属凯夫拉防爆纤维材质；消解内罐耐温≥330℃，耐压≥1500psi；消解外罐耐温≥600℃，耐压≥10000psi。 *11、能配套CEM MARS 6微波消解仪使用，且需提供生产厂家原装进口证明文件。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19-zy-06 | 电感耦合质谱仪进样器 | 1 | 一、系统配置： 对现有安捷伦ICP-MS 7800液相联机增加配置，须与现有仪器实现软硬件兼容，主要包括：现有ICP-MS 7800超高盐样品进样升级组件；集成化进样系统及升级软件一套；惰性管线包，样品盘两个。 具体技术要求： 超高盐样品进样升级组件 *1.1无需手动稀释，可连续测定TDS含量不小于25%的样品溶液。 集成样品导入系统性能参数 2.1结合恒流雾化器的高速提升特性或使用时间分辨采样的六通阀和样品环的不连续采样特性； 2.2样品测定速度：不小于75s完成USEPA 规定的 30 个或 更多元素检测，且符合USEPA 标准的要求（质谱模式，三次重复，亚ppb的检出限）； *2.3样品通量：在8小时内检测≥380个样品； 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19-zy-07 | 离心机 | 1 | 系统配置： 主要包含：离心机主机1台（含中式电源插头）、水平转头1个、1000ml水平转头吊篮， 50ml与15ml离心管适配器各4个。 二、具体技术要求： 符合IEC 1010-2-020安全标准，保证安全； *温控范围：-11℃－40℃；达到最高转速，温度也能保持在4℃； 具备待机制冷功能，确保离心前后甚至是最高转速时，维持低温状态，保护样品安全； 具备自动待机功能，8小时不使用自动待机； 具备快速制冷功能，15分钟内可快速冷却离心腔； *具备气密性离心功能，转子气密性经过Health Protection Agency第三方认证； 转子及吊篮采用铝合金材质，便于预制冷和温度控制； 转子表面具备保护性氧化物涂层，耐化学腐蚀； *具备定速计时功能，达到指定转速才开始计时； *配备板吊篮后，可以在不更换转子和吊篮的情况下实现管离心和板离心，也可以同时进行管离心和板离心； 具备压缩机频率调制器，降低噪音水平； 可选配转子种类多样：PCR管套，1.5/2.0ml标准管，大容量的Falcon管/瓶，细胞培养瓶和滤板系统等； 所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，且拆卸简单，便于清洁； 气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌2小时去除阮病毒； 主机最高转速不低于14,000rpm，相对离心力不低于21,000 g； *为更好保护敏感样品，需要具备减缓加速和刹车的功能； 可输入转速(rpm)、相对离心力（rcf）和半径修正值，离心过程中可改变参数值； 最高转速运行噪音小，不高于60db； 转速和相对离心力切换方便，有单独按键； 转速可从200 rpm开始设定至最高转速，以10 rpm递增； 具备瞬时离心功能，能进行短时间离心； 具备转子识别功能； 具备自动安全锁盖功能，失衡停机功能； 具备程序记忆功能，可存储30个以上程序； 水平转子离心最大容量：3000ml；最大容量下的转速：4,000rpm； *水平转子最大容纳离心管数量不低于：108个15ml离心管或者52个50ml离心管； 使用无碳刷免维护驱动电机。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19-zy-08 | 组织粉碎机 | 2 | 系统配置： 主要包含：组织粉碎机2套，每套包含震动球磨仪主机1台；每套各含4孔适配器（反应瓶规格为50ml， 不锈钢制）2个、50ml不锈钢研磨罐4个与15mm氧化锆研磨球1kg。仪器升级换代的情况下，供应商可根据实验室需要，提供仪器交货期前的最新升级型号。 具体技术要求： 1. 可配合不同适配器通过震动或球磨方式对药材、植物、动物组织细胞及小量样品进行组织粉碎、快速干磨、湿磨及冷冻研磨； 2.最大进样尺寸≤10mm，最终出样粒度≤5um； 3.研磨方式:干磨,湿磨及冷冻研磨； 4.样品处理量:0.2-20ml或更宽； 5.震动频率:180-1800转/分钟或更优,连续可调,数字显示； 6.研磨平台数:2个（研磨罐或适配器数）； 7.*研磨时间设置：1秒-99分钟，连续模式及间断模式两种，数字显示，连续可调，或更优； 8.可选研磨套件:研磨罐、适配器； 9.研磨罐尺寸及材质:不锈钢、特殊钢（铬钢）、碳化钨、玛瑙、氧化锆、特氟龙(聚四氟乙烯）制，体积有5ml、10ml、25ml、35ml、50ml； 10.*适配器材质及尺寸: 4孔（不锈钢材质，配套的5ml不锈钢制离心管）、5孔、6孔、12孔、24孔及96孔（均可冷冻）； 11.*参数存储：仪器可存储不少于10组研磨参数，方便记忆、快速调取使用； 12.*仪器机盖具有防震夹层，可有效减少震动噪音，全透明视窗可让实验者随时掌握研磨情况； 13.仪器采用集成电机开关,使得机盖只有处于闭合状态下仪器才能启动,最大限度的保证了操作的安全性； 14.*紧固把手为铝镁合金材质而非硬质塑料材质，操作舒适、坚固耐用；把手内部的夹紧装置设有科移动的定位挡片、可极大的提高研磨配件及夹紧装置的使用寿命；紧固装置中的垫片可拆卸，更换、维护更方便； 15.安全紧固装置和摆臂由高精度的不锈钢制成而非塑料或橡胶材质，外壳同样为不锈钢材质，结实耐用； 16. * LED5英寸液晶显示屏或更优，操作更为直接方便 17.仪器功率：200W； 18.仪器尺寸：适合于现有实验室场地，优选长*宽*高：510*380*275mm 19. 仪器符合CE认证, 提供证书复印件；生产商须获得ISO901质量管理体系认证； 20.仪器升级换代的情况下，供应商可根据实验室需要，提供仪器交货期前的最新升级型号。 三、售后服务： 1.到货后，工程师在一周内到现场开箱验收，安装及基本操作培训； 2.质保期为仪器验收合格后24个月； 3.供应商在上海有多名专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询； 4.设备出现问题，供应商必须在24小时之内作出响应，并按接到正式报修时间尽快安排解决，工程师应在三个工作日之内到现场维修； 5.在保修期以内，如系仪器本身运行故障（物理性人为因素除外）由工程师到现场维修，不收取任何配件及人工费用； 6.保修期满后，厂商继续长期提供维修维护服务，可适当收取配件及维修费用，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 7. 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19-zy-09 | 小型离心机 | 2 | 系统配置： 小型离心机2台：主要包括（1）小型台式离心机1台（含中式电源插头）；1.5ml气密性角转子1个；（2）小型台式离心机（带制冷功能）1台（含中式电源插头）；1.5ml气密性角转子1个。 二、具体技术要求： （1）小型台式离心机 *具备定速计时功能，达到指定转速后才开始计时； 具备瞬时离心功能，有独立的瞬时离心开关； *具备气密性离心功能，转子气密性经第三方认证； *所有转子及转子盖均使用铝合金或者碳纤维材质； *最高转速时工作噪音低于51db； 可离心1.5ml/2.0ml离心管，同时处理的离心管数量不低于24个； 最大相对离心力不低于20,000 x g。 加速至最高转速的时间短于16s，从最高转速减速至零的时间短于18s 离心时间设定范围：0.5至99分钟，或连续运行。 可显示离心时间，转速和离心温度。 可进行相对离心力（rcf）和转速（rpm）的切换显示。 具备自动锁盖功能 符合IEC 1010-2-020 的安全标准。 转子可在 121(C， 高温高压灭菌20分钟 具备自动失衡检测功能 具备自动转子识别功能 开盖高度不高于45cm 具备软刹车功能，可以防止样品重悬 （2）小型台式离心机（带制冷功能） *具备定速计时功能，达到指定转速后才开始计时； 具备瞬时离心功能，有独立的瞬时离心开关； *所有转子及转子盖均使用铝合金或者碳纤维材质； *最高转速时工作噪音小，低于55db； 具有宽泛的温控范围：-10 °C 至 +40 °C ，并可在离心机运行期间设置。 离心机具备快速制冷功能，从 21 °C 降温至4 °C 不超过8分钟。 具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时。 即使在最高转速时，也可保持 4(C。 最大相对离心力不低于21,000 x g。 可离心1.5ml/2.0ml离心管，同时处理的离心管数量不低于24个； 加速至最高转速的时间短于15s，从最高转速减速至零的时间短于16s 离心时间设定范围：0.5至99分钟，或连续运行。 可显示离心时间，转速和离心温度。 可进行相对离心力（rcf）和转速（rpm）的切换显示。 自动锁盖功能 符合IEC 1010-2-020 的安全标准。 转子可在 121(C， 高温高压灭菌20分钟 具备自动失衡检测功能 具备自动转子识别功能 具备冷凝水排水系统，腔体内有排水孔 开盖高度不高于51cm 具备软刹车功能，可以防止样品重悬 三、售后服务： 1.到货后，工程师在一周内到现场开箱验收，安装及基本操作培训； 2.质保期为仪器验收合格后12个月； 3.供应商在上海有多名专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询； 4.设备出现问题，供应商必须在24小时之内作出响应，并按接到正式报修时间尽快安排解决，工程师应在三个工作日之内到现场维修； 5.在保修期以内，如系仪器本身运行故障（物理性人为因素除外）由工程师到现场维修，不收取任何配件及人工费用； 6.保修期满后，厂商继续长期提供维修维护服务，可适当收取配件及维修费用，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 7. 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19-zy-10 | 水浴锅及中药提取组件 | 2 | 系统配置： 主要包含：水浴锅2台（含中式电源插头），中药提取试管架，夹具等配件，可实现单个水浴锅可连接8个中药提取回流用冷凝管。 二、具体技术要求： 1. *材质要求：箱体外部为压花不锈钢纹或更优，为满足实验室中药提取要求，内部须为优质的1.4301（ASTM 304）不锈钢材。 2. 结构： (1) *体积：内腔体积为29升±0.5升； (2) *外壳尺寸(长*宽*高)：依据实验室现有场地，长小于820mm、宽小于520mm、高小于240mm； (3) 水槽尺寸(长*宽*高)：590mm×350mm×140mm或更宽； (4) 配有8孔的不锈钢平顶盖。 3. 温度控制： （1）*加热元件配置在三面冲压成型的U型槽内，可实现三面加热。 （2）采用四线制（如Class DIN A PT100技术）温度传感器； （3）控温范围：高于环境温度5℃～95℃及沸腾状态。 温度设置精度：0.1℃，均一性≤±0.25℃； （4）三重过温保护： 一是超过设定温度+10°C切断电源。 二是通过机械过温保护装置TB在达到135°C切断电源。 （5）*温度调节与控制方式：操作简便，通过按/旋可实现直观的温度调节控制方式。 4. 具有延时启动和保温功能：延时范围：0～99小时； 保温时间：0～99小时。 5. 视觉报警功能：超过设定温度+10°C或超过工厂设定的最高温度，报警指示灯开始闪烁。 水位报警：水位过高过低时会发出声音报警，并自动关闭机器的加热功能。 6. 依据实验场地配置底板，试管架，夹具等配件，实现单个水浴锅可连接8个中药提取回流用冷凝管。 三、售后服务： 1.到货后，工程师在一周内到现场开箱验收，安装及基本操作培训； 2.质保期为仪器验收合格后12个月； 3.供应商在上海有多名专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询； 4.设备出现问题，供应商必须在24小时之内作出响应，并按接到正式报修时间尽快安排解决，工程师应在三个工作日之内到现场维修； 5.在保修期以内，如系仪器本身运行故障（物理性人为因素除外）由工程师到现场维修，不收取任何配件及人工费用； 6.保修期满后，厂商继续长期提供维修维护服务，可适当收取配件及维修费用，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 7. 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19-zy-11 | 周转式振荡仪 | 6 | 系统配置： 周转式振荡仪主机6台，每台配套通用夹具1套 二、具体技术要求： 1、*运行方式：圆周 2、*周转直径：10mm 3、电机输入功率：45W 4、电机输出功率：10W 5、最小转速（转速可调）：50rpm 6、速度范围：0-500rpm 7、时间设置范围：5-50min 8、外形尺寸：360*98*420mm或长宽高尺寸更大 9、电子调节速度和时间 10、LED显示转速和时间 11、运行方式：定时或连续运转 三、售后服务： 1免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月。 2供应商在上海有多名专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。 3在保修期外，为仪器提供长期维修服务，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 4技术培训：国内正规培训名额1人。 5在保修期外，为仪器提供长期维修服务，并在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 7. 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19w-zy-01 | 科学冰箱 | 1 | 一、系统配置： 科学冰箱1台 二、具体技术要求： 温度范围+0ºC 到+10ºC可调,工厂预设温度为+4 ºC 容积：不小于1000L 配有用于强制空气循环的内部风扇，实现空气稳定性及温度均一性 *直观界面的数字温度控制器，1 ºC步进 针对温度过高/低的声光报警系统，预设报警延迟功能 *所有型号标配25mm接入/输出端口，方便信息采集 手动除霜 可锁定双层玻璃外门，既满足可视性又保护了样品安全 高密度、无CFC隔热层，保温性能卓越且环境友好 高耐受力结构，确保多年使用无故障 标准轮脚，方便移动和固定冰箱 内部配备照明系统，方便使用 搁架高度及数量可调 *可选配独立式温度记录仪 *符合CE认证 三、售后服务： 1.到货后，工程师在一周内到现场开箱验收，安装及基本操作培训； 2.质保期为仪器验收合格后12个月； 3.供应商在上海有多名专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询； 4.设备出现问题，供应商必须在24小时之内作出响应，并按接到正式报修时间尽快安排解决，工程师应在二个工作日之内到现场维修； 5.在保修期以内，如系仪器本身运行故障（物理性人为因素除外）由工程师到现场维修，不收取任何配件及人工费用； 6.保修期满后，厂商继续长期提供维修维护服务，可适当收取配件及维修费用，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 7. 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 19w-ks-01 | 卧式压力灭菌锅 | 1 | 一、系统配置： 卧式压力灭菌锅1台 二、具体技术要求： *灭菌温度：109~131℃ *有效容积：不小于200L *内腔为优质不锈钢材料制成。 灭菌过程由微电脑控制，显示屏可显示温度、时间等参数。 具有自动报警功能。 *具有安全联锁装置：当门未关闭锁紧程序不能启动；当内室有压力时，锁紧装置启动，保证使用者安全。 密封圈具有自胀式结构设计，确保密封性良好，使用寿命长。 自带蒸汽发生器和加水泵，具有自动进水、补水功能，使蒸汽发生器中的水位控制在安全范围。 具有水位保护功能，当水位达到低值自动切断加热电源，并报警提示。 具有压力保护功能，超压后有安全阀保护。 可根据不同类型物质的特性，选择灭菌后的泄压方式。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 19w-yl-06 | 恒温恒湿柜 | 1 | 一、系统配置： 恒温恒湿柜1台 二、具体技术要求： 1. 外部尺寸（W*D*H）要求：不大于700*700*1800 2. 内腔容量：不小于250L 3. 层板要求：不少于3层，可调。 4. 控湿范围：30~50RH% 5. 控温范围：5℃~50℃ 6. 温度波动范围：不大于±2℃ 7. 湿度波动范围：不大于±6RH% 8. 温度灵敏度： ±0.1℃ 9. 湿度灵敏度： ±1.0 RH% 10. 数显控制模块，除湿、加湿、降温、加温模式可直观显示。 11. 内腔材质要求：优质不锈钢材质。 12. 制冷压缩机：无氟机组，符合环保要求。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材，和质保期外2年内的备品备件报价或折扣。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 18-hx-16 | 真空泵 | 4 | 一、系统配置： 1．主机2台（隔膜真空泵、真空调压过滤器2个） 2．主机2台（旋片式油封真空泵，含标配泵油一套，加配泵油两套，均为≥500ml/套） 二、具体技术要求： 一)隔膜真空泵参数： *功率：大于等于240W，噪音小于60db，马达转速：大于等于1400 rpm *抽气速度：不小于34L/min *最低真空度：8mbar 接口规格：8 mm 重量：小于等于13 kg 防腐蚀隔膜泵所有与气体接触部分，均为聚四氟乙烯(PTFE)材料, 适用于重度侵蚀腐蚀性气体和蒸汽介质。具有耐高温蒸汽与冷凝的能力。 *配有耐腐蚀真空调压过滤器， 以防止固体杂质进入泵腔，还可以调节合适的压力 采用过热保护设计, 如机体温度过高, 则自动关机, 等温度回归正常后将自动开机工作, 保证系统工作的稳定性及安全性。 二)旋片式油封真空泵参数： *最低真空度：≤2.5×10-2mbar；抽气速度：≥170L/min； 功率≥370W；重量：≤12kg；噪音：<60dB； *防喷油设计，关机后机油不回流；油位显示窗，观察方便；配有气镇，可抽除一定数量可凝性气体；密封性电机（IP54）配有过载保护； 接口规格：1/4’’SAE Male 强耐水蒸气能力、强抗化学腐蚀能力； 配套高速真空泵油（≥500ml/套）：具备高温到200℃的优秀润滑性能；低蒸汽压（10-7 @ 20℃) 。 三、售后服务： 合同签定前，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室安装所需环境、电源、安全、环保等具体技术要求，并勘查现场，确保能协助完成改造。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应。 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 18-hx-18 | 水浴振摇仪 | 1 | 一、系统配置： 振荡浴槽主机1台；不锈钢可折起槽盖1个；万能锥形瓶固定托架1套 二、具体技术要求： 1、无缝镶嵌防水控制面板及开关，整机IEC529防护等级为IP43；可以通过键盘设置工作温度，振荡频率和高低温报警温度； 2、高亮度LED温度显示：可以显示设定温度，实际温度，振荡频率；分辨率为0.1 ℃； 3、本机校准功能，客户自行即可完成温度校准； 4、定时功能：0-10h定时报警功能，提醒客户查看实验状态； 5、*振荡功能可快速开启或关闭，振荡频率：20-200rpm可调，振幅15mm（20mm可选）； 6、可选配多种槽盖、试管架、锥形瓶夹、防蒸发浮球等多种附件； 7、控温范围：室温+5~99.9℃；温度稳定性≤±0.2℃； 8、*低液位报警保护功能，工作及安全温度传感器位于浴槽内部不同高度；当2个传感器温差大于25℃以上，仪器随即会报警并自动切断电源，防止干烧 9、*高温上限报警功能，任何情况下浴槽温度超过105℃时，仪器自动报警并切断电源 10、*样品敏感温度极限报警功能，允许设置样品的相关敏感温度范围，当仪器温度超过或低于该温度时仪器报警，提示操作者采取措施 11、槽开口尺寸（W×L/D）≥50×30/18cm；充液体积8~20L可调 12、*故障原因自检及提示功能，可自动检测自身故障，并显示故障点及原因，提示操作者有针对性的处理 13、高品质镜面不锈钢内槽，不生锈，耐腐蚀、易清洁和消毒 14、*万能振荡夹具，客户可根据自己的需求任意调整固定架的弹簧位置，可以满足25-1000ml任意大小的锥形瓶、容量瓶、烧杯等的固定；出厂前按照11个250ml锥形瓶预装 15、RS232通讯端口，可选择温度控制软件，进行温度控制 16、无限通讯功能，管理者可在办公室实施监控仪器运行状态 17、*配有底部放水阀，方便放液操作 三、售后服务： 合同签定后，一周内提供“实验室仪器安装要求手册”，提出实验室环境、电源等具体技术要求。 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月。 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位，并提供验证服务（如有）、出保后维保服务（如有）、维修工时费、上门费等报价或折扣。 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应。 交货时间：合同签订后1个月内。 |

23、技术服务

23.1安装和调试

23.1.1．安装调试

签订供货合同后，报价人应派工程技术人员对采购方的场地进行考察和了解，与采购方确定设备的布局,提供技术参数和安装图，向采购方提出安装工作所需要的配合条件，例如场地、电源和配合的人员条件等等。

报价人负责将设备运送到使用现场，就位，并由有经验的工程技术人员进行安装调试。买方派员全程参与安装调试。安装调试中发生的一切材料、人工、运输和保险等费用全部由报价人承担，并计入报价总价中。

23.1.2 报价人的责任

23.1.2.1报价人应负责所有合同仪器设备的安装、调试、测试和试运行，提供这些服务过程中所需要的原材料、敷料、专用工具和器具以及测试仪器等。

23.1.2.2报价人应该在合同签订后30天内将所有合同仪器设备的布置，预埋件和基础图纸以及与土建相关的资料提供给买方确认。

23.1.2.3报价人提供的设备运到工地后，报价人应采取防火、防水和防灰尘材料对设备加以保护。

23.2.验收

23.2.1．验收准备

安装调试和试运行后，报价人应进行自检设备的各种性能参数应满足采购文件和合同技术附件规定的要求。报价人应提供设备的有效检验文件名称，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。

23.2.2．验收

验收由报价人组织，地点在买方现场。报价人和买方的代表参加验收。买方应在收到验收通知后，在有其他使用主管部门参与的情况下进行验收。报价人应对买方的验收提供必要的协助，并提供需要的专用仪器、验收测试所需要的材料，设备和测试样品等均由报价人负责提供。在设备试用后，买方需对全套设备进行清点和全面的性能验收。验收时，必须对所提供的设备在带负荷运行条件下，依照合同规定逐项对性能进行考核。考核结束后，报价人应提供买方上述检验结果的证明报告。

如果有部分材料或部件不能通过检验，报价人应修正或替换这些材料和部件，重新进行测试和检验。验收合格后，双方签署验收证书。

以上验收费用由报价人承担，计入报价总价中。

23.3.培训

卖方在设备的性能、原理、操作要领、软件编制、设备维修和保养等方面对买方的人员进行理论和实际操作的培训。培训费用由卖方承担，并计入报价总价中。具体包括：

23.3.1．运行操作，功能操作，维修保养等。

23.3.2．简易的故障判别及排除。

23.3.3．技术培训的地点为使用现场，人数为2人，时间为14个工作日。

报价人应在报价文件中提出具体的承诺。

23.4.维修和保养

23.4.1．维修服务部门和零配件供应

报价人或设备的制造商在国内应该设置有维修服务部门和零配件仓库，并出示其营业执照，提供专职的生产线设备维修工程师名单。

23.4.2．维修费用的支付

质保期内的维修费用由报价人承担。质保期后的维修费用的支付应该先维修后付款。零配件的购买应该先交货后付款。

23.5.质量保证

23.5.1．本采购项目规定的设备应是全新和无任何缺陷的。报价人应按技术要求和相关的标准进行设计和制造，并提供主要部件的制造和检测报告以及产品的质量检验证明文件。

23.5.2．报价人应向买方保证双方签署验收证书后，开始计算各仪器设备不少于12个月的质保期。重要部件如有特定延长的质保期，签订合同时按承诺的质保期执行。在质保期内，卖方收到报修通知后的24个小时内应作出响应，48小时内赶到设备使用现场，免费维修和更换有故障的设备或部件。买方对确属设备内在质量造成的设备运行故障，有权要求更换设备或部件，并要求赔偿造成的损失。报价人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。

24. 技术文件及技术资料（含软件）

24.1． 技术文件及资料要求

报价人保证所提供的技术文件、技术资料（含软件）、技术图纸应完整正确，数据和资料准确无误，能保证设备正确安装，调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。报价人应承担因正确按技术资料进行操作导致设备或部件损坏的责任。

24.2．技术文件及资料内容：

（1）       设备说明书及操作手册

（2）       设备基础图、布置图和安装图纸

（3）       设备电路图和维修手册

（4）       设备软件手册

（5）       原产地证明书

（6）       产品合格证书

（7）       设备部件手册和图纸资料

（8）       备品备件清单（含单价）

（9）       其他需要的资料

25、运输包装及其他

货物的运输可根据设备的特点与设备交货期要求，采用海运、陆运或空运等方式，其运输与保险费应计入报价总价。货物的包装应根据设备的特点，应采用坚固的材料，应适于长途运输以及整体吊装，具有防潮，防锈，防震和防粗暴装卸等措施，以保证仪器被安全运输至目的地。