上海市食品药品检验研究院

专用仪器设备采购项目

项目编号：SIFDC-FS-2022

报 价 文 件

采购单位：上海市食品药品检验研究院

二二年八月

目  录

第一章  报价邀请书	2

第二章 报价人须知	2

第三章 合同格式及合同条款	5

第四章 报价表格（格式）	7

第五章 设备技术规格及要求	17

第一章  报价邀请书

上海市食品药品检验研究院拟对实验室小型专用仪器设备项目进行公开竞争性报价采购。现邀请合格的报价人前来报价。

1．项目编号：SIFDC-FS-2022

2. 采购内容、数量及主要技术规格： 详见第五章技术规格和要求。

第二章  报价人须知

3．报价人须知

| 序号 | 要求 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 上海市张衡路1500号上海市食品药品检验研究院 上海市富特西一路479号2楼、3楼外高桥实验室 |
| 2 | 交货时间 | 按采购要求或由报价商自报 |
| 3 | 报价货币及报价 | 人民币元（上海工地价） |
| 4 | 报价文件数目 | 正本一份，副本一份。 |
| 5 | 报价地点 | 上海市浦东新区张衡路1500号 上海市食品药品检验研究院二期西楼232室 |
| 6 | 报价文件领取时间 | 网站下载 |
| 7 | 报价截止日期 | 2022 年 8月 26 日 16点 |
| 8 | 评审原则 | 综合评审法或最低价评审法 |

4. 联系方式

采购单位：上海市食品药品检验研究院

地    址：上海市张衡路1500号

邮    编：201203

联 系 人：金嘉华，电话50798187

陈洁，电话50798187

传    真：50798187

- 5.   说明

5.1.    适用范围

本采购文件仅适用于本报价邀请中所叙述项目的货物采购及服务。

5.2.    合格的报价人

5.2.1 凡在法律上和财务上独立、合法运作，并有报价竞争能力、符合本次采购所规定的、具有相应资格和资质要求的制造商或供货商为合格的报价人。

5.2．3 报价人应有相应资格和资质要求是指（但不仅限于）：

1） 近3年内销售的业绩证明；

2） 合法性生产或经营本项目所需产品的许可证

3）通过国家有关部门出具的认证证书和检验报告；

- 6.    采购文件组成

采购文件包括：

第一章：报价邀请书

第二章：报价人须知

第三章：合同格式及合同条款

第四章：报价表格（格式）

14、报价书（格式）

15、报价一览表

16、报价报价表

17、设备说明一览表

18、规格偏离表

19、资格证明文件

第五章：设备技术规格、要求

报价人应认真阅读采购文件中的所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果报价人没有按照采购文件要求提交全部资料,或者报价书没有对采购文件在各方面都作出实质性响应， 则是报价人的风险。根据规定， 没有实质上响应采购文件要求的报价将被拒绝。

- 7.报价

7.1 报价人应在采购文件所附的相应的报价表上注明拟提供的货物的单价和报价总价。如果单价与总价有出入，以总价为准。报价以工地交货价为基础，包括设备自运抵项目现场前的销售税或其他税收、运保费、设备运抵项目现场后的卸货、清点、保管、安装、调试、验收、使用单位人员培训、技术服务费用、任何第三方的配合费用以及采购文件中的其他要求等。报价总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评审时将有效报价中该项内容的最高价计入其报价总价。

7.2 报价报价表至少应填写下列内容：

(1) 单价，包括应缴纳的增值税和其他费用；

(2) 工厂至工地的运输费和保险费；

(3) 专用工具和测试仪器及备品备件的费用；

(4) 安装和调试费用；

(5) 采购文件要求的其他技术服务费用；

(6) 履行合同所必需的其他项目，如无另外说明价款，所有费用视作已包括在合同总价内。

报价人按上述规定分类报价仅供评审委员会评审方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

- 8.报价人资格的证明文件

8.1 报价人须提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

8.2 若报价人提供的货物不是报价人自己生产的，报价人应提供货物的制造商向其提供的该种货物和服务的授权书，制造厂商及其产品在国内已使用，并且已经通过国家权威部门或机构的鉴定证书(如在技术规范中要求的话 )。

- 9.报价书格式

9.1报价人应准备一份正本，并在每一份报价书上明确注明“正本”和“副本”。一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

9.2报价书正本和副本须打印并由报价人法人代表或经正式授权的报价人代表签字， 授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价书中。 报价书的每一页都应有法定代表人或其授权代表用姓或首字母小签。

9.3除报价人对错误处作必要修改外，报价书中不许有行间插字、加行、涂改或改动，若有修改须由法定代表人或其授权代表签字和盖章。

9.4报价人应如实填写报价一览表、报价报价表、设备说明一览表和规格偏离表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。

9.5电报、电话、电传、传真和电子邮件的报价文件概不接受。

- 10.递交报价书的截止日期

报价人必须在采购文件中规定的时间内将报价文件送达规定的地址。采购单位可根据本须知规定，可酌情延长报价截止日期。

- 11.评审

评审将按照综合评审法或最低价评审法进行。采用综合评审法，评审内容以资格后审、报价报价、设备技术规格性能、技术服务及售后服务、交货期、业绩和信誉等为主要因素。评审也可采用最低价评审法，除考虑报价价格外，对技术规格性能、交货期、付款条件、售后服务等因素进行量化考虑，调整其评审价。报价商品应达到采购文件中的商务部分关键条款和/或技术部分关键技术参数和技术规格（*指标）。

- 12.签订合同时变更数量的权利

采用综合评审法时将合同授予综合评价得分最高的报价人；采用最低价评审法时将合同授予最低评审价的报价人。买方在授予合同时有权对规定的设备数量和服务予以增加或减少。

第三章合同格式及合同条款

13. 购销合同

购销合同

合同编号：

采购编号：                                     签约地点：上海

合同各方：

甲方（买方，使用单位）：上海市食品药品检验研究院

乙方（卖方）：

企业规模：□大型□中型□小型□小微

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （所有配置详细清单见合同附件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同的合同价为人民币      （大写）    元整，与交货有关的所有费用应包含在合同总价中，买方不再另行支付任何费用。

- 交货地点、时间和交货状态

2.1交货地点：上海市食品药品检验研究院。

张江实验室：□张衡路1500号一期实验室

□张衡路1500号二期实验室

外高桥实验室：□富特西一路479号7号楼2F、3F

2.2交货时间：合同签订后    天。

2.3交货状态：设备安装、调试、验收，并通过买方要求的检验和测试。

- 质量标准和要求

3.1卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

- 权利瑕疵担保

4.1卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密等权利；

4.4如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

- 包装要求

5.1卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附有一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.3 卖方应在货物外包装上标明收货人、采购编号、货物名称等。

- 验收

6.1货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后7日内提出。

6.2卖方可采取以下方式对货物组织验收：

- 使用单位收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，使用单位收取发票。

- 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。相关费用由卖方承担。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格要求和质量标准，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足要求。

- 付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2本合同款项支付方式：到货验收并通过检验和测试且收到乙方开具发票后， 40 个工作日内支付100%合同款项。

- 伴随服务

8.1卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文/英文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2卖方还应提供下列服务：

- 货物的现场安装、调试和启动监督；

- 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

- 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

- 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

- 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收合格后不少于    个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，卖方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合用规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责免费将所有所缺的设备、技术资料（含软件）、专用设备、备品备件等补齐。

- 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

2）根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

3）卖方应在接到使用单位通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由卖方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

- 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方，买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

- 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之四（4％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之二十（20％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。由于误期导致甲方的一切损失应由乙方承担。

- 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见，不可避免，不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其他双方商定的事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 履约保证金

14.1 在签署本合同前之前，买方有权要求卖方提交履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者买方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

- 争端解决

15.1合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

2）如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

16.2 如果买方根据上述16.1款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

- 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方任何的补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 合用转让和分包

18.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

- 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

19.2 本合同一式三份，以中文书就，甲方执两份，乙方执一份。

- 合同附件

20.1 本合同附件包括：1、具体配置分项报价；2、备品备件报价；3、售后技术保障协议书。

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

- 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变化和修改。

签约各方：

| 甲方（买方，使用单位） | 乙方（卖方） |
| --- | --- |
| 单位名称（章）：上海市食品药品检验研究院 | 单位名称（章）： |
| 地址：上海市张衡路1500号 | 地址： |
| 委托人签章： | 委托人签章： |
| 电话： 021－38839900 | 电话： |
| 传真： 021－50798187 | 传真： |
| 开户银行：上海浦东发展银行陆家嘴支行 | 开户银行： |
| 帐号：076428-98060130650000044 | 帐号： |
| 邮政编码：201203 | 邮政编码： |
| 年 月 日 |  |

备品备件的报价或折扣承诺

投标人承诺：提供质保期后运行2年所需的备品备件的清单和价格，或者提供标准价格上可以给予的折扣，并承诺在质保期满后2年内不高于上述清单的价格或者折扣。（此报价不计入投标总价。）

- 清单和价格

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称与规格 | 原产地与制造商 | 数量 | 单价 | 折后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二．折扣

（关于折扣报价的说明：原价100元，折扣为70%或7折，则折后价格=100*0.7=70元）

投标人承诺在质保期满后，对以下售后服务项目（如有，勾选），作出减免优惠：

□1 上门费：              □免收取  或   □____折   或   □其他___________

□2 维修工时费：          □免收取  或   □____折   或   □其他___________

□3 零配件或耗材：                       □____折   或   □其他___________

□4 软件升级和维护：      □免收取  或   □____折   或   □其他___________

□5 年度维保价格：___________元/年  或   □____折

□6 验证服务价格：___________元/次（建议___年验证一次） 或   □____折

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年     月      日

第四章 报价表格（格式）

采购编号：

- 14.           报价书（格式）

致:	上海市食品药品检验研究院

根据上海市食品药品检验研究院采购及服务项目的报价邀请，签字代表_____________（全名、职务）经正式授权并代表报价人_____________（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式一份：

1 报价一览表；

2 报价表；

3 设备说明一览表（包括规格偏离表）；

4 第四章规定的资格证明文件和其他表格；

5 第五章规定的技术文件和资料；

6 其他能满足采购文件要求的文件和资料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

(1)        所附报价价格表中规定的应提供和交付的货物报价总价为_________元（人民币），即__________________元（文字表述）。

(2)        报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

(3)        报价人将按采购文件的规定承诺本采购项下的货物交货期为         ，质保期为        。

(4)        报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。报价文件均属实，若有不实之处，同意作为作废。

(5)        本报价自报价日起有效期为      个日历日，如果报价人的报价被接受（直至合同生效时止）本报价始终有效。

(6)          报价人同意提供按照采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购单位不一定要接受最低的报价或其他可能收到的任何报价，并可不作任何解释。

(7)        本报价货物和服务均采用自有技术，与第三方的专利或知识产权无任何纠纷，若有碍买方，报价人愿承担所有责任。

(8)          与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                 	邮编：

电话：                              		传真：

电子邮件：

报价人名称：

报价人代表签字：

公章：

日期：

（注：本附件是组成报价文件的一部分）

- 15.           报价一览表（格式）

报价人名称：

| 采购编号 | 设备名称 | 型号和规格 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 报价总价 | 交货期 | 保修期 | 备注 | 报价人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人盖章：

报价人代表签字

日期：         年   月    日

- 16.           报价表格（格式）

报价价格分项表

报价人名称：                      采购编号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具仪器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 运费和保险费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

报价人代表签字：_____________________________

备注：1. 所有价格以人民币表示；

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准；

3.价格应按报价人须知的要求报价。

- 17.             设备说明一览表

报价人名称：                采购编号：

| 设备名称 | 主要规格 /型号 | 数量 | 技术参数和性能说明 | 制造厂商 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人应如实填写设备说明一览表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。

报价人代表签字：__________________

（注：本附件是组成报价文件的一部分）

- 18.           技术规格偏离表

报价人名称：                采购编号：

| 设备名称 | 采购规格、参数 | 报价规格、参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人应如实填写规格偏离表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。

报价人代表签字：____________________

（注：本附件是组成报价文件的一部分）

- 19.           资格证明文件

子目录

19.1.申请人须知	13

19.2.法定代表人授权书	14

19.3.联合体协议书	15

19.4.关于资格的声明函	15

19.5.制造商出具的授权函	16

19.6.报价人对采购单位优惠条件的承诺书(如果有)	16

- 19.1.       申请人须知

1）主要设备制造厂家作为申请人应填写和提交下述规定的全部格式，以及其他有关资料。供货商作为申请人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

2）所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3）本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4）买方将应用申请人提交的资料根据自己的判断和考虑决定报价人履行合同的合格性及能力。

5）报价文件中务必每页出现报价单位名称或加盖公章。

6）报价文件及合同、发票中货物名称、数量、采购编号务必与询价文件货物名称、数量采购编号相一致，不得有任何偏差，否则不予受理。

7）申请人提交的材料将被保密，但不退还。

8）全部文件一式两份，一份正本，一份副本。

- 19.2.       法定代表人授权书

本授权书声明:注册于             的             公司(厂)的在下面签字的

(法人代表姓名、职务)代表本公司(厂)授权        (单位)的在下面签字的          (被授权人的姓名、职务)为本公司(厂)的合法代理人，就           项目         (采购编号)的报价及该报价项下的合同的执行和履约，以本公司(厂)名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年__月  日签字生效，特此申明。

授权人签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称与盖章：

地址：

- 19.3. 联合体协议书

不适用。

- 19.4.       关于资格的声明函

尊敬的采购方：

关于贵方____年__月__日_____________(采购编号)报价邀请书，本签字人愿意参加报价，提供采购设备一览表中规定的______________（设备名称），并证明提交的下列文件和说明是正确的和真实的。

由供应___________（设备名称）的制造商______________（制造商名称）出具的授权我方代表该制造商的授权书正本一份，副本一份（当报价人是作为供货商时）。

我方和制造商的资格声明正本一份，副本一份。

本签字人的确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

制造商或供货商名称和地址	        授权签署资格文件人的

名称：___________					签字人姓名(印刷体)

地址：	___________				    _____________________

邮编：	__________		            签字：______________

电话：____________		            职务：______________

传真：_____________	                签字日期：____________

- 19.5.       制造商出具的授权函

致：                                    （买方名称）

我们          （制造商名称）根据   （国家名称）法律正式成立的一家制造商       （公司），其主要营业地点设在       （制造商地址）。兹指派按         （国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在          （贸易公司地址）的         （贸易公司名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动；

1）、代表我方办理贵方          （项目名称）报价邀请           （采购编号）要求提供的由我方制造的设备的有关事宜，并对我方具有约束力。

2）、作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

3）、我方兹授予             （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认          （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于     年   月   日签署本文件，              （贸易公司名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                        出具授权书的制造商名称

（盖章）                           （盖章）

正式授权签字的代表：                正式授权签字的代表：

姓名、职务和部门：                  姓名、职务和部门：

日期：                              日期：

- 19.6.       报价人对采购单位优惠条件的承诺书(如果有)

第五章 设备技术规格及要求

20．项目概况

项目总体情况：上海市食品药品检验研究院是上海市人民政府为保障人民群众食品药品安全而设置的能够提供综合性技术支持和服务的检验基地，位于上海市浦东新区张江高科技园区张衡路1500号。

上海市食品药品检验研究院检验专用仪器的配套设备项目，拟通过公开竞争性采购采购仪器设备。

特别提醒：本报价文件非整体项目，各供应商可根据贵司感兴趣的设备，以采购编号为一个项目，可单个或多个进行报价。

21、货物需求一览表

| 采购编号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 22-HX-03 | 往复筒溶出仪大杯法溶出装置 | 1 |
| 22-HX-04 | 空气压缩机2 | 1 |
| 22-HX-06 | 吸入制剂溶出组件 | 1 |
| 22-HX-07 | 鼻喷剂微细粒子剂量测定调节装置 | 1 |
| 22-HX-10 | 电导率仪 | 1 |
| 22-HX-11 | 电位滴定仪 | 1 |
| 22-HZ-04 | DAD检测器3 | 1 |
| 22-HZ-06 | 高速离心机 | 1 |
| 22-HZ-08 | 全自动折光仪 | 1 |
| 22-HZ-09 | 标准品储存柜 | 2 |
| 22-HZ-11 | 皮肤色差测试仪探头 | 1 |
| 22-HZ-13 | 皮肤致密度柔软度测试探头 | 1 |
| 22-HZ-14 | 皮肤表面温度测试探头 | 1 |
| 22-HZ-15 | 临床评估镜 | 1 |
| 22-HZ-17 | 头皮屑测试仪 | 1 |
| 22-HZ-18 | 皮肤摩擦力测试探头 | 1 |
| 22-KS-07 | 悬浮粒子计数仪 | 1 |
| 22-KS-09 | 培养箱 | 2 |
| 22-KS-11 | 蠕动泵 | 1 |
| 22-KS-12 | 无菌室专用加热板 | 1 |
| 22-SJ-02 | 消化炉 | 1 |
| 22-SJ-06 | 浮游菌采样仪 | 1 |
| 22-SJ-07 | 分液蠕动泵 | 1 |
| 22-SJ-08 | 水浴锅 | 2 |
| 22-SJ-09 | 涡旋混合器 | 2 |
| 22-SP-07 | 瓶口分液器（1-10mL） | 10 |
| 22-SP-09 | 振荡器 | 5 |
| 22-SP-11 | 多平行均质器 | 1 |
| 22-SP-12 | 电子温控加热平板 | 3 |
| 22-SP-13 | 旋光仪 | 1 |
| 22-SP-15 | 多位一体化蒸馏仪 | 1 |
| 22-SP-16 | 电子天平（千分之一） | 6 |
| 22-SP-17 | 电子天平（万分之一） | 2 |
| 22-SP-18 | 电子天平（十万分之一） | 2 |
| 22-SP-19 | 数字瓶口滴定器（数显） | 6 |
| 22-YL-05 | 手动8道移液器 | 3 |
| 22-YL-06 | 空气压缩机1 | 2 |
| 22-YL-07 | 气溶胶粒径监测系统 | 1 |
| 22-YL-08 | western blot电泳转膜 | 2 |
| 22-YL-13 | 尿液分析仪 | 1 |
| 22-YL-14 | 水分测定仪 | 1 |
| 22-YL-15 | 超低温冰箱-1 | 2 |
| 22-YL-17 | 电子天平-1 | 12 |
| 22-ZY-06 | DAD检测器1 | 1 |
| 22-ZY-08 | 氢气发生器 | 1 |
| 22-ZY-09 | 立式冰柜 | 1 |
| 22-ZY-11 | 电动移液枪 | 8 |
| 22-ZY-12 | 瓶口分液器 | 8 |
| 22-ZY-13 | 电子天平-2 | 2 |
| 22-ZY-14 | 6联电加热套及控制器 | 1 |
| 22-ZY-15 | 超声波震荡仪 | 2 |
| 22-ZY-16 | 水浴震荡仪 | 1 |
| 22-ZY-17 | 水浴锅及回流夹具 | 2 |
| 22ZX-SJ-03 | 浮游菌采样仪 | 1 |
| 22ZX-SJ-04 | 圆周振荡器 | 5 |
| 22ZX-SJ-05 | 圆周式震荡摇床 | 2 |
| 22ZX-SJ-07 | 干浴器（恒温混匀仪） | 3 |
| 22ZX-SJ-08 | 酶标板圆周振荡器 | 1 |
| 22ZX-SJ-09 21ZX-SJ-16 | 手动单道移液器 | 39 |
| 22ZX-SJ-10 21ZX-SJ-17 | 手动多道移液器 | 15 |
| 22ZX-SJ-11 | 电动助吸器 | 4 |
| 22ZX-YW-01 | 超低温冰箱-2 | 1 |

22、设备技术规格及要求

22.1设备用途及总体要求

主要用于对各类食品、药品、化妆品等的质量检验。

22.2设备技术规格和技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 数量 (套) | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22-HX-03 | 往复筒溶出仪大杯法溶出装置 | 1 | 一、系统配置： 与已有往复筒溶出仪配合使用，1000ml溶出杯、吊杆支架、防蒸发装置、取样（回补）管路各8套，1000ml溶出板1套 二、具体技术要求： - 往复速率：4～40±0.5dpm - *行程：2～10±1cm - 温度：25～45℃，±0.1℃ - 运行时间：1～99999min - 吊杆支架直径：1/4″ - 加热功率：1400w - *溶出杯尺寸：8.7*8.4*11.2cm 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-HX-04 | 空气压缩机2 | 1 | - 系统配置： 空气压缩机1台，专用于实验室气相色谱的零级空气气源，充分满足实验室气相色谱仪对零级空气气源的特殊要求 二、具体技术要求： *1. 配置：包含空压机和零级空气发生器带脱气装置。 2.高效催化裂解并通过膜系统净化；双压力表设计：内部和外部压力双显示；空气催化温度在线数字显示； 3. 零级空气流速≥7L/min；纯度：烃类化合物总残留量〈0.05ppm；零级空气输出压力：80psi 4.一体化、模块化设计，可与同系列空压机和氮气空气发生器按序叠加或拆分，节省实验室空间。 5.具有压力、温度安全保护装置；配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件。 6.可长时间7天/24小时不间断、安全运行。 *7.获气相色谱公司供应商资格认证，并提供文件。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：现场提供技术培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-HX-06 | 吸入制剂溶出组件 | 1 | 一、系统配置： 吸入制剂溶出组件，包含6套溶出收集杯和滤膜托，1个55 毫米分割器。 二、具体技术要求： *1、符合FDA/EMA/CFDA，中国2020版药典，美国药典，欧洲药典要求 2、不锈钢材质，配合新一代撞击器使用，收集杯中间有一直径50mm的可移动模块。 3、耗材：专用滤膜100张 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后4个月内。 |
| 22-HX-07 | 鼻喷剂微细粒子剂量测定调节装置 | 1 | 一、系统配置： 鼻喷剂微细粒子剂量测定调节装置，可以调节药物装置和撞击器精确定位。 二、具体技术要求： - *可与现有的Vereo NSx自动触发器联合使用 - 包含NSx适配平台 - 调节药物装置和撞击器精确定位 - 包含定位曲柄 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后3个月内。 |
| 22-HX-10 | 电导率仪 | 1 | 一、系统配置： 主机一套（包括电极、便携箱、电极夹、袋装标准液、腕带、电池、操作手册、校验证书等） - 具体技术要求： 1.通道：单通道 *2.电导率测量范围：0.010 μS/cm-500 mS/cm *3.电导率分辨率：0.001 4.电导率准确度： ±0.5% 5.温度范围：-5~105℃ 6.温度分辨率：0.1℃ 7.温度精确性：±0.2℃ 8.存储容量：不少于200测量值 9.防护等级 防水防尘(IP67) 10.传感器：用于纯水的传感器 11.重量：不大于500g 12.与智能传感器管理(ISM)兼容：是 13.显示屏类型：分段式LCD，黑白 14.仪表类型：便携式单通道 15.便携式仪表：是 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后3个月内。 |
| 22-HX-11 | 电位滴定仪 | 1 | 一、系统配置： 1. 全自动电位滴定仪主机1台（包含四通道主机） 2. 复合电极5根（非水pH复合电极、复合氧化还原电极、玻璃pH复合电极、复合银电极、复合钙离子电极各1根） 3. 仪器控制用笔记本电脑1台 4. 16位自动进样器1台（配有150ml和250ml样品杯的进样器固定转盘各1个） 5. 相关耗材：150ml样品杯和250ml样品杯各16只 二、具体技术要求： 1.功能参数 1.1.MV 测量范围：-2000.0MV～+2000.0MV； 1.2．MV 测量：分辨率 0.1MV，精度 0.1MV； 1.3．pH 测量范围：-20.000pH～+20.000pH； 1.4．pH 测量：分辨率 0.001PH ，精度 0.003PH； 1.5．温度测温范围：-5～120℃； 1.6．温度测量精度：±0.1℃； 1.7．通讯方式：2 个 USB、232 串口、以太网，具有网络 CAN 总线通讯功能； *1.8 通道滴定模块4组，可连接独立16位进样器； 1.9 可同时工作加液模块数量：4个； 1.10 滴定管规格：10ml 可选配 1ml,5ml,25ml； *1.11.滴定管的分辨率：1/48,000或更优； 1.12.滴定管补液时间：10 秒或更优（100％充液速度）； *1.13.电脑反控仪器和安卓平板软件反控仪器，同时具有双控制平台操作软件； - 电极接口类型：mv/pH 测量电极接口，参比电极接口，PT1000 温度电极接口； - 16位独立分析台； - 内置式加液单元； - 可进行多重自检功能，具备 PH 电极校准功能； - 可储存应用方案，并实现一键调用； - 电脑存储数据及方法，可以随时回看数据； 1.20.可扩展8组加液通道 *1.21.符合 FDA、GLP、GMP、AOAC 规范,具备审计追踪及三级以上分级管理系统具备防篡改功能及电子签名； 1.22.具备 PH 非水复合电极、复合银电极、具备防扩散滴定头； 1.23.可进行酸碱滴定、沉淀滴定、非水滴定、氧化还原滴定、络合滴定。 2.电脑以及打印机配置要求： 笔记本电脑1台，配置不低于：I5系列，内存8GB，硬盘1TB，windows7 操作系统，激光打印机。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 - 协助实验室完成报告模板的解析以及lims连接等相关工作。 |
| 22-HZ-04 | DAD检测器-3 | 1 | 一、系统配置： 二极管阵列检测器一套。 - 具体技术要求： - 光源：氘灯 - 信号数量：8 - 最大采样速率：120 Hz （光谱和信号） - *短期噪音：最大光强流通池：<±3×10-6 AU - 漂移：<0.5×10-3 AU/h - 线性：>2.0 AU - 波长范围：190 – 640 nm - 波长准确度：±1 nm - 波长精度：<±0.1 nm - *与实验室现有液相色谱仪Agilent 1260 能兼容使用 - 售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 供应商的售后服务部门必须通过ISO9001质量体系认证，需提供证书. - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后3个月内。 |
| 22-HZ-06 | 高速离心机 | 1 | 一、系统配置： 主机1台，6*50ml尖底角转子及相应适配器各1套（不低于最高转速13000rpm，最大相对离心力17940xg）；8*15ml尖底角转子及相应适配器各1套（不低于最高转速15000rpm，最大相对离心力20625xg）； 二、具体技术要求： - * 最高转速：角转子≥21000r/min；水平转子≥4000r/min - * 最大相对离心力：角转子≥30642xg；水平转子≥3500xg - 最大容量：角转子 6×100ml/水平转子 4×750ml - 转速精度：±10r/min - 定时范围：1min ~ 99h 59min - 温度设定范围：-20℃～+40℃ - 温控精度：±1℃ - 压缩机组：进口高性能压缩机组环保制冷剂（R134a) - 整机功率：1.5KW - 整机噪声：＜65dB（A） - 外形尺寸（长×宽×高）：≤800×600×600（mm） - 重量：≤100kg - 微机控制，全触摸屏操作界面、大屏幕LCD显示。 - 交流变频电机, 环保机组。 - * 具有转子自动识别功能，确保每个转子不会超速运行。 - 自动电子门锁、方便操作，提高操作安全性。 - 多种程序储存功能，方便使用。 - * 具有不平衡、超速、超温、门锁等多种保护功能，使仪器安全可靠。 - 可以选择设定转速或设定离心力RCF. - 既能高速离心（21000rpm）又能大容量离心（4×750ml），一机多功能。 - 售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 供应商的售后服务部门必须通过ISO9001质量体系认证，需提供证书. - 保修期内，提供7×24的技术支持热线，正常工作时间，提出维护后2小时内给予响应，非正常工作时间，4小时内给予响应。严重故障时，24小时内到达现场处理。在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-HZ-08 | 全自动折光仪 | 1 | 一、系统配置： 全自动折光仪1套，包含：蓝宝石测量池、操作系统、16G内存卡、电源线 二、具体技术要求： - 折光率测试范围：不小于1.3-1.7 - 准确度：不低于±0.0001 RI - * 测量池：蓝宝石材质，超扁平镜面，垂直深度不得超过3mm以便清洁维护时，彻底清洁残留，防止样品交叉污染。 - 控温方式：帕尔贴半导体控温 - * 控温范围：10-65℃且拥有自动温度补偿功能 - 控温精度：0.01℃ - 校准方式：单点、两点、多点 - * 标准品：提供符合NIST标准的标准样品 - 操作系统，无需外接电脑，触摸屏操作 USB接口 - * 数据存储：不少于10万条，内存不低于10G - 拥有快速测试模式，样品添加后无需任何操作，仪器自动控温，自动读取数据。 - * 分析时间：≤10s - 样品温度：-20℃-250℃ 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 21-HZ-09 | 标准品储存柜 | 2 | 一、系统配置： 标准品储存柜2台 二、具体技术要求： - 外形尺寸不大于W1200*D700*H1900（mm) - 内部尺寸不小于W1000*D600*H1500（mm) - 活动层板：5块 - 控制湿度范围：20%-60%RH - 结构形式不低于：5mm防暴钢化玻璃，双层门框结构，配防盗门锁，具有保险功能，并配有冰箱用磁性密封条，保证箱体的密封性能。 - 箱体材质不低于：选用1.2mm镀锌板冲压折弯成型，氩弧精密焊接，箱体喷涂之前经除油、除锈处理，内外表面均采用喷涂方式。 - * 控制技术：采用微电脑智能控制湿度，具备数字化频率输出端口，湿度显示误差在正负3%RH以内。 - * 除湿系统：降湿速度快、故障率低、使用寿命长，无消耗品。 - 输入电压：宽范围电压输入90-260V，频率50HZ，自动转换合适电压； - * 具备故障提示：温湿度液晶显示，24小时全天侯监控除湿机芯工作，温度显示范围-9-99度，湿度显示范围0-99%RH。液晶屏面板具有故障提示功能，通过程序设定，可清楚了解除湿机芯的工作状态，如产品出现故障，可以立刻判断出故障部位。 - * 具备断电保护：能确保断电后24小时内箱内湿度上升值小于10%RH，来电后湿度无须重新设定，系统具有记忆功能。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-HZ-11 22-HZ-13 22-HZ-14 22-HZ-18 | 皮肤测试探头 | 1套 | 一、系统配置： 皮肤测试探头一套：包含皮肤色差测试探头、皮肤致密度柔软度测试探头、皮肤温度测试探头、皮肤摩擦力测试探头。 二、具体技术要求： 1. 皮肤色差测试探头 1.1. 测试原理：光的反射原理 *1.2. 光源：8个环向分布的白色LED灯或更优 *1.3. 发射波长的范围：440-670 nm *1.4. 核心测量区域：不小于Ø 5 mm，照射区域：不小于Ø 17 mm *1.5. 测量单位：至少包含XYZ，RGB，L*a*b*值 1.6. 精度：± 5 % 2. 皮肤致密度柔软度测试探头 *2.1. 测试原理：针式皮肤垂直位移法 *2.2. 测试范围：0-3mm，不少于二位数字显示 *2.3. 分辨率：50 μm或更优 *2.4. 探头测试直径：2mm、3mm、5mm可选。 3. 皮肤表面温度测试探头 *3.1. 测试原理：红外线测试法 3.2. 测量表面：不小于Ø 2.4 cm *3.3. 分辨率：0.1°或更优 *3.4. 精度：± 0.5° C或更优 3.5. 探头的操作条件：温度: 10-40° C,相对湿度R.H.: 30-70 % RH， 4. 皮肤摩擦力测试探头 *4.1. 测试原理：旋转力（扭矩） 4.2. 测量压力：0.7N *4.3. 测量区域：不小于Ø 16 mm （光滑的聚四氟乙烯头） *4.4. 精度：± 10 %或更优 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后3个月内。 |
| 22-HZ-15 | 临床评估镜 | 1 | 一、系统配置： 化妆品临床评估镜一套，含主机、分析软件、工作台。 二、具体技术要求： 1. 光线照在面部均匀、无阴影 2. 照明光源稳定可靠 3. 长寿命：≥50000h 4. 强照明光源可以降低环境因素对评估的影响 *5. 每支灯管内部由 180 个大功率的白色 LED 灯构成，或不低于此性能 *6. 光源色温：6000K、3500K 7. 颜色指数：IRC96 8. 连续的光谱 9. 可以选用其他光源的灯管 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后3个月内。 |
| 22-HZ-17 | 头皮屑测试仪 | 1 | 一、系统配置： 头皮屑测试仪一套，含主机、分析软件。 二、具体技术要求： 1.电脑接口：USB 2.0 2.照明光源：环形 LED灯或更优 *3.相机：USB Camera 1/2” CMOS *4.分辨率：1280×1024 pixel， 130万像素，每秒 25张；或更优 5.头皮屑收集皿尺寸：不小于φ8.5cm 6.视场范围：不小于φ7.5cm 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后3个月内。 |
| 22-KS-07 | 悬浮粒子计数仪 | 1 | 一、系统配置： 主机1台，采样支架1个，等动能采样头1个，采样管1个，自净零过滤器1个，电源适配器1个，电源线1个，可拆卸可充电电池1个。 二、具体技术要求： - *流速不小于100L/min，精度范围±5L/min，具备0.5µm和5.0 µm通道，可按时间或体积设置采样测试程序； - 在首通道时计数效率为50%；首通道粒径1.5倍粒径时为100%；自净零计数不差于每5分钟小于1个；2.4 最大采样浓度≥300000个/cf； - 光源为激光二极管； - 校准符合ISO 21501-4要求，自我诊断项目包括激光强度/电流状态/电源状态、流量状态、超标、无流量、光电探测器的背景电流状态/电源状态/健康度，并可预警、警报； - 可通过以太网、USB传导数据：显示最大值、最小值、平均值及95%UCL计算结果，并可按ISO 14644-1:2015、EU GMP等判定结果通过/失败；主机可存储数据量不少于10000组。 - 审计追踪符合21CFR PART 11。 - 操作界面支持中文，可带手套操作的触控屏幕。 - *主机尺寸不超过35 cm×35 cm×35cm；重量不超过5.5 kg。 - *内置过滤器，过滤效率＞99.97%（0.3µm）；出气口方向可调。 - 一次充电可连续使用时间不少于4小时。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-KS-09 | 培养箱 | 2 | 一、系统配置： 低温恒温培养箱2台（每台含3个搁架）。 二、具体技术要求： - *温度控制范围：-10℃～+60℃（环境温度+5℃～+35℃，无负载）； - *温度波动范围：≤±0.2℃（加热器PID控制）（设为50℃，环境温度20℃，无负载）；≤±1.5℃（压缩机ON-OFF控制）（设为5℃，环境温度20℃，无负载）； - *温度均匀性≤±0.5℃（设为37℃，环境温度20℃，无负载）； - *温度传感器：热敏电阻温度传感器；自动设置温度报警：偏离设定值±1℃～±5℃可调；过热保护：视/听双重报警； - 耗电量（220V, 50Hz）≤130W；加热器≥141W； - 外部材料：彩色涂层钢板；内部材料：不锈钢；外门：彩色涂层钢板，三层玻璃；搁架：可调节，漆包钢丝搁架；隔热层：硬质亚胺酯原位整体发泡； - 循环系统：强制空气循环；压缩机：全封闭型，输出功率≥150W； - 除霜方式：手动/自动； - 温度设定方式：带键锁数字设定，数字显示；温度控制方式：微电脑PID控制系统（压缩机启动后为ON-OFF控制）； - 程序运行：12个步骤，98个循环最大10个程序记忆功能； - 外部尺寸（W×D×H）≤700×600×1100mm， - 内部尺寸（W×D×H）≥600×350×500mm， - 有效容积≥120升； 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-KS-11 | 蠕动泵 | 1 | 一、系统配置： 可编程蠕动泵1套：包括主机，硅胶管1根，内径4mm；不锈钢吸液/分液管2根，长度10cm,一端有凹痕；不锈钢吸液/分液管1根，长度35cm,一端有凹痕；管圈1个；移液管-管路连接器1个；电源适配器。 二、具体技术要求： - 大显示屏可实现直观的编程和操作；储存不少于20个应用流程并随时调用； - 翻盖式泵头，可以方便快捷地更换管道； - *配量体积：0.1ml-9999ml；流速：0.6ml/min-5L/min； - 管道内径：1-8mm；管壁厚度：1.6mm； - 尺寸（H*W*D)不大于210*210*200mm； 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-KS-12 | 无菌室专用加热板 | 1 | 一、系统配置： 加热板一套。 二、具体技术要求： - *搅拌点位数目≥10，搅拌点位间距 [mm] ≥90，最大搅拌量 (H2O) [L] ≥0.4； - 转速控制≥10 RPM Steps；单个搅拌点位的转速偏差 [%] ≤0； - 速度范围 [rpm]：0 – 1000； - 搅拌子长度 [mm] ：25 – 30； - 加热输出功率 [W] ≥375，加热速度 [K/min] ≥3，加热温度范围 [°C]：室温 – 120； - 可调安全温度回路最小值 [°C]：50 – 150； - 加热温度控制LED，铝合金工作盘材质； - 工作盘外形尺寸 [mm]≥180 x 480，外形尺寸 [mm] ≤200 x 600 x 700 - DIN EN 60529 保护方式：IP 40 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-SJ-02 | 消化炉 | 1 | 一、系统配置： 定氮仪消化装置一套：消化炉主机一台，消化管架一个，排废装置一个，备滴水盘一个。另附技术资料：仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书；针对不同样品的应用报告；凯氏消化手册。 二、具体技术要求： - 加热模块、控温系统及排废系统 - *应不少于20位铝模块式整体加热，内置数字式控温系统，可以对消化参数温度及时间进行设定及控制，带超温保护装置。 - *带废气排放装置。排废罩可拆洗清洁，必须具备安全性。 - 温控范围及精度 - *温控范围应至少包括0~440℃。 - 精度≤1℃。 - 消化管适配规格 消化炉可适用于下面体积的消化管：100ml, 250ml；且消化管规格能符合本实验室常用定氮仪的规格，250ml消化管尺寸: 内径：38mm，长度：30cm；100ml消化管尺寸：内径：22mm，长度：31cm。 - *消化架适配规格 消化炉需能对接本实验室常用定氮仪的自动进样器消化架尺寸规格，即：消化架尺寸为长：226 mm，宽：278 mm，高：217 mm。消化架需配有卡扣，可挂至自动进样器消化架。自动进样器尺寸为长：1000 mm，宽：800 mm，高：900 mm。 - 相关耗材 5.1 60根消化管（规格250ml） 5.2 4个消化管架（规格250ml） 5.3排废罩垫片10包（规格2片/包），共10包 5.4手动多道移液器（300μl规格）1支，手动单道移液器1套（包括5ml、1ml、200μl、100μl、20μl规格各1支） 5.5.1 数字式体积调节，多道移液器精度（测量体积300μl）≤±0.8%；单道移液器精度：量程500-5000μl（测量体积5000μl）≤±0.16%，量程100-1000μl（测量体积1000μl）≤±0.15%，量程20-200μl（测量体积200μl）≤±0.15%，量程10-100μl（测量体积100μl）≤±0.15%，量程2-20μl（测量体积20μl）≤±0.5%。 5.5.2*轻触式去吸头系统，退吸头力应≤0.6公斤。 5.5.3套柄应无O型环，以避免O型环损坏的维护成本及样品液间交叉污染和漏液的风险。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在12小时内对用户的维修要求作出反应，24小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-SJ-06 | 浮游菌采样仪 | 1 | 一、系统配置： 浮游菌采样仪1套：主要包括主机1台（自带滤芯），采样头1个，1个手提箱，1个充电器和插头。 二、具体技术要求： - 主机 - 仪器应为便携式，设备净重不大于3公斤。 - 仪器采用安德森筛孔式琼脂撞击法，让空气高速通过筛孔，最终让空气以不低于19.6米/秒的速度撞击到平皿上，捕捉空气中的微生物。筛网孔数应不低于300孔，每个孔内径不低于0.6mm。 - *仪器必须内置空气流量传感器，可调节空气吸入速率。采样体积范围1L-2000L，采样速率误差在100L/min时应小于2.5%。 - 应能使用90mm的普通平皿。 - 仪器应自带滤芯，采集时排出的废气不能破坏生物安全柜或者层流间的自清洁能力，不能出现采样头回吸空气导致采样结果偏低于实际值的现象。 - 浮游菌采样仪应采用可充电的长寿命锂电池，充一次电连续可使用时间不少于7小时，采样不少于70次（每次1000L）。 - 操作系统要求 - 应带有自动校验系统，不超过4分钟内自动校验并生成校验报告，避免人为校验误差。 - 应有延迟功能，可延迟操作1~60min，避免人员近处干扰。 - *应带有SQS（连续采样功能）连续分次采样系统，可将设定体积在选定的时间内分割成多个采样片段。使用一个采样过程进行目标体积的标准模式采样。 - *应符合ISO 14698的要求，并提供Feller对照表，排除菌落重叠误差。 - *应不少于3级不同权限的用户，每级均有密码保护，未经授权不能操作设备。 - 应故障报警功能，并有报警代码的显示，方便查询维护保养手册。 - 采样头 - 浮游菌采样仪的筛网应采用阴极氧化铝材质，应能够耐受121℃，30分钟的灭菌。 - 浮游菌采样仪的外壳足够光滑、无死角，便于清洁。 - 浮游菌采样仪外表面应能耐受甲醛、乙醇、臭氧、过氧乙酸和过氧化氢的腐蚀。 - 设备表面都应光滑无锋利的边缘和尖角。 - 数据处理系统 - *浮游菌采样仪应带数据存储功能，存储至少100个运行数据，以及USB数据传输功能 - 浮游菌采样仪的所有参数和功能设置可以通过连接电脑完成。 - 充电器和插头 充满时间不超过10小时。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-SJ-07 | 分液蠕动泵 | 1 | 一、系统配置： 包含可编程蠕动泵主机1台；4mm内径，2.5m长硅胶管1根；1mm内径，2.5m长硅胶管1根；1mm内径吸液/分液管，10cm长，不锈钢材质；不锈钢分液管1根；分液头连接器1个；1-3毫米内径管环1个，电源线1根。 二、具体技术要求 1. 可实现编程操作，≥20个程序可选，用户可自定义编辑各个程序并存储使用。 *2. 可以121℃高温高压灭菌的硅胶管，可选内径 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm ≥6种规格硅胶管，以满足不同流量精度需求。 *3. 分装流速范围至少包括0.6mL/min-5L/min，分装误差小于1%。 4. 可设置单次工作、连续工作、间隔工作等多种工作方式，单次蠕动量范围至少包括0.1mL-9999mL。 5. 可升级扩展为2个泵头，加快流速，泵头工作方向双向可选。 6. 台式开关，通过按键方便的控制分液。 7. 大屏幕6行液晶显示，多种语言可选。 *8. 可设置为间隔分装，自动控制暂停间隔时间范围0.1-99.9秒或者手动控制，并可设定分装次数，设定次数结束后，自动停止，并显示单次的分装量，分装次数，总的分装量等信息。 9. 推拉式泵头，方便快速更换管道。 10. 标配RS232接口，以方便连接打印机，打印分装数据、满足GLP原始数据的直接记录。 11. 提示式大屏幕具备六行液晶显示屏。 13. 重量：≤3.5公斤。 14. 接口：不少于2个 RS232接口。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-SJ-08 | 水浴锅 | 2 | 一、系统配置： 14L水浴槽1套（每套含通用水浴槽主机1台；透明浴槽盖1个）、25L水浴槽1套（每套含通用水浴槽主机1台；透明浴槽盖1个） 二、具体技术要求： - 设备具备防水的控制面板及电源开关，可湿手情况下安全操作，设备正面配有底部放水阀，以方便放液操作，侧面带搬运把手，以方便搬运，具有高亮白光LED显示，可以显示实际温度值和设定值。 - 设备具备防干烧功能，低液位声光报警功能、自动断电功能、最高温度（105℃）上限报警保护功能。 - 14L水浴槽，外部尺寸（W×L/H）：≤42 × 35/22 cm，开口尺寸（W×L/D）：≥33 × 27/14 cm，内充容积：2～14 L，内部应无多余设计，充分利用槽内空间； 25L水浴槽，外部尺寸（W×L/H）：≤64 × 35/26 cm，开口尺寸（W×L/D）：≥55 ×27/18 cm，内充容积：3.4~25.5 L，内部应无多余设计，充分利用槽内空间； - *采用316L不锈钢内槽，加热盘管内嵌在浴槽底部，平整底部方便清洗，扩大使用体积。 - *设备自带计时功能，倒计时结束后报警通知，可选继续运行或自动关机。 - 浴槽上边缘特殊的倾斜设计有利于冷凝水回流入槽。 - *温度范围：室温 +5～+99.9℃，温度稳定性：≤±0.2℃，显示精度：0.1℃，14L水浴槽加热功率：≥1.8kw。 - 售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-SJ-09 | 涡旋混合器 | 2 | 一、系统配置： 涡旋混合器2套，每套包括多管漩涡混合器主机1台、15ml离心管泡沫试管架4块、基本型漩涡混合器1台 二、具体技术要求： - 多管漩涡混合器主机 1.1适用于大批量样品处理，一次应不少于处理50个样品； 1.2 ≥4种运行模式：至少包括定时模式、持续模式、点动模式、脉冲模式； *1.3可编程脉冲模式，可调间歇时间1s~99s； 1.4具有微处理器控制； 1.5触控面板应带LED显示屏； 1.6可搭配不同规格泡沫试管架（适配15ml，50ml离心管），处理不同容器和不同基质样品； 1.7转速范围：500 ~2500rpm，调速精度；±1rpm，振幅：3.6mm，定时范围：0s~99h； *1.8 振荡轴承≥2个 2 基本型漩涡混合器 2.1转速范围：0 ~2800rpm 2.2周转直径≥4mm 3 相关耗材 15ml离心管泡沫试管架8块 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-SP-07 | 瓶口分液器 | 10 | 一、系统配置： 瓶口分液器10套（1-10 mL） 二、具体技术要求： - 单次分液10ml，可连续分液10次 - 工作精准度：R=0.6% CV=0.2% - 分液：R=0.5% CV=0.3% - 工作温度范围：10~30℃ - 质量标准：DIN EN ISO 8655 - 全数字化操作； - 电子控制系统，使得分液过程稳定可靠； - *大尺寸液晶显示参数设置； - *支持分液和连续分液两种工作模式。 - *单次最大移液量为99.9ml, 最小为100μl - 具有极强的化学耐受性 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-SP-09 | 振荡器 | 5 | - 系统配置： 振荡器5套，每套包括：主机1台、15ml泡沫试管架1个、50ml泡沫试管架1个。 - 具体技术要求： *1.一次可以同时处理多个样品，缩短实验时间，显著提高效率 2.可选配多种规格的试管架，满足不同规格试管漩涡混合的需要 *3.按键设置混匀速度、运行时间， 微处理器控制，LCD显示 4.直接抽取放入试管，使用方便灵活 5.调速范围： 500～3000rpm 6.控速精度： ±50rpm（在2000rpm检测） 7.定时范围： 0～99m59s或0～99h59m或常开 8.高低脉冲范围：1s～59s可调 *9.最大处理样品量：26个样品（15 mL离心管）、12个样品（50mL离心管） 10.工作模式：持续工作、脉冲工作或点动式，可选 11.周转直径： 3~4mm 12.最大承重： 不小于1.5kg 13.仪器尺寸：不大于400x 350 x 180mm 14.净重：不大于10kg 15.电源： 100～240V，50/60Hz 16.功率：不大于60W 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-SP-11 | 多平行均质器 | 1 | 一、系统配置： 全自动均质器1套，主要包含： 全自动均质器主机一台； 通用型19mm平底机械刀头一支 刀头轴承一个 16位50ml样品管架一个 50mL离心管一包（40支） 维护工具包一套； 二、具体技术要求： 1. 50mL离心管的样品批次处理量：16个。最大样品批次处理量：32个（对应10mL离心管）； 2. 样品管体积：10ml～200mL，可以满足客户各种均质需求； 3. 电子控制转速，均质速度：3000-25000rpm/min； *4. 一体化控制，图形化界面，操作简单，可编辑并存储上百条 均质程序，包括均质速度、时间（0-99分钟）、清洗模式等，提供操作界面实拍图； 5．仪器主要部件电机为进口均质器，均质速度可以通过控制 软件设定，而非通过均质器电机调节； 6．可选管架规格：200mL（8位）、175mL（8位）、120mL（8 位）、100mL（16位）、50mL（16位）、15/10mL（32位）； 7. 样品管架材质：塑料（特氟龙）； 8. 带冰浴样品架，样品可在低温条件进行均质； 9. 机械刀头：19×204mm； *10. 专利的均质器刀头清洗装置，动态喷淋清洗以保证清洗效果 *11. 独立的刀头清洗槽，包括三种清洗方式：有机溶剂、水和超 声波清洗；用户可根据需要选择清洗方式及设定清洗时间等 ，且清洗槽均具备自动上液和自动排放功能，无需人工操作； 12. 有机溶剂清洗，可实现清洗液重复使用，使用次数可以根据 需要进行设定； 13. 均质过程中刀头可上下移动以增强均质效果，刀头上下移动 距离仪器可根据样品量和样品管规格自动进行调整； 14. 转盘式样品盘在刀头从均质位转到清洗位过程中可同步转 动，以减少交叉污染的可能； 15. 仪器安全性：仪器具有自动保护功能，如实际转速与设定转 速有差异仪器会自动停机并报警; 样品过载或马达过热致温度上升时，仪器会自动调整并报警； 16. 运行过程中，控制PAD可实时显示均质速度、程序运行剩 余时间、工作位等参数，且可以随时暂停或者停止； 17. 整个均质系统全密闭，内置排气扇可将有机溶剂挥发排至室 外以减少其对操作人员的人身损害； 18. 全透明塑料前置门，内置LED灯，用户可实时观察均质过程；19. 仪器须过CE认证 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-SP-12 | 电子温控加热平板 | 3 | 一、系统配置： 电热温控加热平板3台。 二、具体技术要求： - *控温范围：RT+20~400℃ - *承载面尺寸W×D (mm)≥300×500 - 输入功率≤2.4KW - 外形尺寸W×D×H(mm)≤500×360×150 - 采用进口能量调节开关 - 采用国际先进的陶瓷纤维保温材料，保温性能好，重量轻。 - *面板采用微晶玻璃，耐强酸、强碱。 - 微晶玻璃的低膨胀系数特性，保证在高温实验下承载表面不变形。 - 产品四周均采用316L不锈钢材质，整机耐腐蚀，控制面板具备防溅功能。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-SP-13 | 旋光仪 | 1 | 一、系统配置： 自动旋光仪1套，包括主机1台、控温试管2支、泡式玻璃试管2支、控温试管堵头2个、样品试管护片8片、样品试管橡皮垫圈8只、一次性注射器套件1套、电阻式触摸笔1支等。 二、具体技术要求： 1.测量模式：旋光度/比旋度/浓度/糖度/用户自定义。 2.仪器光源：发光二极管（LED）（使用时间可达100000小时以上）+高精度干涉滤光片。 3.工作波长：589nm（钠D光谱）。 4.测量范围：±90°（旋光度）±259°Z（糖度）。 5.最小读数：0.0001°。 6.*相对误差：±0.003°。 7.重复性：(标准偏差δ) ≤0.002°。 8.*零位重复性：0.0005°。 9.*样品最低透过率：0.01%。 10.响应速度：（全量程）小于 10°/秒。 11.测量时间： 6次测量不大于30秒。 12.温度控制：可控温帕尔帖（内置）。 13.温度控制范围：10-50℃；温控准确度：±0.2℃。 14.操作系统：WINDOWS。 15.显示方式：8寸彩色点阵式可触摸液晶显示。 16.校准方式：多点自动校准。 17.数据储存：16G。 18.通信接口：USB/键盘/鼠标/通用打印机/ VGA/以太网/选配无线网卡。 19.标配试管：100/200mm普通型，100mm控温型；50mm微量型，200mm控温型。 20.准确度 符合JJG 536-2015中0.01级。 21.预存测量方法：不少于300种。 22.密码分级管理 23.*用户数量≥80。 24.电子签名：有。 25.数据溯源：有。 26.审计追踪软件: 有。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-SP-15 | 多位一体化蒸馏仪 | 1 | 一、系统配置： 多位一体化蒸馏仪1套，包括主机一台、加热单元8组、1000ml双口烧瓶8只、接收瓶8只、试剂瓶2个、转子流量计8组（流量范围200-2000ml）、 7寸液晶触摸屏一块、冷水机一台等。 二、具体技术要求： 仪器制造商需具备生产制造资质,具备长期提供售后服务的基本规模及能力；通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、五星售后服务体系认证（需在投标文件中出示生产企业该系列证书盖公章的复印件或扫描件；原件备查）。 *仪器原理设计需符合2020版《中国药典》二氧化硫残留量测定法和《GB5009.34-2020 食品中二氧化硫的测定》中的第一法：酸碱滴定法。 二氧化硫测定仪包括以下部分：主机、加热单元、冷凝管单元、氮气控制及自动加酸模块、接受单元及其他的选配单元。 - 加热单元：（不少于7路加热单元） - *加热装置应采用碗式形状的远红外陶瓷器皿（须提供相关证明文件），热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控。 - *加热腔需经过耐酸碱腐蚀材料处理，可盛放不小于1000ml的圆底烧瓶。 - 控制单元 - 控制单元需设计有不小于7英寸的液晶触摸屏，与主机为镶嵌结构，非外置式平板电脑等。 - 触摸屏可设定各路加热单元的功率0-500W及设定工作时间倒计时0-200min，加热时间到设定时间仪器可自动停止加热。 - 冷凝管单元 - 仪器需设计有不少于7路的回流冷凝管，符合2020版《中国药典》和《GB5009.34-2020 食品中二氧化硫的测定》原理机构图（需提供与上述国标对应的回流冷凝管设计原图）。 - 冷凝管的连接需为串联设计，为便于冷凝管的上下活动需设计有对应的回流冷凝管卡槽，不接受各种夹具或卡箍式设计（需提供能证明该产品冷凝管结构的产品照片或设计原图）。 - 冷凝管采用部分隐藏式结构，除加酸氮气管外所有的连接软管均为内置隐藏式设计，整体美观大方。 - 氮气控制及自动加酸模块 - *主机需设计有可单路自动加酸及氮气控制模块。加酸和氮气输入口可共享一个通道，经玻璃管插入烧瓶内的液面底部。加热启动后系统可自动加酸，无需人工调整；氮气流速可通过转子流量计逐路手动调整，流量范围：200ml-2000ml/min，转子流量计需不小于7组。 - （选配）氮气发生器技术需求： 与主机联通，可直接输入连续稳定的氮气气源 纯度要求：≥99% 流量要求：30L/min 输出压力：0-120Psi 最大功率：1.2-1.8KW - 接收单元 - 不少于7路SO2气体出口，经软管插入接收区吸收液底部。软管需为硅胶材质，不得采用乳胶。 - 主机需设计有不少于一路的滴定操作区，可安装蝴蝶夹和滴定管进行滴定操作，滴定区内设磁力搅拌，搅拌速度可单调。 - 外置式冷水机技术需求 控温方式：启停 冷却方式：压缩机制冷 控温精度：±2℃ 控温范围：5-35℃ 水泵流量：10-25L 水泵压力：0.05-0.2Mpa 水箱容积：≥15L - *产品规格要求 加热单元≥7组. 单孔加热功率500W，整机加热功率4500W. 时间设定：0-200min. 氮气流速：200-2000ml/min. 滴定单元数量：≥1路. 烧瓶体积：1000ml. 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-SP-16 | 电子天平（千分之一） | 6 | 一、系统配置： 电子天平（千分之一）6台。 二、具体技术要求： 1.*量程(g)： ≥620 2.*可读性(mg)：1 3.可重复性(mg)：±1 .5 4.线性(mg)：±1 5.灵敏度漂移（10～30 ℃ ）：2ppm/ ℃ 6.典型稳定时间（S）≤3 7.秤盘尺寸≥135*135mm 8.称量室高度（mm）≥255 9.*智能内校系统，可根据时间/温度变化自动校准，确保天平始终精准 10.高清VFD显示，明亮，方便读取 11.上下壳体全铝合金制造，坚固耐用，抗干扰 12.可拆卸无骨架风门设计，方便操作及清理 13.配置独特的MFR电磁力平衡传感器，性能稳定，响应速度快，可维修 三、售后服务： 1.投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 2.免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 3.供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 4.在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 5.能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 6.交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-SP-17 | 电子天平（万分之一） | 2 | 一、系统配置： 电子天平（万分之一）2台。 二、具体技术要求： 1.*量程(g)： 520 2.*读数精度 (mg)：0.15 3.重复性(mg，接近最大量程处)：±0.4 4.线性(mg)：±0.4 5.灵敏度漂移（10～30 ℃ ）：1.5ppm/ ℃ 6.典型稳定时间（S）≤4 7.秤盘尺寸≥ø90mm 8.配置独特的MFR电磁力平衡传感器，分析天平最大秤量至520g，确保天平精准、稳定、反应迅捷、扩大应用范围 9.上下全铝合金壳体，流线型设计，配置圆形风罩（半微量/分析），美观大气，抗干扰性好 10.*全自动内校系统，根据时间或温度变化，自动校准天平，确保天平始终精准 11. LCD液晶显示屏 12.MSW最小样品重量（符合USP美国药典要求） 13.ART自动重复性测试，自动检测及计算天平重复性误差 14.防盗密码保护、机械锁 15.用户管理，密码进入，留有记录，防止数据篡改（符合GMP/GLP要求） 16.时钟功能（符合GMP/GLP要求） 17.*BEST浮力误差纠正，提高称量的精确度 三、售后服务： 1.投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 2.免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 3.供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 4.在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 5.能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 6.交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-SP-18 | 电子天平（十万分之一） | 2 | 一、系统配置： 电子天平（十万分之一）2台。 二、具体技术要求： 1.量程(g)：60/120可调 2.可读性(mg)：0.01/0.1 3.可重复性(mg)：0.04/0.07 4.线性(mg)： 0.1/0.2 5.典型稳定时间（S）：6/2 6.*秤盘尺寸（直径）：80mm( 90mm可选) 7.称量室高度（mm）：≥200 8.*新一代超级单体传感器，可有效消除静电影响的具有防静电涂层技术的新型称量底板和整个防风罩系统； 9.可补偿环境温度的智能调温的防风罩背板； 10.可完全拆卸的防风罩和称重室底座：防风罩和称重室的所有部件均可被快速方便的拆卸； 11.全自动内校系统，实现由温度和时间触发的全自动校准功能。每一次的校准调整过程都会由Cal审计追踪功能进行文档化记录，确保100%可追溯以满足质量保证的要求； 12.*“启动助手”功能和“智能触摸”用户界面，具有中文界面； 13.*上皿式结构，具有紧凑的外形和集成的电路，节约空间占用； 14.一键触摸式技术：只需简单触摸便可轻松打开防风罩的侧门，进行方便地加载样品，符合人体工程学设计； 15.采用“插&拔”技术，称重结果可马上传输至选定的程序，快速使用电子表格的计算功能，无需其他任何软件； 16.称量结果可快速打印出来，并符合GLP/GMP的法规要求。 三、售后服务： 1.投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 2.免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 3.供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 4.在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 5.能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 6.交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-SP-19 | 数字瓶口滴定器（数显） | 6 | 一、系统配置： 数字瓶口滴定器6套（10mL、25mL、50mL各2套） 二、具体技术要求： 1. *精确度达到A级 2．设计紧凑，操作平滑省力，吸液时机身不会移动 3．*排液管前端水平和垂直方向可调节，阀门模块可自由旋转，具有暂停功能 4．*具有观察窗，包装内附棕色观察窗 5．吸液与排液无需按钮切换 6．*简易校准技术 7．*具有GLP”模式，“APO”（自动关机）模式与“dP”更改小数点位数模式 8．随附拆卸工具：每套包含3个瓶口转接头（GL 45/32,GL 45/S 40 及 GL 32/NS 29/32） 9．*精准度符合下表 9.1标称量程10 mL 量程 mL; A（%）; CV（%）. 10; ≤±0.10; ≤±0.05. 5; ≤±0.20; ≤±0.10. 1; ≤±1.00; ≤±0.50. 9.2标称量程25 mL 量程 mL; A（%）; CV（%）. 25; ≤±0.07; ≤±0.025. 12.5; ≤±0.14; ≤±0.05. 2.5; ≤±0.70; ≤±0.25. 9.3标称量程50 mL 量程 mL; A（%）; CV（%）. 50; ≤±0.06; ≤±0.02. 25; ≤±0.12; ≤±0.04. 5; ≤±0.60; ≤±0.20. 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-YL-05 | 移液器 | 3 | 一、系统配置： 手动8道移液器3支。 二、具体技术要求： 1. * 量程和精度： 10-100μL：精度：2.50 / 1.30%，重复性 1.20 / 0.20%； 20-200μL：精度：0.80 / 1.20%，重复性 0.80 / 0.40% 30-300μL：精度：1.66 / 1.40%，重复性0.60 / 0.30%； 2. * 整支耐高温、高压，可进行湿热法灭菌， O型密封圈； 3．每个通道均可独立拆装、更换； 4．外部材质铝合金； 5．* Tips接头选用阳极化铝； 6．配备移液器支架 7. 配套吸嘴（300μL细嘴透明超低吸附吸头）5包 三、售后服务： 1. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 2. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 3. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 4. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 5. 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-YL-06 | 空气压缩机 | 2 | 一、系统配置： 空气压缩机2套：主要包括空气压缩机主机2台、压缩空气过滤器2套； 二、具体技术要求： - 空气压缩机 - *压缩机类型：医用级无油压缩机。最大排气量不低于150L/MIN（6.0Bar） - 工作噪音值不大于60分贝； - 储气罐不小于60L； - 压缩空气中油含量为0； - 压缩空气多级过滤器 2.1 过滤精度不低于1.0微米； 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-YL-07 | 粒径检测系统 | 1 | 一、系统配置： 气溶胶多级碰撞采样器1套：主要包括采样器1只、维护工具1套、ECD计算工具1套，高精度碰撞发生器 - 具体技术要求： 1多级碰撞采样器 - 整体采用不锈钢设计，方便进行全面拆洗； - 采用不锈钢样品采集盘，可重复清洗使用； - *支持7级采样，切割粒径范围12-0.3μm可配置；标准采样流量2.0LPM； - *提供采样流量、环境温度、采样压力对应切割粒径的计算校准工具，提高不同测量环境下的准确度； - 采样器进样口可以直接与暴露接口连接，最大程度减少因传输管路对样品造成的干扰； 2 高精度碰撞发生器 2.1 精度不低于 1μm。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后3个月内。 |
| 22-YL-08 | Western blot电泳转膜 | 1 | 一、系统配置： 1.垂直电泳仪； 2.转印电泳仪； 3.电泳仪电源； 4. 数显翘板摇床 二、具体技术要求： 1垂直电泳仪 1.1封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； * 1.2凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； 1.3特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； * 1.4 99.99%高纯度铂金电极丝，达到最佳的导电性能 ; * 1.5本产品参数、配件与伯乐的完全兼容; * 1.6 二合一连体制胶架，方便操作存放; 2转印电泳仪 2.1适用于快速、高质量地对小型凝胶进行印迹转移 ; 2.2电极丝相距 4㎝，以产生强电场保证有效的蛋白转印 ; * 2.3 99.99%高纯度铂金电极丝，达到最佳的导电性能 ; 2.4颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 * 2.5可与伯乐垂直电泳槽配套使用 3电泳仪电源 3.1输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） ; 3.2输出指标： 5- 600V、 1- 500mA、 1-300W ; 3.3控制功能：微处理器智能控制 ; 3.3具有过载、空载等保护功能 ; 3.4可存储 10 个常用电泳方法 ; 3.5自动记忆功能 ;自动关断功能 ; 4 数显翘板摇床 4.1 倾斜角度7° 4.2 最大承重3kg *4.3 速度范围10-80rpm *4.4 LED显示屏，分别显示时间和速度 4.5 定时或连续运转 5. 配件 5.1微量迷你离心机 最高转速：12000r/min 可适配离心管规格：1.5/2.2✕12+0.2✕8✕4排 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-YL-13 | 尿液分析系统 | 1 | 一、系统配置： 尿液分析系统 1套 二、具体技术要求： 1.产品要求:一次采样，即可完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析。 *2.测试原理:尿干化学采用图像传感器、反射光电比色法，检测波长数量≥5个；尿有形成分分析采用平面鞘流及数字成像自动识别技术 3.检测项目:干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白和肌酐的比值参数ACR比值）；有形成分自动识别测试项目≥14项；理学：颜色（RGB三原色法）、浊度（散色法）、比重共计3项结果 4.红细胞位相检测:可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞位相报告，可提供4项报告参数 *5.检测速度:干化学测试模式≥300个/每小时；有形成分测试模式≥120个/每小时；联合测试模式≥120个/每小时 6.样本需求量:干化学测试模式≥1.5mL；有形成分测试模式≥2mL，联合测试模式≥2mL 7.样本处理 :无需离心及等待粒子沉降，无需特殊染色 8.样本放置位:≥200个样本 9.试纸仓容量：≥500条试纸 10.急诊测试：可进行单个样本的急诊测试 11.图像显示功能：可显示并存储在加入样本反应后的尿试纸条图像，及有形成份的真实图像，用于结果审核与查阅等方面 *12.有形成分拍图量：≥2000帧/样本 13.原图查询功能：可显示并存储有形成份的真实全景图片 14.存储与查询：≥20万个结果，可实时查询，断电后存储数据不丢失 15.报告打印：可连接外置打印机打印测试结果和图片，可纵向、横向打印A4多种样式，并可根据需求定制报告模板 16.数据接口：具有与实验室信息系统进行通信的数据接口，可与实验室信息系统进行通信互联。 17.输入输出端口：具备鼠标接口、键盘接口、USB接口、串口、网络接口、视频输出口、音频输出口 18.试管位号与试管架号自动检测：分析系统可自动识别试管位号与试管架号。 19.清洗、排堵：配备强力清洗试剂，定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能 20.语音提示:可自动发出语音播报提示 21.样本量检测:采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示 22.支持条码识别:可内置条形码扫描器识别条形码 24.识别率:有形成分识别率红细胞≥92%、白细胞≥88%、管型≥85% 25.电脑主机和显示屏配置:品牌商务机型，配置不低于：处理器英特尔酷睿 i5，主频3.00GHz，内存8GB，硬盘128G SSD和1T 机械硬盘（7200转），显卡GTX1050Ti 4G GDDR5独显，操作系统Windows 10，显示器19英寸 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训，响应时间24小时。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证。 - 制造商有通过药监部门注册的同品牌配套尿试纸、质控液，尿能提供具有检出限、低浓度、中浓度和高浓度四种水平的尿有形质控液（提供证件） - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-YL-14 | 水分测定仪 | 1 | 一、系统配置： 主机一套 二、具体技术要求： *1.测量范围： 0.001%-100% *2.分辨率： 0.01ml 3.显示方式：液晶显示 4.滴定流量：自动控制 5.终点延时： 10-300s 可调 *6.示值误差：≤2% 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-YL-15 | 超低温冰箱 | 2 | 一、系统配置： 超低温冰箱2台。 二、具体技术要求： 1.有效容积≥100L。隔间：2个，搁架：至少1个。 2.控温范围要求：-40°C～-86℃，调节精度：±1℃。 3.*使用真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm，在25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，至少大于120min。 4.内门为双不锈钢内门材质，能防止冷气流失，方便清理。 5.箱体外部材质为标准厚度的钢板，厚度不低于1.2mm。内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 6.外门：1个，带有有防滑单手可操作把手，配有暗锁和挂锁，有双保险功能。 7.配备定位垫，可堆叠摆放。 8.选配物联模块，实现手机APP实时监控冰箱运行状态。 9.*具备接入口：标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 10. 免工具拆卸过滤网设计，方便用户清洗。 11. *25℃环温时，24小时耗电量不高于5.5KW，需提供国家级别第三方机构报告。 12.具备报警系统：温度报警、传感器故障报警，电池电量低等各种报警模式。 13.箱内和制冷系统3温度探头，精确控制箱内温度。 14.制冷系统：二级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高。 15.* 采用HC环保制冷剂：根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g。 16.循环系统：节能风机，智能控制风机开停，高效节能，低噪音，整机运行噪音低于50分贝。 17.* 箱内温度均匀性要求：25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥10点测试，温度均匀性≤±4℃；提供国家级第三方检测报告。 18.具有内置5V冷链供电系统，确保断电情况下报警及控制系统的正常运行。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-YL-17 | 动物称重天平 | 12 | 一、系统配置 电子天平12台、各配备1个不锈钢动物称量盘 二、具体技术要求： *1.称量精度: 0.1g *2.最大量程: 大于2000g,小于3000g *3.平均响应时间1.5s 4.重复性≤0.1g 5.线性≤0.2g *6.具备动态称量功能，可以取5个点计算平均称量值。 *7.双向RS232数据接口，具备联网和连接打印机功能，兼容于市场上主流电子化系统 8.高对比度液晶显示屏 9.适应外部环境四级防震 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-ZY-06 | DAD检测器1 | 1 | 一、系统配置： 二极管阵列检测器1套、两柱切换阀1套，可与现有高效液相色谱仪实现软硬件兼容。 二、具体技术要求： - 二极管阵列检测器 - 光源：氘灯 - *信号数量：不少于8个通路 - 最大采样速率：120 Hz （光谱和信号） - *短期噪音：最大光强流通池：<±3·10-6 AU - 漂移：<0.5·10-3 AU/h - 线性：>2.0 AU - *波长范围：190 – 640 nm - *波长准确度：±1 nm - 波长精度：<±0.1 nm - 二柱切换阀 - 端口数量：2 位/6 通道 - 色谱柱数量：实现二柱快速切换 - *耐压：800bar 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可安排2名人员免费参加公司仪器使用维护培训。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后3个月内。 |
| 22-ZY-08 | 氢气发生器 | 1 | 一、系统配置： 氢气发生器1台 二、具体技术要求： - 采用纯水电解、膜分离技术产生氢气，PSA技术进行深度过滤提纯 - *氢气纯度≥99.99999％，CO< 10-6, CH4<0.1x10-6，总杂质含量< 0.9x10-6，并提供相关检测报告，输出氢气压力可手动调，压力范围:0－100psi，可在线实时显示；流速范围:0－250cc/min - 双水箱设计，可扩容；拥有预处理系统，水质、水位实时在线监测，可确保水的纯度，延长电解池使用寿命 - 彩色LCD模块的人机交互菜单设计，能在线显示纯化装置的使用寿命，设计有不同颜色的指示灯，表示正常运行、待机或故障等不同状态 - 内置智能芯片，多台同型号氢气发生器串联时可自动控制出口流速和压力，自动分配主机及辅机 - 全天24小时不间断持续、安全、可靠运行，具有开机诊断功能，实时显示运行状态并记录，配备声光报警装置，漏气报警，自动停机 - *可与氮气、零级空气发生器任意组合，组成一体式气体发生器 - *具有全球知名色谱公司的官方认证并提供联合彩页及认证材料（非合同文件） 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-zy-09 | 立式冰柜 | 1 | 一、系统配置： 立式冰柜1台，用于特殊药品储存 二、具体技术要求： - 温度范围：-20℃~-30℃(0.1℃调节，环境温度5℃~30℃), 直冷系统，精确微电脑控制，箱内温度恒定控制在-20～-30℃范围内。 - 大屏幕数字温度显示。 - 有效容积≥500L。 - 外箱尺寸(W×D×H)≤800×800×1900mm。 - 内箱尺寸(W×D×H)≥600×600×1200mm。 - 功率≤350W。 - 内、外部材料是喷涂钢板，外门2扇(附带锁扣，可配挂锁)。 - 具备检测孔1个。 - 配备2个紧凑式脚轮以及2个止动支撑底角。 - 电源(V/Hz)：单相220V/50Hz，内置蓄电池，当外部电源断电时或者电源电压过低时，控制器自动转为蓄电池供电，并间歇显示柜内温度，蜂鸣器间歇鸣叫。 - *配有原装进口全封闭型压缩机。 - 冷却方式是直冷式。 - *具有高低温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出以及通信输出温度数据，三种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警)等安全装置。 - 配有可调隔板，根据实际使用需求，调节高度，空间利用率最大化。 - *箱体预埋结构制冷蒸发器，无霜设计，避免长期使用管路腐蚀。 - *独特的丝管式冷凝器设计，散热效果好，免过滤网清洗。 - 带有自检功能，对产品报警功能进行检测。 - 带有安全门锁设计，防止随意开启，可外加挂锁，保护样本安全。 - *具有医疗器械生产企业许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-ZY-11 | 电动连续移液枪 | 8 | 一、系统配置： 1.100- 1000 µl 3支 2.1000-10000ul 2支 3.电动连续移液枪（含电源适配器）3套 二、具体技术要求： - 移液枪（100- 1000 µl） 1.1体积范围：50-1000ul 1.2精度%（±）：0.6% 1.3精度ul（±）：6ul 1.4偏差（%）：0.2% 1.5偏差ul：2 ul 1.6微量刻度：1ul 1.7建议吸头大小：50-1000 1.8电源：110-240V/50-60Hz 1.9可整支高压消毒（121℃，20分钟）和紫外线灭菌； 1.10具备伸缩式弹性吸嘴，具备跌落撞击保护功能； 1.11有密度调节窗口，可适用于各种不同密度的液体移取； 1.12提供四位数字体积显示，最后一位必须是准确的数字显示 1.13坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 1.14*易校准技术，无需使用工具即可对瓶口分液器进行校准，且校准过程通过数字显示调节，无需盲调。 1.15*有机型瓶口分液器适用于广泛的有机溶剂和较高浓度的强酸溶液，如：含氯含氟的有机溶剂、三氟乙酸、四氢呋喃、过氧化物、氯仿、硝酸等。 - 移液枪（1000-10000ul） 2.1体积范围：1000-10000ul 2.2精度%（±）：0.6% 2.3精度ul（±）：60ul 2.4偏差（%）：0.2% 2.5偏差ul：20 ul 2.6建议吸头大小：1000-10000 2.7可整支高压消毒（121℃，20分钟）和紫外线灭菌； 2.8具备伸缩式弹性吸嘴，具备跌落撞击保护功能； 2.9有密度调节窗口，可适用于各种不同密度的液体移取； 2.10提供四位数字体积显示，最后一位必须是准确的数字显示 2.11坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 2.12*易校准技术，无需使用工具即可对瓶口分液器进行校准，且校准过程通过数字显示调节，无需盲调。 2.13*有机型瓶口分液器适用于广泛的有机溶剂和较高浓度的强酸溶液，如：含氯含氟的有机溶剂、三氟乙酸、四氢呋喃、过氧化物、氯仿、硝酸等。 3.电动连续移液枪 3.1*彩色触摸屏操控。 3.2一个按键控制全部移液操作 3.3*具有不低于7项操作程序，包括连续分液，自动分液，移液，序列分液，连续吸液，滴定，收藏，设置功能等 3.4所有程序具有不同颜色标识，易于区分。 3.5*具有自动识别吸头功能，必要时可以关闭此功能 3.6*兼容多种第三方吸头。 3.7可打开或关闭提示音。 3.8*具有自动电动弹出吸头功能。 3.9具有中文菜单。 3.10具有≥8速吸液和排液速度调节。 3.11自动分液具有学习功能与设定时间间隔两种方式。 3.12系统可设定仪器名称。 3.13系统可设时间。 3.14支持无线充电。 3.15可设定自动息屏时间，屏幕亮度可以调节。 3.16仪器内置帮助功能，提示如何进行操作步骤。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-ZY-12 | 瓶口分液器 | 8 | 一、系统配置： 1. 5-50 ml 4个 2. 10-100 ml 2个 3. 1-10 ml 1个 4. 2.5-25 ml 1个 二、具体技术要求： 1.瓶口分配器（5-50 ml） 1.1体积范围：5ml-50ml 1.2精度%（±）：0.5% 1.3精度ul（±）：250ul 1.4偏差（%）：0.1% 1.5偏差ul：50ul 1.6*回流阀：带安全回流阀 1.7分刻度：0.2ml 1.8瓶口螺纹适配器：GL32-33，GL38，S40 1.9吸液管长度：170-330mm 1.10 10倍量程段 1.11*精准度：≤0.5% 1.12*采用浮动活塞原理，提供了更好的活塞密封性 1.13*易校准技术，无需使用工具即可对瓶口分液器进行校准，且校准过程通过数字显示调节，无需盲调。 1.14具有360 °可旋转排液管阀门设计，拆出排液管时阀门自动关闭，不会造成漏液现象，保障了使用安全性。 1.15伸缩式进液管，长度可自行调节，适用于实验室各种高度的试剂瓶. 1.16可整支 121°C 高压湿热灭菌，适用于移取各类需要无菌要求的液体。 1.17*有机型瓶口分液器适用于广泛的有机溶剂和较高浓度的强酸溶液，如：含氯含氟的有机溶剂、三氟乙酸、四氢呋喃、过氧化物、氯仿、硝酸等。 2.瓶口分配器（10-100 ml） 2.1体积范围：10ml-100ml 2.2精度%（±）：0.5% 2.3精度ul（±）：500ul 2.4偏差（%）：0.1% 2.5偏差ul：100ul 2.6*回流阀：带安全回流阀 2.7分刻度：1ml 2.8瓶口螺纹适配器：GL32-33，GL38，S40 2.9吸液管长度：170-330mm 2.10 10倍量程段 2.11*精准度：≤0.5% 2.12*采用浮动活塞原理，提供了更好的活塞密封性 2.13*易校准技术，无需使用工具即可对瓶口分液器进行校准，且校准过程通过数字显示调节，无需盲调。 2.14具有360 °可旋转排液管阀门设计，拆出排液管时阀门自动关闭，不会造成漏液现象，保障了使用安全性。 2.15伸缩式进液管，长度可自行调节，适用于实验室各种高度的试剂瓶. 2.16可整支 121°C 高压湿热灭菌，适用于移取各类需要无菌要求的液体。 2.17有机型瓶口分液器适用于广泛的有机溶剂和较高浓度的强酸溶液，如：含氯含氟的有机溶剂、三氟乙酸、四氢呋喃、过氧化物、氯仿、硝酸等。 3.瓶口分配器（1-10 ml） 3.1体积范围：1ml-10ml 3.2精度%（±）：0.5% 3.3精度ul（±）：50ul 3.4偏差（%）：0.1% 3.5偏差ul：10ul 3.6*回流阀：带安全回流阀 3.7分刻度：0.05ml 3.8瓶口螺纹适配器：GL24-25，GL28/S 28，GL32-33，GL38，S40 3.9吸液管长度：125 -240mm 3.10 10倍量程段 3.11*精准度：≤0.5% 3.12*采用浮动活塞原理，提供了更好的活塞密封性 3.13*易校准技术，无需使用工具即可对瓶口分液器进行校准，且校准过程通过数字显示调节，无需盲调。 3.14具有360 °可旋转排液管阀门设计，拆出排液管时阀门自动关闭，不会造成漏液现象，保障了使用安全性。 3.15*机身及活塞采用优秀化学耐性的材料制成，确保使用的安全性及化学耐受性，试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃，陶瓷，铂铱或钽合金，ETFE 、 FEP 、 PFA 、 PTFE 及PP。 3.16伸缩式进液管，长度可自行调节，适用于实验室各种高度的试剂瓶. 3.17可整支 121°C 高压湿热灭菌，适用于移取各类需要无菌要求的液体。 3.18有机型瓶口分液器适用于广泛的有机溶剂和较高浓度的强酸溶液，如：含氯含氟的有机溶剂、三氟乙酸、四氢呋喃、过氧化物、氯仿、硝酸等。 4.瓶口分配器（2.5-25 ml） 4.1体积范围：2.5ml-25ml 4.2精度%（±）：0.5% 4.3精度ul（±）：125ul 4.4偏差（%）：0.1% 4.5偏差ul：25ul 4.6*回流阀：带安全回流阀 4.7分刻度：0.1ml 4.8瓶口螺纹适配器：GL32-33，GL38，S40 4.9吸液管长度：170-330mm 4.10 10倍量程段 4.11*精准度：≤0.5% 4.12*采用浮动活塞原理，提供了更好的活塞密封性 4.13*易校准技术，无需使用工具即可对瓶口分液器进行校准，且校准过程通过数字显示调节，无需盲调。 4.14具有360 °可旋转排液管阀门设计，拆出排液管时阀门自动关闭，不会造成漏液现象，保障了使用安全性。 4.15*机身及活塞采用优秀化学耐性的材料制成，确保使用的安全性及化学耐受性，试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃，陶瓷，铂铱或钽合金，ETFE 、 FEP 、 PFA 、 PTFE 及PP。 4.16伸缩式进液管，长度可自行调节，适用于实验室各种高度的试剂瓶. 4.17可整支 121°C 高压湿热灭菌，适用于移取各类需要无菌要求的液体。 4.18有机型瓶口分液器适用于广泛的有机溶剂和较高浓度的强酸溶液，如：含氯含氟的有机溶剂、三氟乙酸、四氢呋喃、过氧化物、氯仿、硝酸等。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22-ZY-13 | 电子天平 | 2 | 一、系统配置： 电子天平2台（见具体技术要求）及相关操作手册 二、具体技术要求： 1. 电子天平一： 1.1技术参数 - *最大秤量 42g/152g - *可读性 0.01mg/0.1mg - 重复性(sd) 0.03mg/0.1mg - 稳定时间 8S/4S - 秤盘尺寸 Φ80mm 1.2其他 （1）具动态温度补偿功能，可以时时修正环境温度波动对称量结果的影响。 *（2）须配备五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响。 *（3）具全自动内校功能，具有时间和日期标识，便于日常校准，确保日常称量数据可靠 （4）具超大字体显示屏，可支持戴手套操作。 （5）机身须为坚固的金属机架并实现过载保护。 （6）须含RS232接口 2.电子天平二： 2.1技术参数 - *最大秤量 120g - *可读性 0.1mg - 重复性(sd) 0.1mg - 稳定时间 2S - 秤盘尺寸 Φ90mm 2.2 其他 （1）具密码保护功能，可避免设置被未授权人员更改 （2）具有抗腐蚀全金属机架，不锈钢秤盘 （3）具过载保护功能 （4）*赠送100g砝码一只 （5）具包括检重，技术和配方在内等的八项应用程序。 （6）*具不低于4.5英寸中文彩色触摸屏，支持戴手套操作。 （7）含RS232通讯接口，USB 设备，USB主机 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-zy-14 | 6联电加热套及控制器 | 1 | - 系统配置： 六联加热套中温型二套，每套包括加热单元、6 个玻璃容器弹簧夹具、支架、时间比例式控制器、电源线各1个 - 具体技术要求： 1、可提供均匀的 (非单点的) 加热方式和最大的加热面积，确保可获得更好的温度均匀性 2、加热套为低矮设计，节省空间，方便实验者进行实验操作 3、加热单元的容器边有空腔，可承接溅出或溢出的样品溶液 4、主机外壳为铝和耐化学腐蚀PTFE树脂涂层组成 *5、总体尺寸：不大于800w x 250d x 150h(mm) 6、最高加热温度（℃）：450℃或更高 *7、加热单元尺寸 : 108w x 108d x 65h (mm) (6位 ) ，因实验室放置位置问题，偏差不超过2mm 8、烧瓶容量(ml) ：250/300可选 9、最大直径(mm)：87，偏差不超过2mm 10、瓶底形状：圆底 *11、控制器控制方式：数显控制型，每位独立控制，可以同时显示设定温度值和实际温度值。 *12、产品通过ISO 9001认证 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-ZY-15 | 超声波震荡仪 | 2 | 一、系统配置： 1. 超声波震荡仪主机（含电源线与排水弯头）2台； 2. 不锈钢网篮，带有把手，并有可塑涂层，降音、防腐 3. 降音盖，翻转可作滴水盘 二、具体技术要求： 1.超声波罐由防空化不锈钢制成 2.外壳采用不锈钢制造，卫生，易清洁 3.夹层式性能传感器系统 *4.两个超声波频率，可在一个单元中切换：37 kHz和80 kHz ·37 kHz：用于去除粗污染物以及用于混合，溶解，分散和脱气 ·80 kHz：非常适合清洁毛细管和在安静的工作区使用，延长清洁时间 5.自动频率切换，可同时进行粗略和精细清洁 6.可激活的扫描式，可在清洁槽内优化声场分布 7.可激活脉冲模式，增强超声波清洗能力，额外超声波功率高达20％ 8.可激活的脱气模式，用于快速脱气HPLC样品或溶剂以及新鲜清洁液 9.自动脱气模式，用于自动脱气循环，例如用于清洁液体 10.超声功率可变，适用于敏感表面 11.温控超声波操作：一旦达到预设温度，超声波就会自动启动 12.通过字母数字显示指示单位设置（例如设置值和实际值） 13.在关闭时保存最后一个单位设置 14.电子旋钮 15.排水管安装在设备后部，操作排水管在设备侧 16.加热过程中自动搅拌 17.可插拔电源线 18.运行12小时后自动安全关闭 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-zy-16 | 水浴震荡仪 | 1 | 一、系统配置： 水浴震荡仪主机1台、不锈钢槽盖1个、万能锥形瓶固定托架1套 二、具体技术要求： - 具有防水的控制面板及电源开关，能湿手操作，设备正面配有底部放水阀，方便放液操作，侧面带搬运把手，方便搬运，具有高亮白光LED显示，可以显示实际温度值和设定值。 - *自带校准功能，能由操作者完成温度校准 - *具低液位报警保护功能、温度温差报警功能、高温上限报警功能、样品敏感温度极限报警功能和故障原因自检及提示功能 - *槽开口尺寸（W×L/D）≥50×30/18cm，充液体积；20L - *316L镜面不锈钢内槽，不生锈，耐腐蚀、带万能振荡夹具，可根据需求任意调整固定架的弹簧位置，满足25～1000ml任意大小的锥形瓶、容量瓶、烧杯等的固定；出厂前按照不少于10个250ml锥形瓶的模式预装,可选配多种槽盖、试管架、锥形瓶夹、防蒸发浮球等多种附件 - *拥有RS232通讯端口，可通过温度控制软件，进行远程温度控制和监控仪器运行状态 - *温度范围：室温+5～99.9℃，温度稳定性：≤±0.2℃，分辨率为0.1 ℃，加热功率≥2.0kW - *振荡频率：20-200rpm可调，振幅：15mm（25mm可选），振荡功能可快速开启或关闭，一机多用。 - 带定时功能：0:01~9:59 h:min或更宽 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：可免费培训多名技术人员；并进行每年1-2次的免费仪器维护、及技术培训； - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22-ZY-17 | 水浴锅及回流夹具 | 2 | - 系统配置： 主要包含：水浴锅2台（含中式电源插头），中药提取试管架，夹具等配件，可实现单个水浴锅可连接8个中药提取回流用冷凝管。 二、具体技术要求： 1. *材质要求：箱体外部为压花不锈钢纹或更优，为满足实验室中药提取要求，内部须为优质的1.4301（ASTM 304）不锈钢材。 2. 结构： (1) *体积：内腔体积为29升±0.5升； (2) *外壳尺寸(长*宽*高)：依据实验室现有场地，优选818mm×516mm×238mm，其中高度不超过24cm； (3) 水槽尺寸(长*宽*高)：590mm×350mm×140mm或更宽； (4) 配有8孔的不锈钢平顶盖。 3. 温度控制： （1）*加热元件配置在三面冲压成型的U型槽内，可实现三面加热。 （2）采用四线制（如Class DIN A PT100技术）温度传感器； （3）控温范围：高于环境温度5℃～95℃及沸腾状态。 温度设置精度：0.1℃，均一性≤±0.25℃； （4）三重过温保护： 一是超过设定温度+10°C切断电源。 二是通过机械过温保护装置TB在达到135°C切断电源。 （5）*温度调节与控制方式：操作简便，通过按/旋可实现直观的温度调节控制方式。 4. 具有延时启动和保温功能：延时范围：0～99小时； 保温时间：0～99小时。 5. 视觉报警功能：超过设定温度+10°C或超过工厂设定的最高温度，报警指示灯开始闪烁。 水位报警：水位过高过低时会发出声音报警，并自动关闭机器的加热功能。 6. 依据实验场地配置底板，试管架，夹具等配件，实现单个水浴锅可连接8个中药提取回流用冷凝管。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22ZX-SJ-03 | ## 浮游菌采样仪 | 1 | 一、系统配置： 浮游菌采样仪1套：主要包括主机1台（自带滤芯），采样头1个，1个手提箱，1个充电器和插头。 二、具体技术要求： - 主机 - 仪器应为便携式，设备净重不大于3公斤。 - 仪器采用安德森筛孔式琼脂撞击法，让空气高速通过筛孔，最终让空气以不低于19.6米/秒的速度撞击到平皿上，捕捉空气中的微生物。筛网孔数应不低于300孔，每个孔内径不低于0.6mm。 - *仪器必须内置空气流量传感器，可调节空气吸入速率。采样体积范围1L-2000升，采样速率误差在100升/分时应小于2.5%。 - 应能使用90mm的普通平皿。 - 仪器应自带滤芯，采集时排出的废气不能破坏生物安全柜或者层流间的自清洁能力，不能出现采样头回吸空气导致采样结果偏低于实际值的现象。 - 浮游菌采样仪应采用可充电的长寿命锂电池，充一次电连续可使用时间不少于7小时，采样不少于70次（每次1000L）。 - 操作系统要求 - 应带有自动校验系统，不超过4分钟内自动校验并生成校验报告，避免人为校验误差。 - 应有延迟功能，可延迟操作1～60min，避免人员近处干扰。 - *应带有SQS（连续采样功能）连续分次采样系统，可将设定体积在选定的时间内分割成多个采样片段。使用一个采样过程进行目标体积的标准模式采样。 - *应符合ISO 14698的要求，并提供Feller对照表，排除菌落重叠误差。 - *应不少于3级不同权限的用户，每级均有密码保护，未经授权不能操作设备。 - 应故障报警功能，并有报警代码的显示，方便查询维护保养手册。 - 采样头 - 浮游菌采样仪的筛网应采用阴极氧化铝材质，应能够耐受121℃，30分钟的灭菌。 - 浮游菌采样仪的外壳足够光滑、无死角，便于清洁。 - 浮游菌采样仪外表面应能耐受甲醛、乙醇、臭氧、过氧乙酸和过氧化氢的腐蚀。 - 设备表面都应光滑无锋利的边缘和尖角。 - 数据处理系统 - *浮游菌采样仪应带数据存储功能，存储至少100个运行数据，以及USB数据传输功能 - 浮游菌采样仪的所有参数和功能设置可以通过连接电脑完成。 - 充电器和插头 充电时间不超过10小时。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 22ZX-SJ-04 | ## 圆周振荡器 | 5 | 一、系统配置： 圆周振荡器 5套，每套包含：主机1台、橡胶振荡垫片1个（适配各种规格试管），酶标板夹具1个，带托盘的适用于15ml离心管的试管垫片1个（至少9孔）。 二、具体技术要求： 1、振荡方式：圆周振荡； 2、振荡模式：点动和连续； *3、振荡直径：≥4mm； *4、振荡速度：0-3000rpm可调（旋钮式振荡速度调节）； *5、外形尺寸 (mm；WxDxH)：≤150x160x100； 6、马达输入/输出功率：≥12W/6W； 7、最大承载量：≥1Kg； 8、材质：聚丙烯材料外壳，硅橡胶吸盘底座，超强防震，适合高速运转； 9、净重：≤3Kg； 10、保护等级：IP42（防水防尘等级）。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，每年1次的免费仪器维护，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22ZX-SJ-05 | ## 圆周式振荡摇床 | 2 | 一、系统配置： 主机2台，带橡皮垫的振荡托板2个，塔形多层微孔板振荡支架1个。 二、具体技术要求： 1、显示控制方式：高亮LCD数字显示屏； *2、振荡类型：往复振荡和圆周振荡两种模式可调； *3、振幅：≥20mm； 4、振荡速度：10-300rpm；转速步进：1rpm； 5、控制精度：≤±2rpm（100rpm时）； 6、定时功能：可正计时和倒计时：1min～999min； 7、振荡托盘尺寸：≥320×260mm； 8、外形尺寸(W×D×H)：≤360x380x140(mm)； 9、净重：≤20kg。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，每年1次的免费仪器维护，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22ZX-SJ-07 | 干浴器 （恒温混匀仪） | 3 | 一、系统配置： 干浴器（恒温混匀仪）3套。每套配置：主机一台，适配1.5ml离心管的加热模块一个，适配96×0.2ml PCR板的加热模块一个。 - 具体技术要求： *1. 温控范围：室温15 ˚C ～ 100 ˚C ； 2. 温度设定：1 ˚C ～ 100 ˚C； 3. 混匀速度：300～3,000 rpm； 4. 孵育温度准确度：20 ˚C～45 ˚C 之间，≤± 0.5 ˚C， 低于 20 ˚C 或高于 45 ˚C ，≤± 2 ˚C； *5. 加热速度：≥ 6 ˚C /分钟； 6. 制冷速度：≥2.5 ℃/分钟， 100 ℃ 至室温之间； 7. 计时范围：1 分钟至 99小时59分，可连续运行； 8. 提供至少“时间”和“温度”两种孵育控制方式：可在程序开始时进行计时或达到设定温度时开始计时； 9. 瞬时混匀功能键，按住即可保持混匀状态； 10. 可以进行间歇式混匀； 11. 具有暂停功能； 12. 提供 RS-232 端口用于远程控制； *13. 可自动识别不同规格的加热模块（96×0.2ml PCR板、0.5ml、1.5ml、2.0ml、5ml、15ml、50ml和96孔深孔板），并自动显示各模块的转速设置上限，确保实验安全性； 14. 模块的管孔内形与试管完全嵌和，振荡不应产生噪音。 三、售后服务： 1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 3. 技术培训：提供现场培训，人员数量不限。 4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 7. 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22ZX-SJ-08 | ## 酶标板圆周振荡器 | 1 | 一、系统配置： 酶标板圆周振荡器主机1台，酶标试验移液枪1套4支。 二、具体技术要求： 1.酶标板圆周振荡器： 1.1 振荡方式：圆周轨道式振动； *1.2 振荡速度：150rpm-1200rpm，转速调节步进：1rpm； 1.3 振幅：≥3mm； 1.4 计时范围：1min-99h59min； 1.5 最大承载量≥4kg； 1.6 马达类型：采用直流无刷马达； 1.7 尺寸：平板（W×D）≥265x180 mm； 1.8 外部（W×D×H）≤250×350x130mm； 1.9 净重：≤10.5kg； *1.10数显液晶显示屏，采用旋钮和按钮操作； 1.11 安全保护：转速过载情况下，会显示过载报警，并停止运转； 2.酶标试验用移液枪： 2.1量程规程和精度： 量程; 刻度增量; 不准确度（E%）; 不精确度（CV%）. 0.1～2uL; 0.002uL; <±2.0%; <1.5%. 2～20uL; 0.02uL; <±1.0%; <0.5%. 20～200uL; 0.2uL; <±0.6%; <0.2%. 100～1000uL; 1uL; <±0.5%; <0.2%. 2.2整支移液器重量≤88g；数字窗面对操作者，醒目易读； 2.3具有即校式校正系统，方便用户自己对移液器进行校准； 2.4具有吸头推杆高度调节设计，可以匹配更多吸头； *2.5 可以121℃整支高压蒸汽灭菌，吸液单元可以互换，且吸液单元可以简单拆卸，方便清洗维护。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供现场培训，人员数量不限。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，每年1次的免费仪器维护，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22ZX-SJ-09，21ZX-SJ-16 | ## 手动单道移液器 | 39 | 一、系统配置： 可调量程手动单道移液器39支，具体包括： 量程; 数量. 5ml; 2. 1000μl; 9. 100μl; 3. 10μl; 3. 200μl; 12. 20μl; 9. 2μl; 1. 二、具体技术要求： - 可整支高压消毒（121℃，20分钟）和紫外线灭菌； - *具备伸缩式弹性吸嘴，具备跌落撞击保护功能； - *有密度调节窗口，可适用于各种不同密度的液体移取； - 提供四位数字体积显示，最后一位必须是准确的数字显示 - 坚固耐用，耐高温抗腐蚀； - 不同量取体积精确度等参数见下表： 量程; 移液体积; 不准确度; 不精确度. 0.5-10μl; 0.5μl; ≤8.0%; ≤5.0%. 1μl; ≤2.5%; ≤1.8%. 5μl; ≤1.5%; ≤0.8%. 10μl; ≤1.0%; ≤0.4%. 0.1-2.5μl; 0.1μl 0.25μl; ≤48.0% ≤12%; ≤12% ≤6%. 1.25μl; ≤2.5%; ≤1.5%. 2.5μl; ≤1.4%; ≤0.7%. 2-20μl; 2μl; ≤5.0%; ≤1.5%. 10μl; ≤1.2%; ≤0.6%. 20μl; ≤1.0%; ≤0.3%. 10-100μl; 10μl; ≤3.0%; ≤1.0%. 50μl; ≤1.0%; ≤0.3%. 100μl; ≤0.8%; ≤0.2%. 20-200μl; 20μl; ≤2.5%; ≤0.7%. 100μl; ≤1.0%; ≤0.3. 200μl; ≤0.6%; ≤0.2%. 100-1,000 μl; 100μl; ≤3.0%; ≤0.6%. 500μl; ≤1.0%; ≤0.2%. 1,000μl; ≤0.6%; ≤0.2%. 0.5-5ml; 0.5ml; ≤2.4%; ≤0.6%. 2.5ml; ≤1.2%; ≤0.25%. 5ml; ≤0.6%; ≤0.15%. 三、售后服务： - 免费调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22ZX-SJ-10，21ZX-SJ-17 | ## 手动多道移液器 | 15 | 一、系统配置： 100µl 8通道移液器 4支；300µl 8通道移液器 4支； 100µl 12通道移液器 3支；300µl 12通道移液器4支。 - 具体技术要求： - 可整支高压消毒（121℃，20分钟）和紫外线灭菌； - *具备伸缩式弹性吸嘴，具备跌落撞击保护功能； - *有密度调节窗口，可适用于各种不同密度的液体移取； - 提供四位数字体积显示，最后一位必须是准确的数字显示； - 坚固耐用，耐高温抗腐蚀； - 不同体积精确度等参数要求见下表： 量程; 体积; 不准确度; 不精确度. 多道移液器，可调量程. 适配200 μl吸头. 10-100μl; 10μl; ±3.0%; ±0.3μl; ±2.0%; ±0.2μl. 50μl; ±1.0%; ±0.5μl; ±0.8%; ±0.4μl. 100μl; ±0.8%; ±0.8μl; ±0.3%; ±0.3μl. 适配300 μl吸头. 30-300μl; 30μl; ±3.0%; ±0.9μl; ±1.0%; ±0.3μl. 150μl; ±1.0%; ±1.5μl; ±0.5%; ±0.75μl. 300μl; ±0.8%; ±1.8μl; ±0.3%; ±0.9μl. 三、售后服务： - 免费调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22ZX-SJ-11 | ## 电动助吸器 | 4 | 一、系统配置： 电动助吸器：4套。 - 具体技术要求： 1. 适用于0.1ml - 100 ml体积范围内刻度移液管和固定移液管的移液； 2. 重量161g，以便操作舒适，不易疲劳； 3.排液可选择快速模式或滴液模式； 4. 可连续变速控制吸液和排液速度； 5.具有按钮设计的吸放液速度，以防止液体溅射； 6. 充电时也可使用，LED指示灯可显示电池状态；一次充电最多可工作7小时； *7.配有0.2µm放水过滤器，防止液体意外进入助吸器，过滤膜可以更换； *8.吸嘴和适配器可高压灭菌； *9. 吸液嘴可拆卸，以便易于更换滤膜； 10. 具有桌面支撑架，防止管内液体倒流。 三、售后服务： 1. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 2. 技术培训：现场培训，参与人员不限。 3. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 4. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 5. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 6. 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 22ZX-YW-01 | ## 超低温冰箱 | 1 | - 系统配置： -86℃超低温保存箱 二、具体技术要求： *1箱体和显示： 1.1有效容积：≥550 L 1.2搁板数：≥3块 1.3一体式手把门锁，且具备外双门双锁结构，可实现同时使用暗锁和双挂锁 1.4具备LED显示屏 1.5外部尺寸不大于1000*1000*2000mm *2温度控制： 2.1箱内温度控制范围：-40℃～-86℃可调，微电脑控温 2.2内胆采用电锌板喷粉，防腐蚀、导热快 2.3具可加热平衡孔模板，满足短时间内连续开门 2.4整机5层密封，具备良好保温效果 3故障报警 *3.1具备多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、断电报警、环境温度高报警 *3.2具备二种报警模式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 3.3具备多重保护功能：开机延时保护、显示面板密码锁功能、断电记忆功能 *4具备大容量储存空间和数据的可追溯性：实时保存箱内设定温度、实际温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据，数据可长期保存，并可通过自带USB端口导出全部数据。 5节能、环保和安全 5.1制冷剂符合国家安全标准 *5.2符合《低温保存箱节能环保认证》要求，并取得节能、环保报告和证书，提供中国质量中心出具的节能证书和环保证书 *5.3 环境温度为25℃时，耗电量小，提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的温度均匀性报告（或其他具备CNAS、ILAC资格的国家级别第三方机构） 5.4具备压缩机2个 5.5具备内置冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低风险故障 *6具备医疗器械注册证，证书上产品型号要求和投标型号完全相符 - 售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供现场培训，人员数量不限。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |

23、技术服务

23.1安装和调试

23.1.1．安装调试

签订供货合同后，报价人应派工程技术人员对采购方的场地进行考察和了解，与采购方确定设备的布局,提供技术参数和安装图，向采购方提出安装工作所需要的配合条件，例如场地、电源和配合的人员条件等等。

报价人负责将设备运送到使用现场，就位，并由有经验的工程技术人员进行安装调试。买方派员全程参与安装调试。安装调试中发生的一切材料、人工、运输和保险等费用全部由报价人承担，并计入报价总价中。

23.1.2 报价人的责任

23.1.2.1报价人应负责所有合同仪器设备的安装、调试、测试和试运行，提供这些服务过程中所需要的原材料、敷料、专用工具和器具以及测试仪器等。

23.1.2.2报价人应该在合同签订后30天内将所有合同仪器设备的布置，预埋件和基础图纸以及与土建相关的资料提供给买方确认。

23.1.2.3报价人提供的设备运到工地后，报价人应采取防火、防水和防灰尘材料对设备加以保护。

23.2.验收

23.2.1．验收准备

安装调试和试运行后，报价人应进行自检设备的各种性能参数应满足采购文件和合同技术附件规定的要求。报价人应提供设备的有效检验文件名称，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。

23.2.2．验收

验收由报价人组织，地点在买方现场。报价人和买方的代表参加验收。买方应在收到验收通知后，在有其他使用主管部门参与的情况下进行验收。报价人应对买方的验收提供必要的协助，并提供需要的专用仪器、验收测试所需要的材料，设备和测试样品等均由报价人负责提供。在设备试用后，买方需对全套设备进行清点和全面的性能验收。验收时，必须对所提供的设备在带负荷运行条件下，依照合同规定逐项对性能进行考核。考核结束后，报价人应提供买方上述检验结果的证明报告。

如果有部分材料或部件不能通过检验，报价人应修正或替换这些材料和部件，重新进行测试和检验。验收合格后，双方签署验收证书。

以上验收费用由报价人承担，计入报价总价中。

23.3.培训

卖方在设备的性能、原理、操作要领、软件编制、设备维修和保养等方面对买方的人员进行理论和实际操作的培训。培训费用由卖方承担，并计入报价总价中。具体包括：

23.3.1．运行操作，功能操作，维修保养等。

23.3.2．简易的故障判别及排除。

23.3.3．技术培训的地点为使用现场，人数为2人，时间为14个工作日。

报价人应在报价文件中提出具体的承诺。

23.4.维修和保养

23.4.1．维修服务部门和零配件供应

报价人或设备的制造商在国内应该设置有维修服务部门和零配件仓库，并出示其营业执照，提供专职的生产线设备维修工程师名单。

23.4.2．维修费用的支付

质保期内的维修费用由报价人承担。质保期后的维修费用的支付应该先维修后付款。零配件的购买应该先交货后付款。

23.5.质量保证

23.5.1．本采购项目规定的设备应是全新和无任何缺陷的。报价人应按技术要求和相关的标准进行设计和制造，并提供主要部件的制造和检测报告以及产品的质量检验证明文件。

23.5.2．报价人应向买方保证双方签署验收证书后，开始计算各仪器设备不少于12个月的质保期。重要部件如有特定延长的质保期，签订合同时按承诺的质保期执行。在质保期内，卖方收到报修通知后的24个小时内应作出响应，48小时内赶到设备使用现场，免费维修和更换有故障的设备或部件。买方对确属设备内在质量造成的设备运行故障，有权要求更换设备或部件，并要求赔偿造成的损失。报价人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。

24. 技术文件及技术资料（含软件）

24.1． 技术文件及资料要求

报价人保证所提供的技术文件、技术资料（含软件）、技术图纸应完整正确，数据和资料准确无误，能保证设备正确安装，调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。报价人应承担因正确按技术资料进行操作导致设备或部件损坏的责任。

24.2．技术文件及资料内容：

（1）       设备说明书及操作手册

（2）       设备基础图、布置图和安装图纸

（3）       设备电路图和维修手册

（4）       设备软件手册

（5）       原产地证明书

（6）       产品合格证书

（7）       设备部件手册和图纸资料

（8）       备品备件清单（含单价）

（9）       其他需要的资料

25、运输包装及其他

货物的运输可根据设备的特点与设备交货期要求，采用海运、陆运或空运等方式，其运输与保险费应计入报价总价。货物的包装应根据设备的特点，应采用坚固的材料，应适于长途运输以及整体吊装，具有防潮，防锈，防震和防粗暴装卸等措施，以保证仪器被安全运输至目的地。