上海市药品检验研究院

专用仪器设备采购项目

项目编号：SIDC-FS-2026(3)

报 价 文 件

采购单位：上海市药品检验研究院

2026年4月

目  录

第一章  报价邀请书	2

第二章 报价人须知	2

第三章 合同格式及合同条款	5

第四章 报价表格（格式）	7

第五章 设备技术规格及要求	17

第一章  报价邀请书

上海市药品检验研究院拟对实验室小型专用仪器设备项目进行公开竞争性报价采购。现邀请合格的报价人前来报价。

1．项目编号：SIDC-FS-2026(3)

2. 采购内容、数量及主要技术规格： 详见第五章技术规格和要求。

第二章  报价人须知

3．报价人须知

| 序号 | 要求 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 上海市张衡路1500号上海市药品检验研究院 上海市富特西一路479号2楼、3楼外高桥实验室 |
| 2 | 交货时间 | 按采购要求或由报价商自报 |
| 3 | 报价货币及报价 | 人民币元（上海工地价） |
| 4 | 报价文件数目 | 正本一份，副本一份。 |
| 5 | 报价地点 | 上海市浦东新区张衡路1500号 上海市药品检验研究院二期西楼232室 |
| 6 | 报价文件领取时间 | 网站下载 |
| 7 | 报价截止日期 | 2026 年5月 9 日 16点 |
| 8 | 评审原则 | 综合评审法或最低价评审法 |

4. 联系方式

采购单位：上海市药品检验研究院

地    址：上海市张衡路1500号

邮    编：201203

联 系 人：陈洁，电话50798187

曹玉兰，电话50798187

- 5.   说明

5.1.    适用范围

本采购文件仅适用于本报价邀请中所叙述项目的货物采购及服务。

5.2.    合格的报价人

5.2.1 凡在法律上和财务上独立、合法运作，并有报价竞争能力、符合本次采购所规定的、具有相应资格和资质要求的制造商或供货商为合格的报价人。

5.2．3 报价人应有相应资格和资质要求是指（但不仅限于）：

1） 近3年内销售的业绩证明；

2） 合法性生产或经营本项目所需产品的许可证

3）通过国家有关部门出具的认证证书和检验报告；

- 6.    采购文件组成

采购文件包括：

第一章：报价邀请书

第二章：报价人须知

第三章：合同格式及合同条款

第四章：报价表格（格式）

14、报价书（格式）

15、报价一览表

16、报价价格分项表

17、设备说明一览表

18、规格偏离表

19、资格证明文件

第五章：设备技术规格、要求

报价人应认真阅读采购文件中的所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果报价人没有按照采购文件要求提交全部资料,或者报价书没有对采购文件在各方面都作出实质性响应， 则是报价人的风险。根据规定， 没有实质上响应采购文件要求的报价将被拒绝。

- 7.报价

7.1 报价人应在采购文件所附的相应的报价表上注明拟提供的货物的单价和报价总价。如果单价与总价有出入，以总价为准。报价以工地交货价为基础，包括设备自运抵项目现场前的销售税或其他税收、运保费、设备运抵项目现场后的卸货、清点、保管、安装、调试、验收、使用单位人员培训、技术服务费用、任何第三方的配合费用以及采购文件中的其他要求等。报价总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评审时将有效报价中该项内容的最高价计入其报价总价。

7.2 报价报价表至少应填写下列内容：

(1) 单价，包括应缴纳的增值税和其他费用；

(2) 工厂至工地的运输费和保险费；

(3) 专用工具和测试仪器及备品备件的费用；

(4) 安装和调试费用；

(5) 采购文件要求的其他技术服务费用；

(6) 履行合同所必需的其他项目，如无另外说明价款，所有费用视作已包括在合同总价内。

报价人按上述规定分类报价仅供评审委员会评审方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

- 8.报价人资格的证明文件

8.1 报价人须提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

8.2 若报价人提供的货物不是报价人自己生产的，报价人应提供货物的制造商向其提供的该种货物和服务的授权书，制造厂商及其产品在国内已使用，并且已经通过国家权威部门或机构的鉴定证书(如在技术规范中要求的话 )。

- 9.报价书格式

9.1报价人应准备一份正本，并在每一份报价书上明确注明“正本”和“副本”。一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

9.2报价书正本和副本须打印并由报价人法人代表或经正式授权的报价人代表签字， 授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价书中。 报价书的每一页都应有法定代表人或其授权代表用姓或首字母小签。

9.3除报价人对错误处作必要修改外，报价书中不许有行间插字、加行、涂改或改动，若有修改须由法定代表人或其授权代表签字和盖章。

9.4报价人应如实填写报价一览表、报价价格分项表、设备说明一览表和规格偏离表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。

9.5电报、电话、电传、传真和电子邮件的报价文件概不接受。

- 10.递交报价书的截止日期

报价人必须在采购文件中规定的时间内将报价文件送达规定的地址。采购单位可根据本须知规定，可酌情延长报价截止日期。

- 11.评审

评审将按照综合评审法或最低价评审法进行。采用综合评审法，评审内容以资格后审、报价报价、设备技术规格性能、技术服务及售后服务、交货期、业绩和信誉等为主要因素。评审也可采用最低价评审法，除考虑报价价格外，对技术规格性能、交货期、付款条件、售后服务等因素进行量化考虑，调整其评审价。报价商品应达到采购文件中的商务部分关键条款和/或技术部分关键技术参数和技术规格（*指标）。

- 12.签订合同时变更数量的权利

采用综合评审法时将合同授予综合评价得分最高的报价人；采用最低价评审法时将合同授予最低评审价的报价人。买方在授予合同时有权对规定的设备数量和服务予以增加或减少。

第三章合同格式及合同条款

13. 购销合同

购销合同

合同编号：

采购编号：                                     签约地点：上海

合同各方：

甲方（买方，使用单位）：上海市药品检验研究院

乙方（卖方）：

企业规模：□大型□中型□小型□小微

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （所有配置详细清单见合同附件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同的合同价为人民币      （大写）    元整，与交货有关的所有费用应包含在合同总价中，买方不再另行支付任何费用。

- 交货地点、时间和交货状态

2.1交货地点：上海市药品检验研究院。

张江实验室：□张衡路1500号一期实验室

□张衡路1500号二期实验室

外高桥实验室：□富特西一路479号7号楼2F、3F

2.2交货时间：合同签订后    天。

2.3交货状态：设备安装、调试、验收，并通过买方要求的检验和测试。

- 质量标准和要求

3.1卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

- 权利瑕疵担保

4.1卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密等权利；

4.4如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

- 包装要求

5.1卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附有一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.3 卖方应在货物外包装上标明收货人、采购编号、货物名称等。

- 验收

6.1货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后7日内提出。

6.2卖方可采取以下方式对货物组织验收：

- 使用单位收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，使用单位收取发票。

- 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。相关费用由卖方承担。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格要求和质量标准，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足要求。

- 付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2本合同款项支付方式：到货验收并通过检验和测试且收到乙方开具发票后， 40 个工作日内支付100%合同款项。

- 伴随服务

8.1卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文/英文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2卖方还应提供下列服务：

- 货物的现场安装、调试和启动监督；

- 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

- 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

- 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

- 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收合格后不少于    个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，卖方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合用规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责免费将所有所缺的设备、技术资料（含软件）、专用设备、备品备件等补齐。

- 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

2）根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

3）卖方应在接到使用单位通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由卖方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

- 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方，买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

- 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之四（4％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之二十（20％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。由于误期导致甲方的一切损失应由乙方承担。

- 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见，不可避免，不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其他双方商定的事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 履约保证金

14.1 在签署本合同前之前，买方有权要求卖方提交履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者买方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

- 争端解决

15.1合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

2）如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

16.2 如果买方根据上述16.1款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

- 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方任何的补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 合用转让和分包

18.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

- 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

19.2 本合同一式三份，以中文书就，甲方执两份，乙方执一份。

- 合同附件

20.1 本合同附件包括：1、具体配置分项报价；2、备品备件报价；3、售后技术保障协议书。

20.2 本合同附件及报价文件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

- 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变化和修改。

签约各方：

| 甲方（买方，使用单位） | 乙方（卖方） |
| --- | --- |
| 单位名称（章）：上海市药品检验研究院 | 单位名称（章）： |
| 地址：上海市张衡路1500号 | 地址： |
| 委托人签章： | 委托人签章： |
| 电话： 021－38839900 | 电话： |
| 传真： 021－50798187 | 传真： |
| 开户银行：上海浦东发展银行陆家嘴支行 | 开户银行： |
| 帐号：076428-98060130650000044 | 帐号： |
| 邮政编码：201203 | 邮政编码： |
| 年 月 日 |  |

备品备件的报价或折扣承诺

投标人承诺：提供质保期后运行2年所需的备品备件的清单和价格，或者提供标准价格上可以给予的折扣，并承诺在质保期满后2年内不高于上述清单的价格或者折扣。（此报价不计入投标总价。）

- 清单和价格

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称与规格 | 原产地与制造商 | 数量 | 单价 | 折后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二．折扣

（关于折扣报价的说明：原价100元，折扣为70%或7折，则折后价格=100*0.7=70元）

投标人承诺在质保期满后，对以下售后服务项目（如有，勾选），作出减免优惠：

□1 上门费：              □免收取  或   □____折   或   □其他___________

□2 维修工时费：          □免收取  或   □____折   或   □其他___________

□3 零配件或耗材：                       □____折   或   □其他___________

□4 软件升级和维护：      □免收取  或   □____折   或   □其他___________

□5 年度维保价格：___________元/年  或   □____折

□6 验证服务价格：___________元/次（建议___年验证一次） 或   □____折

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年     月      日

第四章 报价表格（格式）

采购编号：

- 14.           报价书（格式）

致:	上海市药品检验研究院

根据上海市药品检验研究院采购及服务项目的报价邀请，签字代表_____________（全名、职务）经正式授权并代表报价人_____________（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式一份：

1 报价一览表；

2 报价表；

3 设备说明一览表（包括规格偏离表）；

4 第四章规定的资格证明文件和其他表格；

5 第五章规定的技术文件和资料；

6 其他能满足采购文件要求的文件和资料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

(1)        所附报价价格表中规定的应提供和交付的货物报价总价为_________元（人民币），即__________________元（文字表述）。

(2)        报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

(3)        报价人将按采购文件的规定承诺本采购项下的货物交货期为         ，质保期为        。

(4)        报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。报价文件均属实，若有不实之处，同意作为作废。

(5)        本报价自报价日起有效期为      个日历日，如果报价人的报价被接受（直至合同生效时止）本报价始终有效。

(6)          报价人同意提供按照采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购单位不一定要接受最低的报价或其他可能收到的任何报价，并可不作任何解释。

(7)        本报价货物和服务均采用自有技术，与第三方的专利或知识产权无任何纠纷，若有碍买方，报价人愿承担所有责任。

(8)          与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                 	邮编：

电话：                              		传真：

电子邮件：

报价人名称：

报价人代表签字：

公章：

日期：

（注：本附件是组成报价文件的一部分）

- 15.           报价一览表（格式）

报价人名称：

| 采购编号 | 设备名称 | 型号和规格 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 报价总价 | 交货期 | 保修期 | 备注 | 报价人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人盖章：

报价人代表签字

日期：         年   月    日

- 16.           报价表格（格式）

报价价格分项表

报价人名称：                      采购编号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具仪器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 运费和保险费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

报价人代表签字：_____________________________

备注：1. 所有价格以人民币表示；

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准；

3.价格应按报价人须知的要求报价。

- 17.             设备说明一览表

报价人名称：                采购编号：

| 设备名称 | 主要规格 /型号 | 数量 | 技术参数和性能说明 | 制造厂商 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人应如实填写设备说明一览表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。

报价人代表签字：__________________

（注：本附件是组成报价文件的一部分）

- 18.           技术规格偏离表

报价人名称：                采购编号：

| 设备名称 | 采购规格、参数 | 报价规格、参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人应如实填写规格偏离表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。

报价人代表签字：____________________

（注：本附件是组成报价文件的一部分）

- 19.           资格证明文件

子目录

19.1.申请人须知	13

19.2.法定代表人授权书	14

19.3.联合体协议书	15

19.4.关于资格的声明函	15

19.5.制造商出具的授权函	16

19.6.报价人对采购单位优惠条件的承诺书(如果有)	16

- 19.1.       申请人须知

1）主要设备制造厂家作为申请人应填写和提交下述规定的全部格式，以及其他有关资料。供货商作为申请人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

2）所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3）本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4）买方将应用申请人提交的资料根据自己的判断和考虑决定报价人履行合同的合格性及能力。

5）报价文件中务必每页出现报价单位名称或加盖公章。

6）报价文件及合同、发票中货物名称、数量、采购编号务必与询价文件货物名称、数量采购编号相一致，不得有任何偏差，否则不予受理。

7）申请人提交的材料将被保密，但不退还。

8）全部文件一式两份，一份正本，一份副本。

- 19.2.       法定代表人授权书

本授权书声明:注册于             的             公司(厂)的在下面签字的

(法人代表姓名、职务)代表本公司(厂)授权        (单位)的在下面签字的          (被授权人的姓名、职务)为本公司(厂)的合法代理人，就           项目         (采购编号)的报价及该报价项下的合同的执行和履约，以本公司(厂)名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年__月  日签字生效，特此申明。

授权人签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称与盖章：

地址：

- 19.3. 联合体协议书

不适用。

- 19.4.       关于资格的声明函

尊敬的采购方：

关于贵方____年__月__日_____________(采购编号)报价邀请书，本签字人愿意参加报价，提供采购设备一览表中规定的______________（设备名称），并证明提交的下列文件和说明是正确的和真实的。

由供应___________（设备名称）的制造商______________（制造商名称）出具的授权我方代表该制造商的授权书正本一份，副本一份（当报价人是作为供货商时）。

我方和制造商的资格声明正本一份，副本一份。

本签字人的确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

制造商或供货商名称和地址	        授权签署资格文件人的

名称：___________					签字人姓名(印刷体)

地址：	___________				    _____________________

邮编：	__________		            签字：______________

电话：____________		            职务：______________

传真：_____________	                签字日期：____________

- 19.5.       制造商出具的授权函

致：                                    （买方名称）

我们          （制造商名称）根据   （国家名称）法律正式成立的一家制造商       （公司），其主要营业地点设在       （制造商地址）。兹指派按         （国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在          （贸易公司地址）的         （贸易公司名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动；

1）、代表我方办理贵方          （项目名称）报价邀请           （采购编号）要求提供的由我方制造的设备的有关事宜，并对我方具有约束力。

2）、作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

3）、我方兹授予             （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认          （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于     年   月   日签署本文件，              （贸易公司名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                        出具授权书的制造商名称

（盖章）                           （盖章）

正式授权签字的代表：                正式授权签字的代表：

姓名、职务和部门：                  姓名、职务和部门：

日期：                              日期：

- 19.6.       报价人对采购单位优惠条件的承诺书(如果有)

第五章 设备技术规格及要求

20．项目概况

项目总体情况：上海市药品检验研究院是上海市人民政府为保障人民群众食品药品安全而设置的能够提供综合性技术支持和服务的检验基地，位于上海市浦东新区张江高科技园区张衡路1500号。

上海市药品检验研究院检验专用仪器的配套设备项目，拟通过公开竞争性采购采购仪器设备。

特别提醒：本报价文件非整体项目，各供应商可根据贵司感兴趣的设备，以采购编号为一个项目，可单个或多个进行报价。

21、货物需求一览表

| 采购编号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 26ZX-SJ-02 | 不溶性微粒测定仪 | 1 |
| 26ZX-SJ-07 | 真空泵 | 3 |
| 26ZX-SJ-08 | 高压灭菌锅 | 1 |
| 26ZX-SJ-09 | 高压灭菌锅 | 1 |
| 26ZX-SJ-10 | 冰箱（2～8℃） | 6 |
| 26ZX-SJ-11 | 冰箱（-20℃） | 6 |
| 26ZX-SJ-13 | 生化培养箱 | 3 |
| 26ZX-YL-02 | 二氧化碳安乐死自动仪 | 2 |
| 26ZX-SJ-19 | 可视化倒置显微镜 | 2 |
| 25ZX-YL-09 | 电子天平-3 | 2 |
| 25ZX-YL-10 | 电子天平-4 | 1 |
| 26W-YL-02 | 立式灭菌器 | 1 |
| 26W-ZY-01 | 荧光检测器 | 1 |
| 26W-HX-05 | 硬度仪 | 1 |

22、设备技术规格及要求

22.1设备用途及总体要求

主要用于对各类药品、化妆品等的质量检验。

22.2设备技术规格和技术参数

| 序号 |  | 仪器名称 | 数量 (套) | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26ZX-SJ-02 |  | 不溶性微粒测定仪 | 1 | 一、系统配置： 微粒分析仪1台（包含取样系统1套、审计系统1套、数据处理系统1套），电脑1台。 二、具体技术要求： - 自动升降系统： - 有自动升降模式，适用于各类不规则包装检品的检测，如极小口径安瓿瓶针剂应可以直接插入。 - *有升降台记忆功能。 - 通道设置： - *可自定义设置几千种粒径，实时显示自定义256个粒径通道，精度≤0.01µm；小溶剂测试体积最小可设置0.01ml。 - 粒径范围：1～500µm。 - 进样体积精度：<±0.5%。 - 进样速度：5～80ml/min。 - 计数准确度：<规定值±5%。 - 通道分辨率：>95%（8μm\10μm\12μm通道）。 - 相对标准偏差：RSD<1.5%（5μm通道标准粒子计数）。 - 可自定义设置储存>1000种测定方法。 - 审计追踪功能： - 应能保证电子数据的完整性，可随时调取设备的使用信息及当时的检测数据。 - *应有多级权限管理，保障数据安全，满足计算机化系统中对数据审计跟踪的要求。 - 数据处理系统 - *小溶剂体积单位可输入至小数点后2位，满足各类检品的检测及计算。 - *可按中国药典、美国药典、ISO21510等标准进行标定、校准仪器，可满足药品进出口检测要求。 - 电脑以及其它配件 配置不低于：I5系列，内存32GB，硬盘1TB，windows11 操作系统。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 26ZX-SJ-07 |  | 真空泵 | 3 | 一、系统配置： 隔膜真空泵 3台。 - 具体技术要求： - *抽气速率（在标准大气压下）：≥120L/min。 - *极限压力真空度：≥200mbar。 - 泵头：≥2个。 - 膜片：材质为PTFE（聚四氟乙烯）。 - 泵体工作温度：≤ 55℃。 - 噪音：< 60dB。 - 泵头材质：防腐材料铝。 - 耗材：水相滤膜9包（100片/包）；规格：直径60mm，孔径0.22um。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |
| 26ZX-SJ-08 |  | 高压 灭菌锅 | 1 | - 系统配置： 主机1台:外型尺寸（W*H*Dmm）≥660*1090*1260，灭菌腔体尺寸：（φ*Hmm）≥500*936。备用与主机同款压力表和安全阀一套（共两套）。 - 具体技术要求： *1.制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力；需提供特种设备生产许可证佐证。 2.容量≥174升，立式结构，底部带脚轮。 3.容器设计：容器设计温度≥148度、容器设计压力≥0.35Mpa，腔体材质，灭菌腔体采用316L不锈钢。（提供制造商自有压力容器数据表佐证) 4.灭菌工作温度：105-138度。 5.定时：灭菌时间1-999分钟，保温时间1-9999分钟，预约灭菌时间0-10天。 6. 六级排汽方式：灭菌结束可设定多种不同的排汽速度，应可控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来。 *7.穿孔式锁紧连接结构：不锈钢连锁柱应穿过腔盖（上封头）连接孔与腔体完全锁紧在一起，保证仪器安全性。 *8.快速开门结构：采用快速开门结构，快速完成从解除联锁到腔门完全敞开整个过程，腔门完全打开时与灭菌腔可达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；腔盖应可在任意角度停留。 9.高耐压腔门：腔门（上封头盖板）厚度≥6mm。 10.微电脑控制：应可实现整个灭菌进程全自动控制。 11. 液晶显示智能控制系统：彩色液晶显示系统，中英文多种语言显示，具有类似操作员，工艺员，管理员，工程师等五级以上权限。 12.记忆存储功能：可设置多种灭菌程序并存储。 13.USB接口：支持数据导出功能，导出数据为不可篡改的PDF格式。 14. 自动干燥功能：灭菌结束，自动启动干燥功能。 15. 配套监测软件：机器可直接连上WIFI，制造商配套可安装于手机端监测APP软件，实时监测灭菌状态，包括灭菌温度、时间等情况，同时查询历史灭菌记录，自动推送故障信息等（提供厂家APP软件著作权证明及应用市场下载截图）。 *16. 干烧三重保护装置：灭菌腔底同时配备多种保护方式的防干烧装置，至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置（不包括固定式和移动式温度探头），且保护装置至少采用了强抗氧化性酸的不锈钢和强抗非氧化性酸的铜质材料，提高仪器干烧保护装置的冗余能力和防腐蚀能力。(提供腔底图片）。 17.设备配打印功能，能实时打印灭菌过程中的数据。 18.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒。 19.电气保护：采用电气保护系统，提供漏电、过流与短路保护。 20.最大使用压力(安全阀起跳压力)：≥0.30Mpa。 *21.自动清洗功能，可以设定自动清洗功能，灭菌结束，在安全的温度下自动启动自动清洗，腔内废水排往废水桶，外部洁净水源注入腔内，清洗次数和清洗强度可调。 22.安全装置：柱式均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护。 23.附件：不锈钢提篮3个, 水位板一个，排水软管2个，排气软管1个，冷却风扇1个，针式打印机1个，电动移液助吸器2个，生物滤芯1个。 24.智能清洗功能，带有智能清洗功能界面，可以提供清洗提醒,低温清洗，高温清洗等功能（提供运行图片证明）。 25.冷凝器：配有冷凝器，可吸收在排汽过程中的水汽水雾，保护室内环境。 26.自带配套水纯化装置，连接自来水管道，自来水经纯化后向灭菌腔自动补充洁净水源，纯化水的电导功率可调范围至少包括2-15μS/cm区段，不可用污染的冷凝水重复使用。 - 售后服务： 1.投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 2.免费安装调试，提供IQ、OQ服务，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 3.技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 4.供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 5.在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 6.在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 7.交货时间：合同签订后2个月内。 |  |
| 26ZX-SJ-09 |  | 高压灭菌锅 | 1 | - 系统配置： 主机1台:外型尺寸（W*H*Dmm）≥644*785*1165，灭菌腔体尺寸（φ*Hmm）≥400*895。备用与主机同款压力表和安全阀一套（共两套）。 二、具体技术要求： *1.制造商本身具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力；需提供特种设备生产许可证佐证。 2.容量:≥110升，立式结构，底部带脚轮。 3.容器设计：容器设计温度≥153度、容器设计压力≥0.42MPa，腔体材质： 316L不锈钢（提供制造商自有压力容器数据表佐证） 4.灭菌工作温度：105-138度。 5.定时：灭菌时间1-999分钟，保温时间1-9999分钟，预约灭菌时间0-10天。 6.六级排汽方式：灭菌结束可设定多种不同的排汽速度，应可控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来。 7.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖。腔门完全打开时应与灭菌腔可达到至少90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖应可在任意角度停留。 *8.多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接大于8个点，保证仪器安全性。 9.具有自动进水功能：可直接配水箱自动进水，水箱最少可储20升水，不接受受污染的冷凝水重复使用 10.微电脑控制：应可实现整个灭菌进程全自动控制。 11.液晶显示智能控制系统：彩色液晶显示系统，中英文多种语言显示，具有类似操作员，工艺员，管理员，工程师等五级以上权限。 12.记忆存储功能：可设置多种灭菌程序并存储。 13.USB接口：支持数据导出功能，导出数据为不可篡改的PDF格式。 14. 自动干燥功能：灭菌结束，自动启动干燥功能。 *15. 配套监测软件：机器可直接连上WIFI，制造商配套可安装于手机端的监测APP软件，实时监测灭菌状态，包括灭菌温度、时间等情况，同时查询历史灭菌记录.自动推送故障信息等（提供厂家APP软件著作权证明及应用市场下载截图）。 *16.干烧三重保护装置：灭菌腔底同时配备多种保护方式的防干烧装置，至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置（不包括固定式和移动式温度探头），且保护装置至少采用了强抗氧化性酸的不锈钢和强抗非氧化性酸的铜质材料，提高仪器干烧保护装置的冗余能力和防腐蚀能力。(提供腔底图片）。 17.过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式压力开关，一旦压力异常，即可泄压并断电报警。 18.设备配打印功能，能实时打印灭菌过程中的数据。 19.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒。 20.电气保护：采用电气保护系统，提供漏电、过流与短路保护。 21.最大使用压力(安全阀起跳压力)：≥0.30Mpa。 *22. 自动清洗功能，可以设定自动清洗功能，灭菌结束，在安全的温度下自动启动自动清洗，腔内废水排往废水桶，外部洁净水源注入腔内，清洗次数和清洗强度可调。 23.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护。 24.附件：不锈钢提篮3个, 水位板1个，针式打印机1个，电动移液助吸器1个，冷却风扇1个，排水软管2个，排气软管1个，生物滤芯1个。 25.智能清洗功能，带有智能清洗功能界面，可以提供清洗提醒,低温清洗，高温清洗等功能（提供设备运行截图证明）。 26.具有CE-PED和ASME资质。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供IQ、OQ服务，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |  |
| 26ZX-SJ-10 |  | 冰箱 (2～8℃) | 6 | 一、系统配置 冰箱6台：主要包括冰箱主机6台，电源线6根，说明书、合格证6套，钥匙6套。 二、具体技术要求 - *有效容积≥400L，单开门避光发泡门体； - 面向产品从左到右的宽度尺寸≤665mm，方便位置摆放； - 采用微电脑控制，箱内温度控制在 2℃～8℃范围内，温度设置精度 0.1℃； - 内胆材质采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁； - 采用R290碳氢制冷剂，节能环保； - 采用高性能翅片蒸发器和钢丝冷凝器，高效制冷 - 产品具备超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警等报警功能；声音蜂鸣，灯光闪烁等报警方式； - 设备标配 USB 数据导出模块，可导出箱内温度数据； - *产品具备二类医疗器械注册证，生产企业具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T45001职业健康安全管理体系认证 三、售后服务 - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后48个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |  |
| 26ZX-SJ-11 |  | 冰箱(-20℃) | 6 | 一、系统配置 冰箱6台：主要包括冰箱主机6台，电源线6根，说明书、合格证6套，除冰铲、钥匙6套。 二、具体技术要求 - *要求产品样式为立式，有效容积≥350L，上下双开门。 - 箱内温度范围-20℃～-40℃，温度设置精度 0.1℃，上下箱体可分别在范围内设置不同温度。 - *温度控制：采用微电脑控制，配置触摸显示屏，可同步显示上下箱内温度。 - *采用变频压缩机，上下间室独立，一个制冷系统故障不会影响另一制冷系统，稳定性、安全性更高。 - 产品采用碳氢制冷剂，同时根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2024要求，低温保存箱铭牌或标签上标注制冷剂的详细名称及装入量。 - 箱体结构：箱体外壳和内胆均采用镀锌喷涂钢板，双门结构独立，内部不连通。 - 节能环保：要求投标产品耗电量≤2.2kw*h/24h（提供《中国节能/环保产品认证试验报告》佐证） - 产品配有2个测试孔，方便接入各式设备，对箱内温度进行监测。 - 相关配置： 9.1每台冰箱配备12个低温抽屉； 9.2每台冰箱配备1个智慧瓶塞，适用于216mm口径； 9.2.1要求智慧瓶塞液位测量范围160～700mm，温度测量范围-200～200℃； 9.2.2要求智慧瓶塞内置电池，维持仪器正常试使用1～2年。 三、售后服务 - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确保能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后48个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |  |
| 26ZX-SJ-13 |  | 生化培养箱 | 3 | 一、系统配置： 生化培养箱三套，每套均含主机一台，隔板两块。 二、具体技术要求： - *液晶控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面。 - *具有多段可编程功能，实现箱体自动控制与运行。 - 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能。 - *可预设自动开机、待机与关机等功能。 - 定时范围：0~5999min。 - 隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温。 - 微电脑自整定“比例-积分-微分”（PID）技术控制器，避免温度过冲。 - 控温范围：RT+5~65℃，温度分辨率不高于0.1℃。 - 温度波动度：不大于±0.3℃。 - 温度均匀度：不大于±0.5℃（测试点37℃）。 - 箱内内置玻璃门，在工作状态，可以打开玻璃门，培养箱自动暂停工作，并切断加热和循环风机。 - 具有拉丝不锈钢内胆，至少搭配载物托架2块。 - 循环风扇速度大小应可自动控制。 - 容积：不小于160L。 - 内胆尺寸W*D*H(mm)：不小于600*600*750。 - 外形尺寸W*D*H(mm)：不小于750*740*950。 - 具有温度偏高、超温和缺水等报警功能。 - *具有开门时间过长报警功能。 - 相关耗材： 每一台生化培养箱至少有加水接头和放水接头各1个。 - 售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额1名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价 - 交货时间：合同签订后1个月内。 |  |
| 26ZX-YL-02 |  | 二氧化碳安乐死自动仪 | 2 | 一、系统配置： 二氧化碳安乐死自动仪2台 二、具体技术要求： - 产品用途：适用于实验动物中心、实验室、生物制药等企业、机构，该设备可以将实验鼠在原生环境中进行安乐死处理，符合人道主义精神。 - 设备电源：AC220V/50Hz；功率≤100W。 - 设备重量：≤60kg。 - 设备外形尺寸≤550×810×590mm，内腔尺寸≥450×550×450mm。 - 工作噪音：≤50db。 - 置换率：30%容积/min。 - 设备内腔分为上下两层，每层可容纳笼盒尺寸≥545×395×200mm。 - 具有智能感应功能，需要将门关闭后点击触摸屏启动按钮设备才会开始工作。 - 设备可实时监测环境中二氧化碳浓度，环境中二氧化碳浓度超过2000PPM时设备会进行报警。 - 设备具有可视前窗，设备运行时可通过前窗观察内部情况，目测小鼠是否死亡。 11.设备应采用平开门操作方式，操作方便简单。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |  |
| 26ZX-SJ-19 |  | 可视化倒置显微镜 | 2 | 一、系统配置： 1、可视化倒置生物显微镜2套：主要包括倒置生物显微镜主机2套，带相衬物镜4X/10X/20X/40X 2套，相衬及浮雕装置2套； 2、显微数码摄像仪2套； 3、电脑和显微图像处理系统2套； 4、移液器6套。 二、具体技术要求： - 倒置生物显微镜 - 光学系统：无限远平场半复消色差光学系统，物镜齐焦距离45mm~60mm。 - 观察头：一体式铰链式双目观察镜筒，瞳距48~75mm。 - 目镜：目镜10×，Ф22视场，-5～+5视度可调。 - *物镜：4× NA≥0.13，WD≥30mm； PH10×/NA≥0.25 WD≥10.2mm；PH20×/NA≥0.4 WD≥12mm；PH40×/NA≥0.6 WD≥2.2mm。 NA：Numerical Aperture（数值孔径）；WD：Working Distance（工作距离），物镜前透镜到样品盖玻片/培养皿底的垂直距离。PH：Phase Contrast（相衬），物镜内置相位板，专用于观察透明未染色活细胞。 - 载物台：平板载物台尺寸至少需170（X） mm×250（Y) mm，载物台可插入圆板及加长托板。 - 调焦方式：具有粗微动同轴调焦，具有粗动松紧调整功能；具有细动松紧调整功能。 - 聚光镜：长距聚光镜，数值孔径不低于0.3，工作距离不低于60mm。 - 透射照明：高亮度白光3W LED照明。 - *浮雕装置：细胞边缘/内部结构呈现明暗过渡阴影。 - *控制手柄：电动手柄可控制XY平台和Z轴移动。 - 显微数码摄像仪 配备2000万像素显微数码摄像仪；曝光时间：0.13ms-15s；像素尺寸不小于2.4×2.4（μm）；实时帧速：15fps~60+fps；芯片大小1英寸版面；图像采集软件。 3 图像采集软件 可实现拍照、录像、白平衡、黑平衡、荧光多色融合，添加标尺及标注，测量、景深 融合，手动拼接，计数等功能。 - 进样移液装置 4.1 *10-100 μl，12-通道 1套，系统误差：10 µL＜±4.0%；50 µL＜±2.0%；100 µL＜±1.0% 。 4.2 *30-300 μl，12-通道 2套，系统误差：30 µL＜±2.0%；150 µL＜±1.0%；300 µL＜±0.5% 。 4.3 0.1-2.5 μl，1-通道 1套，系统误差：1.25 µL＜±3.0%；2.5 µL＜±2.0 。 4.4 0.5-10 μl，1-通道1套，系统误差：5 µL＜±2.0%；10 µL＜±1.5% 。 4.5 2-20 μl，1-通道 1套，系统误差：10 µL＜±1.5%；20 µL＜±1.5% 。 - 电脑以及打印机 配置不低于：I5系列3G CPU，内存8GB，硬盘不小于1TB，DVD-RW，液晶显示器23″以上，windows11操作系统 - 相关耗材 LED光源照明用保险管2个 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |  |
| 25ZX-YL-09 |  | 电子天平-3 | 2 | 一、系统配置： 电子天平2台 二、具体技术要求： *1.分度值：0.01mg 2.电压 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 3. 屏幕：彩色触摸屏 *4. 全自动内校（isoCAL） 5. 语言：中文、英语 6手动调水平 *7重复性0.02 mg 8法规要求：GLP GMP 9符合GLP/GMP要求的打印输出 10计量认证：合法验证（中国） 11.尺寸：≤218 × 376 × 316 mm 12.称盘直径：⌀ 80 mm 13.称量室高度：≤218 mm 14.数据传输： 直接传输至Windows®应用程序 数据输出的可编程间隔 数据传输协议 SBI - 表格格式 - 文本格式 15.数据接口： Mini USB或RS232 16.配有防静电涂层的玻璃防风罩 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |  |
| 25ZX-YL-10 | 电子天平-4 | 1 | 一、系统配置： 电子天平1台 二、具体技术要求： *1.分度值：0. 1mg 2.电压 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 3. 屏幕：彩色触摸屏 *4. 全自动内校（isoCAL） 5. 语言：中文、英语 6手动调水平 *7重复性0.1 mg 8法规要求：GLP GMP 9符合GLP/GMP要求的打印输出 10计量认证：合法验证（中国） 11.尺寸：≤359 x 214 x 319mm 12.称盘直径：⌀90 mm 13.称量室高度：≤209 mm 14.数据传输： 直接传输至Windows®应用程序 数据输出的可编程间隔 数据传输协议 SBI - 表格格式 - 文本格式 15.数据接口： Mini USB或RS232 16.配有防静电涂层的玻璃防风罩 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |  |
| 26W-YL-02 | 立式灭菌器 | 1 | 一、系统配置： 立式灭菌器1台；备用与主机同款压力表和安全阀一套（共两套）。 二、具体技术要求： 1、微电脑自动控制，液晶文本显示，感应式按键，能够 直观的观察设备信息参数及灭菌过程信息，操作简单方 便，灭菌过程全自动控制； 2、外形尺寸（L×W×H）：≤610×546×1195mm； 3、内腔尺寸（Φ×L）：Φ386×860mm； 4、温度范围：105℃～138℃； 5、包含实验室类程序、自定义程序，共计108个程序。 实验室程序包括固体类程序、固体废弃物、培养基、液 体、琼脂程序；用户可以对程序参数进行灵活定义，避 免经常修改参数的问题； - 设备内置冷凝系统，对灭菌腔内排出的水汽进行冷却 处理。 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |  |
| 26W-ZY-01 | 荧光检测器 | 1 | 一、系统配置： - 荧光检测器1台； 二、具体技术要求： 1、检测模式：多波长（5，激发和发射同时改变），带光谱功能； 2、光源：汞氙弧光灯，150 W； 3、最大数据采集频率：单通道160 Hz，多通道5 Hz； 4、激发波长范围：可设置 200 nm - 1200 nm，且是零级，带宽：20 nm； 5、发射波长范围：可设置 200 nm - 1200 nm，且是零级，带宽：20 nm； 6、波长特性：重现性 +/- 0.2 nm；准确度 +/- 3 nm 设置； 7、流通池：体积：标准池13uL，最大耐压60bar（或870 psi） - 售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内。 |  |
| 26W-HX-05 | 硬度仪 | 1 | 一、系统配置： 硬度仪1台 - 具体技术要求： - 测量范围: - 硬度:10~400N; - 压力分辨率:0.1/0.01/0.001N三档可选； 精度：±1%F·S; - 直径：2.0~25.0mm - 厚度：2.0~12.0mm; - 长度分辨率:0.1/0.01/0.001mm三档可选； 精度：±0.03mm - 度量单位: 硬度N/Kg/Sc/kgf/Kp(可选) 长度：mm/inch（可选） - 测量方式：手动连续/自动连续（测量片数最大为500片）可选 - 显示：大液晶显示屏 - 接口：USB接口、RS232接口 三、售后服务： - 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。 - 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。 - 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。 - 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。 - 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。 - 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。 - 交货时间：合同签订后2个月内 |  |

23、技术服务

23.1安装和调试

23.1.1．安装调试

签订供货合同后，报价人应派工程技术人员对采购方的场地进行考察和了解，与采购方确定设备的布局,提供技术参数和安装图，向采购方提出安装工作所需要的配合条件，例如场地、电源和配合的人员条件等等。

报价人负责将设备运送到使用现场，就位，并由有经验的工程技术人员进行安装调试。买方派员全程参与安装调试。安装调试中发生的一切材料、人工、运输和保险等费用全部由报价人承担，并计入报价总价中。

23.1.2 报价人的责任

23.1.2.1报价人应负责所有合同仪器设备的安装、调试、测试和试运行，提供这些服务过程中所需要的原材料、敷料、专用工具和器具以及测试仪器等。

23.1.2.2报价人应该在合同签订后30天内将所有合同仪器设备的布置，预埋件和基础图纸以及与土建相关的资料提供给买方确认。

23.1.2.3报价人提供的设备运到工地后，报价人应采取防火、防水和防灰尘材料对设备加以保护。

23.2.验收

23.2.1．验收准备

安装调试和试运行后，报价人应进行自检设备的各种性能参数应满足采购文件和合同技术附件规定的要求。报价人应提供设备的有效检验文件名称，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。

23.2.2．验收

验收由报价人组织，地点在买方现场。报价人和买方的代表参加验收。买方应在收到验收通知后，在有其他使用主管部门参与的情况下进行验收。报价人应对买方的验收提供必要的协助，并提供需要的专用仪器、验收测试所需要的材料，设备和测试样品等均由报价人负责提供。在设备试用后，买方需对全套设备进行清点和全面的性能验收。验收时，必须对所提供的设备在带负荷运行条件下，依照合同规定逐项对性能进行考核。考核结束后，报价人应提供买方上述检验结果的证明报告。

如果有部分材料或部件不能通过检验，报价人应修正或替换这些材料和部件，重新进行测试和检验。验收合格后，双方签署验收证书。

以上验收费用由报价人承担，计入报价总价中。

23.3.培训

卖方在设备的性能、原理、操作要领、软件编制、设备维修和保养等方面对买方的人员进行理论和实际操作的培训。培训费用由卖方承担，并计入报价总价中。具体包括：

23.3.1．运行操作，功能操作，维修保养等。

23.3.2．简易的故障判别及排除。

23.3.3．技术培训的地点为使用现场，人数为2人，时间为14个工作日。

报价人应在报价文件中提出具体的承诺。

23.4.维修和保养

23.4.1．维修服务部门和零配件供应

报价人或设备的制造商在国内应该设置有维修服务部门和零配件仓库，并出示其营业执照，提供专职的生产线设备维修工程师名单。

23.4.2．维修费用的支付

质保期内的维修费用由报价人承担。质保期后的维修费用的支付应该先维修后付款。零配件的购买应该先交货后付款。

23.5.质量保证

23.5.1．本采购项目规定的设备应是全新和无任何缺陷的。报价人应按技术要求和相关的标准进行设计和制造，并提供主要部件的制造和检测报告以及产品的质量检验证明文件。

23.5.2．报价人应向买方保证双方签署验收证书后，开始计算各仪器设备的质保期。重要部件如有特定延长的质保期，签订合同时按承诺的质保期执行。在质保期内，卖方收到报修通知后的24个小时内应作出响应，48小时内赶到设备使用现场，免费维修和更换有故障的设备或部件。买方对确属设备内在质量造成的设备运行故障，有权要求更换设备或部件，并要求赔偿造成的损失。报价人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。

24. 技术文件及技术资料（含软件）

24.1． 技术文件及资料要求

报价人保证所提供的技术文件、技术资料（含软件）、技术图纸应完整正确，数据和资料准确无误，能保证设备正确安装，调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。报价人应承担因正确按技术资料进行操作导致设备或部件损坏的责任。

24.2．技术文件及资料内容：

（1）       设备说明书及操作手册

（2）       设备基础图、布置图和安装图纸

（3）       设备电路图和维修手册

（4）       设备软件手册

（5）       原产地证明书

（6）       产品合格证书

（7）       设备部件手册和图纸资料

（8）       备品备件清单（含单价）

（9）       其他需要的资料

25、运输包装及其他

货物的运输可根据设备的特点与设备交货期要求，采用海运、陆运或空运等方式，其运输与保险费应计入报价总价。货物的包装应根据设备的特点，应采用坚固的材料，应适于长途运输以及整体吊装，具有防潮，防锈，防震和防粗暴装卸等措施，以保证仪器被安全运输至目的地。